Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

Дневник

производственной практики

по ПМ 03. «Проведение лабораторных биохимических исследований»

Хомушку Айза Ужаровна

ФИО

Место прохождения практики

(медицинская организация, отделение)

с «28» октября  2023г.   по  «23» ноября 2023г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) ____________________

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) ________________

Методический – Ф.И.О. (его должность) Перфильева Г.В.

Красноярск, 2023

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Ознакомление со структурой клинико-диагностической лаборатории и организацией работы среднего медицинского персонала;

- Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

- Осуществление учета и анализа основных клинико-диагностических показателей;

- Обучение студентов оформлению медицинской документации;

- Формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

ПО 1. Определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Умения:

У1. Готовить материал к биохимическим исследованиям;

У2. Определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее;

У3. Работать на биохимических анализаторах;

У4. Вести учетно-отчетную документацию;

У5. Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знания:

З1. Задачи, структура, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

З2. Особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

З3. Основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и так далее;

З4. Основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

З5. Нормальная физиология обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния, причины и виды патологии обменных процессов;

З6. Основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и другого;

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

| ПК 3.1 | Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. |
| --- | --- |
| ПК 3.2 | Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества. |
| ПК 3.3 | Регистрировать результаты биохимических исследований. |
| ПК 3.4 | Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. |

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. |  | 6 |
| 2 | Подготовка материала к биохимическим исследованиям: - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. |  | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования |  | 12 |
| 4 | Определение биохимических показателей в биологических жидкостях: - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ, КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей минерального обмена (кальций, натрий, калий, магний, железо ЖСС) - определение показателей КОС организма - определение показателей гемостаза современными методами. - работа на современном биохимическом оборудовании (фотометр, анализаторы, коагулометр, анализатор газов крови) - внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований |  | 78 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. |  | 12 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  | 24 |
| Итого |  |  | 144 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Дифференцированный зачет |  |

График прохождения практики.

| № п/п | Дата | Часы | оценка | Подпись руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.10.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 2 | 27.10.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 3 | 30.10.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 4 | 31.10.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 5 | 01.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 6 | 02.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 7 | 03.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 8 | 04.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 9 | 06.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 10 | 07.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 11 | 08.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 12 | 09.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 13 | 10.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 14 | 11.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 15 | 13.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 16 | 14.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 17 | 15.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 18 | 16.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 19 | 17.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 20 | 18.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 21 | 20.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 22 | 21.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 23 | 22.11.23 | 8:00 – 13:00 |  |  |
| 24 | 23.11.22 | 8:00 – 13:00 |  |  |

Тема 1. Знакомство с лабораторией и руководящими документами по организации деятельности клинических лабораторных исследований:

Виды работ: ознакомление со структурой КДЛ ЛПУ. Прохождение инструктажа. Работа с нормативными документами, регулирующими работу КДЛ. Состав помещений КДЛ. Перечень рабочих журналов КДЛ

Приложить:

- страницы журналов вводного и первичного инструктажа с подписью студента, проходившего практику и заведующего лабораторией.

- Копии страниц рабочих журналов.

Тема 2. Санитарно-эпидемический режим в КДЛ

Виды работ: ознакомление с требованиями санитарного режима в КДЛ, правилами проведения санитарной обработки различных помещений лаборатории. Проведение влажной уборки в помещениях КДЛ. Проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; Утилизация отработанного материала. Заполнение журналов учета аварийных ситуаций, генеральных уборок, учета медицинских отходов, получения и расходования дезинфицирующих средств.

Нормативные документы для изучения:

Тема 3. Определение биохимических показателей в биологических жидкостях.

Виды работ: ознакомление с основными методами определения биохимических и коагулологических показателей, современными биохимическими анализаторами. Работа с нормативными документами, регулирующими работу КДЛ. Заполнение журналов регистрации биохимических анализов.

Отчет о выполненной работе: весь отчет в днях практики.

Лист лабораторных исследований.

| Исследования. | Количество исследований по дням практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| Глюкоза в крови. | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 6 |  |  | 4 | 4 |  | 3 |  |  |
| Глюкоза в моче. | У2 |  |  | 11 | 22 |  | 44 |  | 55 |  | 44 |  | 66 | 22 | 11 |  |  | 55 | 66 |  |  |
| Глюкозотолерантный тест | 22 |  |  | 22 |  | 11 |  | 22 | 11 | 44 | 11 | 66 |  |  | 33 | 33 |  | 33 | 22 |  |  |
| НвА1с | В1 |  | 22 |  | 11 | 22 |  | 33 |  | 55 |  | 22 | 44 | 44 |  | 11 | 66 |  | 88 |  |  |
| Общий белок. | 5 | 8 | 19 | 10 |  | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 25 | 12 | 2 | 11 | 4 | 6 | 13 | 10 | 15 |  |  |
| Белковые фракции. | 5 | 12 |  | 5 |  | 7 | 4 |  | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 | 8 | 20 | 2 |  | 13 | 4 |  |  |
| Мочевина | 5 |  | 15 | 3 | 7 |  |  | 10 | 16 | 19 | 9 | 4 |  | 15 | 17 | 5 | 5 | 6 | 8 |  |  |
| Креатинин | 10 |  | 14 |  | 20 |  |  | 6 | 18 | 15 | 3 | 7 |  | 9 | 12 |  |  | 1 | 16 |  |  |
| Мочевая кислота | 6 | 15 | 4 | 4 | 15 | 9 | 7 | 10 |  | 11 | 4 | 10 | 12 | 20 | 8 | 11 | 3 | 12 | 11 |  |  |
| Билирубин | 15 |  | 7 | 12 | 9 |  | 10 |  | 13 | 5 | 17 | 8 | 15 |  | 13 | 5 | 10 |  | 20 |  |  |
| АсАТ, АлАТ | 3 |  | 1 |  | 7 |  |  | 2 |  | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 |  |  |
| КФК | 3 | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 6 |  | 1 | 4 | 3 |  | 5 | 1 | 6 |  | 5 | 10 |  |  |
| ЛДГ | А4 | 11 |  | 22 | 55 |  | 44 |  | 44 | 11 | 77 | 11 | 22 |  | 66 |  | 44 |  | 33 |  |  |
| ГГТ | 11 |  |  | 22 | 11 |  |  | 33 |  | 11 | 44 |  | 11 |  | 55 | 11 | 33 | 11 | 11 |  |  |
| ЩФ и КФ | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 |  | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 |  | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 |  |  |
| Сиаловые кислоты. | О2 | 11 |  | 11 |  |  | 44 | 11 |  | 22 | 33 |  | 55 | 33 |  | 33 | 66 |  | 44 |  |  |
| СРБ | 11 | 66 |  | 44 | 11 | 4 | 11 |  | 44 |  | 55 | 44 |  |  | 33 |  | 66 |  | 11 |  |  |
| Холестерин и его фракции. | 5 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 6 |  |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 6 | 5 |  |  |
| Триглицериды | 11 |  | 44 |  |  | 66 | 22 | 55 | 44 |  | 33 | 22 | 11 | 11 | 33 | 33 |  | 33 |  |
| Натрий | 5 | 2 |  | 1 |  | 4 | 4 |  |  | 7 | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |
| Калий | 2 |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  |  | 5 |  | 4 |  | 2 | 4 |  | 1 |  |
| Хлориды | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 | 5 |  | 1 | 2 |  | 1 | 4 |  |
| Кальций | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 | 5 |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 | 6 |  |
| Фосфор | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | 5 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |
| Железо |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |
| ЖСС |  | 22 |  |  |  | 11 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 44 |  |
| Газы крови: рСО2, рО2, |  |  | 55 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| рН крови |  | 33 |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 33 |  |  | 88 |  |  |  |  | 55 |  |
| Протромбиновое время | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Тромбиновое время | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| АЧТВ | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
| Фибриноген |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |
| Антитромбин Ш |  | 22 |  |  | 11 |  |  |  |  | 33 |  |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 11 |  |
| РФМК | 11 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |
| Время свертывания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Участие в контроле качества | 11 | 33 | 11 | 11 | 44 | 22 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 | 44 | 22 | 33 | 33 | 22 | 22 | 44 | 5 |  |

День №1 26.10.2023г.

«Ознакомление с правилами работы в КДЛ: изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ»

Общие требования, относящиеся к технике безопасности в КДЛ

В химических и клинико-диагностических центрах в работе допускаются только лица с профильным образованием не моложе 18 лет. Перед заключением трудового договора сотрудник должен пройти подробный инструктаж с фиксированием данных под роспись в журнале.

Каждый сотрудник лаборатории должен знать, что вредными и опасными факторами на его рабочем месте являются:

- Инфицированный биоматериал

- Повышенное электрическое напряжение, исходящее от приборов

- Токсические вещества, образующиеся во время обращения с реактивами и прочими химическими средствами

- Стеклянные приборы и инструменты, при использовании которых повышен риск повреждения целостности кожного покрова.

Техника безопасности в КДЛ должна соблюдаться на протяжении всего рабочего процесса. В помещениях лаборатории запрещено принимать пищу, курить, использовать неисправные аппараты, выполнять работы, не предусмотренные задачами учреждения.

Общие требования к сотрудникам КДЛ

Среди основных правил, которых должны придерживаться врачами и лаборанты, можно выделить несколько:

- Работа с реактивами и биологическими жидкостями должна всегда проводиться в ИСЗ. К ним относятся перчатки, халаты, резиновые фартуки, защитные очки.

День № 2 27.10.2023г.

«Подготовка материала к биохимическим исследованиям: прием, маркировка, регистрация биоматериала. Получение плазмы и сыворотки из венозной крови»

Рисунок – 1 Прием и сортировка биоматериала.

Сортируем биоматериал по иммунологическим, биохимическим отделам и по экспресс тестам.

Рисунок – 2 Маркировка биоматериала.

Правила маркировки биоматериала:

- Ставим на рабочий стол штатив с биоматериалами вперёд бланки;

- Берем первый бланк и нумеруем его под цифру 1 с помощью красной ручки, смотрим на штрих код в бланке запоминает последние цифры и ищем пробирку с этим штрих кодом, и как только нашли пробирку нумеруем его с числом как в бланке с помощью чёрного маркера.

Рисунок – 3; 4 Регистрация исследуемых анализов.

Бланки регистрируется в программе GMS с помощью штриховых кодов. GMS (Система моделирования подземных вод) - это приложение для моделирования водных ресурсов для построения и имитации моделей подземных вод от Aquaveo. Он включает в себя 2D и 3D геостатистику, стратиграфическое моделирование и уникальный концептуальный модельный подход.

Рисунок – 5; 6; 7 Получение плазмы и сыворотки из венозной крови

Перед началом работы на электроприборах проверяем исправность оборудования, целостность кабелей и проводов. На рисунке 7 представлены 2 вида устройства центрифуги. Центрифуга — устройство, использующее центробежную силу. Представляет собой механизм, обеспечивающий вращение объекта приложения центробежной силы. Применяется для разделения газообразных, жидких или сыпучих тел разной плотности, а также в других случаях, требующих имитации повышенной силы тяжести.

Работа на центрифуге:

- Подключаем устройство в сеть и включаем;

- Проверяем нужные обороты для работы и время;

- Берем штатив с биоматериалами и уравновешиваем пробирки, и ставим так что бы уравновешенные пробирки были друг против друга так же и остальными пробирками;

- После того как поставили чётко уравновешенные пробирки закрываем плотно крышку до щелчка и оставляем центрифугироваться.

День № 3  30.10.2023г.

« Организация рабочего места»

Рисунок – 8; 9 Приготовление реактивов, подготовка оборудования и посуды для исследования.

Из посуды для исследования биохимических анализов должны быть: разные штативы, контейнеры разных отходов опасности, пробирки и кюветы, дозаторы и наконечники, пипетки и груши и т. д.

Из реактивов для исследования биохимических анализов нужны: индикаторы для определения  кетоновых тел, разные реактивы для разных методик и т. д.

Из оборудования для исследования биохимических анализов обязательно должны быть в лаборатории: центрифуги 2 или 3 устройства и т. д.

День № 4 31.11.2023г.

Определение  активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови

Фосфатазы – ферменты, отщепляющие остаток фосфорной кислоты от ее органических эфирных соединений. Различают кислую и щелочную фосфатазы:

Щелочная фосфатаза – ряд ферментов оптимум рН которых лежит в пределах 10. ЩФ представлена 11 изоферментами, встречается практически во всех органах и тканях, но наиболее богаты клетки костной ткани и печени. Поэтому рост костей всегда сопровождается повышением активности ЩФ. Служит биохимическим маркером кальциево-фосфорного обмена костной ткани, скрининговым тестом остеопороза. Активность ЩФ в сыворотке крови детей в 2-3 раза выше активности взрослых (связано с усиленным ростом костей).

Норма активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови 20 –130 МЕ/л.

Метод определения активности ЩФ: кинетика, с диэтаноламиновым буфером (DEA)

Принцип: щелочная фосфатаза в щелочной среде катализирует реакцию дефосфорилирования субстрата p-нитрофенил- фосфата с образованием p-нитрофенола и фосфата. Скорость образования окрашенного продукта p-нитрофенола определяется по увеличению оптической плотности реакционной среды при 405 нм и пропорциональна активности щелочной фосфатазы.

Материал для исследования: свежая негемолизированная сыворотка крови.

Время взятия: с 7 до 9 ч утра, при экстренных случаях – в любое время дня.

Подготовка пациента: Исключить прием алкоголя не менее, чем за 1 сутки до взятия крови. За несколько дней до обследования отменить антибиотики, исследование проводят натощак.

Методика взятия: пациент находится в положении сидя или лежа. Исключить длительный венозный стаз – наложение жгута не более 30с. Кровь берут в вакунтейнер с красной крышкой.

Примечание: у мужчин активность ЩФ на 30% выше чем у женщин. У новорожденных и растущих детей активность ЩФ выше, чем у взрослых. Активность фермента после 45 лет, при беременности возрастает.

Прием алкоголя, алкоголизм, прием жирной пищи, физические упражнения, курение, ожирение повышает активность ЩФ. Гемолиз, липемия, билирубинемия, хранение в неотделенной сыворотке завышают результаты.

День № 5 01.11.2023г.

Определение активности КФК в сыворотке крови

КК – креатинкиназа, фермент принимающий участие в энергетическом обмене клеток мышечной, нервной тканей. Катализирует реакцию фосфорилирование креатина с образованием  креатинфосфата

В плазме здорового человека распределение креатинкиназы следующим образом: КК-ММ-98%, КК-МВ-2%, а КК-ВВ отсутствует.

Нормальные значения: КК общая ≤ 170 МЕ/л; КК-МВ ≤ 50 МЕ/л

Метод определения активности КК – UV-кинетический.

Принцип метода: под действием фермента креатинкиназы КК в результате фосфорилирования происходит перенос фосфатной группы с креатинфосфата на аденозиндифосфат. Образующийся в данной реакции аденозинтрифосфат  запускает ряд сопряжённых ферментативных реакций с участием ферментов гексокиназы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в присутствии кофермента НАДФ. Скорость образования восстановленной формы кофермента НАДФH2 определяется по увеличению оптической плотности реакционной среды при 340 нм и пропорциональна активности креатинкиназы.

Материал для исследования: свежая негемолизированная сыворотка или плазма, полученная с ЭДТА или гепарином.

Время взятия: с 7 до 9 ч утра, при экстренных случаях – в любое время дня.

Подготовка пациента: так как на результат влияет мышечная активность, пациенту следует вести обычный образ жизни, не малоподвижный, но и без больших физических нагрузок. Исключить прием алкоголя не менее, чем за 1 сутки до взятия крови.

Методика взятия: пациент находится в положении сидя или лежа, натощат. Исключить длительный венозный стаз – наложение жгута не более 30с. Кровь берут в вакунтейнер из темного полипропилена, чтобы исключить влияние света на КК.

Условия доставки: в рамках программы для экстренных анализов исследование КК рекомендуется проводить не позднее чем через15 минут после поступления крови в лабораторию.

Примечание: у мужчин активность КК на50% выше чем у женщин. С возрастом активность КК у мужчин увеличивается у женщин снижается. У новорожденных активность КК выше, чем у взрослых. Сидячий образ жизни, малая мышечная масса, постельный режим, голодание способствует снижению активности КК. Мышечный массаж, мышечные упражнения, психологический, холодовый стресс, хирургические операции, гипоксия, большая мышечная масса  вызывают увеличение КК.

День № 6 02.11.2023г.

Определение активности ЛДГ в сыворотке крови

Метод определения активности ЛДГ: UV-кинетика.

Принцип метода: метод основан на способности ЛДГ катализировать реакцию образования лактата из пирувата при участии кофермента НАДН2. Скорость окисления НАДН2 в ходе второй реакции определяется по уменьшению оптической плотности реакционной среды при 340 нм и пропорциональна активности ЛДГ.

Материал для исследования: свежая негемолизированная сыворотка или плазма, свободная от гемолиза и липемии.

Нормальные значения: ЛДГ общ 120-240 МЕ/л, ЛДГ1 15-120 МЕ/л

Время взятия: с 7 до 9 ч утра, при экстренных случаях – в любое время дня.

Подготовка пациента: взятие крови проводится натощак, исключить физические нагрузки не менее, чем за 3 дня до исследования, пункции,пальпации и другие манипуляции. Исключить прием алкоголя не менее, чем за 1 сутки до взятия крови.

Методика взятия: пациент находится в положении сидя или лежа, натощат. Исключить длительный венозный стаз – наложение жгута не более 30с. Кровь берут в вакунтейнер из стекла.

Условия доставки: в рамках программы для экстренных анализов исследование КК рекомендуется проводить не позднее чем через15 минут после поступления крови в лабораторию.

Примечание: У новорожденных активность ЛДГ выше, чем у взрослых. С возрастом активность постепенно снижается к 20 годам, увеличение наблюдается после 70 лет. Значительное увеличение наблюдается при ожирении, при физической нагрузке. Гемолиз, даже незначительный, вызывает резкое завышение активности ЛДГ.

День № 7 03.11.2023г.

Определение активности аминотрасфераз (АлАТ, АсАТ)

  - Центрифугируем цельную кровь, чтобы получить плазму крови (рис – 10)

  - Наливаем в специальные пробирки (чебурашки) плазму крови (рис – 11)

3. Вводим данные в компьютер какому биомат. какой показатель (рис – 13)

Аминотрансферазы (трансаминазы) – ферменты, осуществляющие обратимый перенос аминогрупп с аминокислот на кетокислоты. Трансаминирование играет ключевую роль в промежуточном обмене, так как обеспечивает синтез и разрушение заменимых аминокислот в организме. Аспартатаминотрансфераза АсАТ преобладает в миокарде и мышечной ткани. Аланинаминотрансфераза АлАТ – в печени.

Метод определения активности аминотрансфераз: UV - оптимизированный кинетический энзиматическим метод

Принцип метода: под действием фермента аспартатаминотрансферазы (АСТ) в результате переаминирования происходит перенос аминогруппы с аспартата на α-кетоглутарат. Образующийся в данной реакции оксалоацетат при участии фермента малатдегидрогеназы (МДГ) и кофермента НАДН2 превращается в малат. Скорость окисления НАДН2 в ходе второй реакции определяется по уменьшению оптической плотности реакционной среды при 340 нм и пропорциональна активности АСТ.

Материал для исследования: свежая негемолизированная сыворотка или плазма крови.

Время взятия: с 7 до 9 ч утра, при экстренных случаях – в любое время дня.

Подготовка пациента: кровь берут натощак. Взятие крови производят до выполнения инструментальных исследований, облучений, операций. Исключить прием алкоголя не менее, чем за 1 сутки до взятия крови и физические нагрузки за 3 дня, прием лекарств.

Методика взятия: пациент находится в положении сидя или лежа. Исключить длительный венозный стаз – наложение жгута не более 30с. Кровь берут в вакунтейнер. Для получение плазмы используют – гепарин, другие антикоагулянты непригодны. Исследование активности аминотрансфераз должнобыть проведено как можно быстрее (1-2 часа после забора). Длительное хранение плазмы приводит к занижению результатов исследование.

Норма активности аминотрансфераз в сыворотке крови:

АсАТ = 8 – 33 Е/л

АлАТ = 4 – 36 Е/л

День № 8 04.11.2023г. «Методический день»

Определение содержания показателей углеводного обмена

Определение содержания глюкозы в сыворотке крови.

Глюкоза – гексоза, основной представитель углеводов. Главный энергетический субстрат организма. Уровень глюкозы в крови регулируется деятельностью нейроэндокринной системы и паренхиматозных органов (печень, почки).

Норма содержания глюкозы в цельной крови: 3,3 – 5,5 ммоль/л.

Норма глюкозы в сыворотке крови: 3,7 – 6,1 ммоль/л.

В моче глюкоза отсутствует.

Метод определения глюкозы в сыворотке крови ферментативный (глюкозооксидазный) по конечной точке.

Принцип метода: D-глюкоза под действием фермента глюкозооксидазы (GOD) окисляется с образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Образующаяся перекись водорода (Н2О2) при участии фермента пероксидазы способствует окислительному азосочетанию аминоантипирина и фенола с образованием окрашенного соединения розового цвета (хинониминовый краситель). Интенсивность окраски реакционной среды пропорциональна содержанию глюкозы в исследуемом материале и определяется фотометрически при длине волны 500 (490-540) нм.

Материал исследования: исследование глюкозы проводят в цельной крови (капиллярной и венозной), сыворотке, плазме, моче. При заборе, хранении и транспортировке биологического материала нужно соблюдать ряд общих требований.

Подготовка обследуемых:

- Забор крови делают утром с 7 до 9 часов утра. В экстренных случаях взятие крови осуществляется в любое время дня.

- Кровь берут натощак, после 8-12-часового голодания.

- Воздержание от приема алкогольных напитков не менее 24 часов.

- Исключается физическое напряжение и эмоциональное возбуждение, для чего дают обследуемому отдохнуть 15 минут.

Получение и хранение биологического материала:

- Капиллярную кровь исследуют сразу же после забора материала.

- Для получения цельной крови или плазмы венозную кровь собирают в вакунтейнер с антикоагулянтом (соли ЭДТА, гепарин, гепаринат лития, натрия или аммония), стабилизатором или ингибиторолм гликолиза. В качестве ингибиторов гликолиза используют фторид натрия или калия. Соотношение кровь : антикоагулянт : стабилизатор = 1 мл : 2 мг: 2,5 мг. Центрифугирование проводят в обычном режиме.

- Для получения сыворотки крови венозную кровь собирают в чистую, сухую пробирку со стабилизатором гликолиза. Центрифугирование проводят в обычном режиме.

Условия   хранения биологического материала:

- Биологический материал хранят в хорошо закрытых контейнерах.

- Капиллярную кровь хранят 1 час. Исследования проводят в течение 10 минут от забора материала (после 10 минут отмечается снижение уровня глюкозы).

- Плазму и сыворотку отделяют от форменных элементов не позднее 30 минут после забора материала. Плазму и сыворотку можно хранить 12 часов в холодильнике при температуре 4-8 С. При использовании ингибиторов гликолиза хранить можно: 1 день при комнатной температуре, 7 дней при 4-8 С, 1 месяц при –20 С.

Примечания:

- Концентрация глюкозы в венозной крови на 10% меньше, чем в капиллярной. Концентрация глюкозы в сыворотке и плазме на 10-13% выше, чем в цельной крови.

- Антикоагулянт цитрат натрия мешает определению глюкозы.

- Повышение глюкозы в крови вызывают следующие факторы: курение, голодание, стресс, прием пищи, кофе, гипертермия, диета с низким содержанием жиров, ожирение, беременность, физические нагрузки, некоторые лекарственные препараты (кофеин, эстрогены, пероральные контрацептивы, диуретики).

- Понижение уровня глюкозы в крови вызывает прием алкоголя в больших дозах, длительное пребывание в положении лежа, тепловой стресс, лихорадка, очень тяжелые физические упражнения, сезонное снижение весной, некоторые лекарственные препараты (анаболические стероиды, ацетилсалициловая кислота, антигистаминные препараты).

День №9 06.11.2023г.

Определение содержания гликированного Нв и фруктозамина в сыворотке крови

Гликозилированный гемоглобин НвА1с– гемоглобин, образующийся посттрансляционно, вследствие «нагрузки» обычного Нв глюкозой.  Около 5-8% гемоглобина, находящегося в эиртроцитах, присоединяют молекулы глюкозы, такие молекулы гемоглобина называют гликозилированный.

Степень гликозилирования Нв зависит от концентрации глюкозы, которая сохраняется в эритроцитах на протяжении всей их 120-дневной жизни. Поэтому процент гликозилированного Нв отражает средний уровень глюкозы в течение предшествующих 2 месяцев, что позволяет осуществлять точный контроль за содержанием глюкозы в крови между визитами  больного к врачу, чем выше гликозилированный Нв, тем хуже контролировался уровень глюкозы в крови. Гликозилиованный Нв – НвА1с.

Определение гликозилированного гемоглобина проводят для ранней диагностики сахарного диабета, особенно при массовых обследованиях населения на скрытые формы диабета, а также для ретроспективной оценки степени декомпенсации данного заболевания за последние три месяца для улучшения контроля за эффективностью лечения сахарного диабета.

Фруктозамин в сыворотке, это гликированный белок (альбумин), отражающий средний уровень глюкозы в крови за последние  2-3 недели.

Биологическим материалом для исследования служит цельная венозная кровь, берут с ЭДТА, до исследования держат на льду.

Референтные значения:

НвА1с –5,5 – 6.0% от общего Нв;

Оценка результатов:

если НвА1 менее 6% - отсутствие существенных нарушений в регуляции 6-8% - хорошая регуляция;

8-9% удовлетворительная регуляция;

9-12% плохая регуляция.

Фруктозамин – 118-282 мкмоль/л мужчины; 161 – 351 мкмоль/л женщины.

Глюкозотолерантный тест.

В связи с этим были разработаны следующие рекомендации по проведению преаналитического этапа ПГТТ:

- Обследуемый на протяжении трех дней не должен менять привычного режима питания и работы.

- За 3 дня отменяются инъекции глюкозы, кофеина, адреналина.

- Последний прием пищи должен быть не позднее, чем в 20 часов вечера накануне обследования.

- Перед проведением теста необходимо 30 минут спокойно посидеть.

- Во время пробы нельзя курить, нервничать, заниматься физической работой и принимать лекарственные препараты.

Принцип ПГГТ: в ответ на поступление в организм углеводов, вырабатывается инсулин, который ограничивает повышение уровня глюкозы в крови. Если степень гипергликемии превосходит обычную, то говорят о снижении толерантности организма к глюкозе.

Методика проведения ГТТ с однократной нагрузкой.

- Натощак берут кровь из пальца и определяют в ней содержание глюкозы унифицированным методом.

- Затем дают выпить раствор 75 грамм глюкозы на 200 мл воды, подкисленный лимонной кислотой.

- Через 30, 60, 120, 180 минут после приема сахара определяют уровень глюкозы в крови.

- Результаты вносят в таблицу и на их основании строят гликемические кривые, откладывая на оси абсцисс время забора крови, а на оси ординат – найденное содержание сахара в крови в ммоль/л.

- При анализе гликемических кривых обращают внимание на следующие параметры:

- Начальное содержание глюкозы в крови.

- Быстроту и высоту подъема гликемической кривой.

- Продолжительность гипергликемии  и характер её снижения.

Анализ гликемических кривых

Кривая здорового человека отличается быстрым подъемом, максимальный подъем отмечается через 30 минут после приема глюкозы. Количество глюкозы в крови может при этом удвоится, но не повышается более 10 ммоль/л.

При сахарной болезни уровень сахара в крови возрастает дольше и достигает максимума через 30-60 минут или еще позднее, причем достигает очень высоких цифр – 14 ммоль/ л глюкозы крови и более.

Понижение гликемической кривой (уменьшение глюкозы в крови) у здорового человека наступает быстро и через 1,5-2,5 часа возвращается к исходной величине, а иногда оказывается ниже её.

При диабете повышение глюкозы в крови держится 5-7 часов и возвращается к исходной величине очень медленно. При сахарном диабете происходит снижение толерантности к глюкозе.

День №10 07.11.2023г.

Определение содержания показателей белкового обмена

Определение общего белка в сыворотке крови по биуретовой реакции

Принцип метода: Белки реагируют в щелочной среде с сульфатом меди с образованием комплексных соединений, окрашенных в фиолетовый цвет. По интенсивности окрашивания, которое пропорционально количеству белка, определяют содержание его в сыворотке крови.

СРБ-латекс тест

Принцип определения СРБ:

CRP реагент является суспензией полистиреновых латексных частиц, покрытых фракцией гамма-глобулина сыворотки, специфичной к человеческому С-реактивному белку. Если CRP присутствует в пробе, наличие агглютинации указывает на содержание CRP в количестве 6 мг/л или более без предварительного разведения пробы

Качественный тест:

1.Доведите    реагенты   и    образцы   до комнатной температуры перед использованием.
2.Перемешайте латексный реагент.

3.Поместите одну каплю (35 мкл) каждой тестируемой пробы и две капли (2 х 25 мкл) положительного и отрицательного контроля на реакционный слайд.
4.Добавьте одну каплю (35 мкл) латексного реагента в каждую зону теста.  Используйте палочку, чтобы распределить реакционную смесь по всей зоне теста.
5.Покрутите слайд в течение 2 минут и немедленно оцените результат под прямым светом.

Полуколичественный метод:

- Доведите   реагенты   и   пробы  до комнатной температуры перед использованием.

- Осторожно перемешайте латексный реагент.

- Используя физ. раствор, разбавьте пробы в 4, в 8, в 16 раз или 32 по необходимости.

- Поместите 1 каплю (40 мкл) каждой тестируемой пробы и одну каплю положительного и отрицательного контроля на реакционный слайд.

- Добавьте одну каплю (40 мл) латексного реагента в каждую зону теста. Используйте палочку, чтобы распределить реакционную смесь по всей зоне теста.

- Покрутите слайд в течение 2-х минут и немедленно считайте результат под прямым светом.

Результаты качественного теста:

Отрицательная реакция выражается в однородно молочной суспензии без агглютинации, как и в негативно контроле (2). Положительная реакция выражается в любе наблюдаемой агглютинации в реакционной смеси. Реакцию пробы нужно сравнить с позитивным контроле

Результаты полуколичественного теста: Титр    сыворотки    эквивалентен    самому большое разбавлению, которое проявляет позитивную реакцию.

День №11 08.11.2023г.

Определение содержания мочевины в сыворотке крови.

Определение мочевины ферментативным методом в сыворотке крови (уреазный)

Принцип: метод основан на том, что уреаза специфично гидролизует мочевину с образованием аммиака и углекислого газа. Выделенный аммиак определяют фотометрически по окрашенному продукту реакции.

Нормальное содержание: 2.5 – 8.3. ммоль/л

Гиперуремия - увеличение содержания мочевины в крови наблюдается при:

- усиленном её образовании в результате богатого белками рациона питания, чрезмерного катаболизма белка, лейкозов, желтухи, тяжелых инфекционных заболеваний, непроходимости кишечника, ожогов, дизентерии, шока;

- уменьшении выведения с мочой при ретенционной почечной азотемии, ретенционной внепочечной азотемии (острой почечной недостаточности, опухолях мочевыводящих путей, предстательной железы, почечнокаменной болезни, недостаточности деятельности сердца);

- кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта;

- приеме некоторых лекарств - сульфаниламидов, левомецитина, тетрациклина и других.

Гипоуремия - снижение содержания мочевины в крови наблюдается при:

- тяжелых поражениях печени, при отравлении фосфором, мышьяком, декомпенсированном циррозе;

- голодании;

- пониженном катаболизме белков;

- после гемодиализа.

День №12 09.11.2023г.

Определение содержания креатинина в сыворотке крови.

Метод определение креатинина колориметрическим  псевдокинетическим методом (по реакции  Яффе) в сыворотке крови

Принцип: В щелочной среде креатинин образует с пикриновой кислотой комплексное соединение желто-красного цвета (реакция Яффе). Интенсивность окраски пропорциональна концентрации креатинина в исследуемой пробе.

Определение клиренса креатинина.

Определение    клиренса креатинина является прямым измерением СКФ, его значение снижается при уменьшении СКФ. Снижение клиренса креатинина свидетельствует о повреждении почек (остром и хроническом нефрите, хронической почечной недостаточности, нефротическом синдроме и др.) и нарушении кровообращения в почках ( в том числе из-за нарушения деятельности сердечнососудистой системы, большой кровопотери, шока). По уровню клиренса креатинина  можно судить о тяжести их повреждения.

При проведении пробы на очищение (депурацию) от креатинина определяют очистительную способность, или клиренс, клубочков почек, рассчитывая её по формуле:

С кл. = (U*V) / Р

Клубочковый клиренс соответствует количеству выделенной первичной мочи (вмл) за 1 минуту.

Исследование проводят в утренние часы, натощак. Для увеличения объема выводимой мочи испытуемому предварительно дают 400-600 мл “жидкого” (некрепкого) чая или воды. Желательно, чтобы во время проведения пробы пациент пребывал в положении лежа (большая физическая нагрузка недопустима). Сбор мочи проводят за два часовых периода. Взятие крови осуществляют в середине часовых промежутков.

Полученные данные оценивают с учетом поверхности тела пациента.

Норма: у мужчин 97-137 мл/(мин*1,73м2) или 0,93-1,32 мл/(с*м2),

У женщин 88-128 мл/(мин*1,73м2) или 0,85-1,23 мл/(с*м2).

День №13 10.11.2023г.

Определение содержания билирубина и его фракций в сыворотке крови

Метод определение содержания  билирубина в сыворотке крови  колориметрический метод по конечной точки  Йндрашека – Гроффа

Норма в плазме крови: общий - 3,4-20,5 мкмоль/л; непрямой 1,7-17,1 мкмоль/л; прямой 0,86-5,3 мкмоль/л

День №14 11.11.2023г. «методический день»

(методический день)

Определение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови

Мочевая кислота - главный продукт распада основного компонента нуклеиновых кислот пуриновых оснований. Поскольку она не используется далее в обменных процессах, то выделяется почками с мочой.

Исследование содержания мочевой кислоты представляет особый интерес для диагностики подагры, т.к. это заболевание тесно связано с нарушением  обмена пуриновых оснований. Оно характеризуется отложением солей мочевой кислоты в суставах и других тканях, а также увеличение мочевой кислоты в крови.

Определение мочевой кислоты ферментативным (урекиназным)методом в сыворотке крови

Принцип метода: Мочевая кислота под действием фермента уриказы окисляется до алантоина с образованием перекиси водорода. Пероксид водорода реагирует с хромогеном (4-аминоантипирин с N-этил-N-(гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидином [TOOS]) с образованием сине-фиолетового красителя:

Норма: мужчины 160-500 мкмоль/л

Женщины 240-500 мкмоль/л

День №15 13.11.2023г.

определение содержания показателей липидного обмена  (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА)

Преаналитический этап исследований обмена липидов.

Подготовка пациента:

- взятие материала для исследования липидов проводится натощак, не менее чем через 12-14 часов после приема пищи;

- время взятия биологического материала с 7 до 9 ч утра, доставка в лабораторию не позднее 10 ч утра;

- исключение алкоголя должно быть не менее, чем за 24 часа до взятия биоматериала, что особенно важно для таких показателей как ТАГ, Хс, ЛПВП;

- за неделю до взятия крови из диеты следует исключить жиры, за две недели – препараты, снижающие уровень липидов;

- сдавливание сосудов при наложении жгута должно быть минимальным и не превышать 1 мин;

- физическая и мышечная нагрузка, тренировки  должны быть исключены как минимум за 3 дня до взятия крови;

- для исключения влияния положения тела, обследуемый должен находится в покое, сидеть или лежать не менее 5 мин, в связи с изменением концентрации ряда компонентов при переходе пациента из  горизонтального положения в вертикальное;

- в качестве антикоагулянта при получении плазмы рекомендуется использовать ЭДТА;

- отделение полученной плазмы проводят не позднее чем через 2 ч;

- сыворотку и плазму можно хранить в закрытом сосуде в холодильнике в течение 5 дней, при –200С в течение 3 месяцев, повторное оттаивание и замораживание сыворотки не допускается.

День №16 14.11.2023г.

Определение содержания триацилглицеридов в сыворотке крови

ТАГ определяется ферментативным методом.

Принцип: определение основано на гидролизе ТГ липопротеидлипазой с образованием жирных кислот и глицерина. Глицерин в присутствии АТФ, глицеролкиназы и глицерофосфатоксидазы окисляется воздухом с образованием перекиси водорода, которая реагирует с пероксидазой в присутствии цветообразующего компонента, образуя окрашенный продукт, интенсивность которого прямопропорцианальна содержанию ТГ в крови.

ТГ при воздействии ряда ферментов дают образование хинонимина. Концентрация хинонимина, определяемая фотометрически, пропорциональна концентрации ТГ в пробе.

Нормальные величины: 0.55 – 1.65 ммоль/л

День №17 15.11.2023г.

Определение содержания общего холестерина в сыворотке крови

Холестерин - это вторичный одноатомный ароматический спирт. Он обнаруживается во всех тканях и жидкостях человеческого организма, как в свободном состоянии, так и в виде сложных эфиров. У практически здоровых людей 2/3 холестерина плазмы содержится в составе атерогенных , 1/3 – антиатерогенных липопротеидов.

Определение общего холестерина ферментативным методом в сыворотке крови.

Принцип: при гидролизе эфиров холестерина холестеролэстеразой образуется свободный холестерин образовавшийся и имеющийся в пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под действием холестеролоксидазы с образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации холестерина в пробе.

Нормальные величины: 3.0- 5.2 ммоль/л

День №18 16.11.2023г.

Определение содержания Хс - ЛПВП в сыворотке крови

Хс – ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности, или альфа – холестерин. В организме осуществляет защитную, антиатерогенную функцию. Является критерием, отражающим состояние липидного обмена.

Определение фракций холестерина в сыворотке крови ферментативным методом.

Принцип: Хиломикроны, ЛПОНП и ЛПНП осаждаются под действием  фосфорновольфрамовой кислоты в присутствии ионов магния при центрифугировании. Фракция ЛПВП остается в растворе. Холестерин, содержащийся в в этой фракции определяется ферментативным методом и определяют фотометрически при длине волны 505 нм.

Нормальные величины Хс-ЛПВП: 0.9 - 1.9 ммоль/л.

День №19 17.11.2023г.

Определение Хс - ЛПВП, Хс - ЛПНП, индекса атерогенности

Хс-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности или бета-холестерин. ЛПНП – основная транспортная форма Хс, переносящая его главным образом в виде эфиров Хс из печени в клетки органов и тканей.

В норме содержание Хс-ЛПНП в плазме ниже 3.5 ммоль/л, повышенные – 3.5 –4.0 ммоль/л, высокие  - более 4.0 ммоль/л.

Для оценки фракций холестерина используют формулу Фривальда:

Хс-ЛПНП = общий Хс – Хс-ЛПВП -ТАГ/2.2

Для оценки соотношения атерогенных и антиатерогенных ЛП используют холестериновый коэффициент атерогенности (индекс атерогенности, ИА), рассчитываемый на основании формулы:

ИА = (Общий Хс – Хс-ЛПВП) / (Хс-ЛПВП)

Индекс атерогенности является идеальным у младенцев (не более 1), достигает примерно 2.5 у здоровых мужчин и 2.2 у здоровых женщин. У мужчин 40-60 лет без клинических проявлений атеросклероза этот коэффициент составляет 3-3.5, у лиц с ИБС – более 4, достигая нередко 5-6 единиц.

День №20 18.11.2023г. «методический день»

Современные высокие технологии в биохимических исследованиях.

Классификация биохимических анализаторов

Несмотря на большое разнообразие анализаторов, существуют принципы, позволяющие классифицировать имеющиеся в настоящее время биохимические анализаторы.

- Автоматизация пробоотборника, прободозирования:

- автоматизированный пробоотборник – автоматизированный анализатор;

- отсутствует автоматизированный пробоотборник, процесс эксплуатации требует постоянного присутствия и участия оператора. – полуавтоматический анализатор.

2. По предназначению биохимические анализаторы подразделяю на три основные типа:

- одноцелевые анализаторы – определяют один определенный компонент;

- анализаторы для определения родственных компонентов;

- многоцелевые автоматические устройства.

3. В зависимости от конструктивных особенностей и предоставляемых возможностей выполнения аналитических процедур все анализаторы делятся на 3 класса:

- 1-й класс – автоанализаторы реализирующие принцип «BATCH-системы» т.е. выполнения исследований «по тестам» или «от методики к методике»

- 2- й класс – селективные анализаторы –

обеспечивающие режим работы «по пациентам»в отдельных реакционных кюветах.

- 3-й класс – многофункциональные «интеллектуальные» системы с ионоселективными блоками, многоканальные биохимические анализаторы, предназначенные для использования в диагностических центрах.

4. В зависимости от производительности, характеризующей его потенциальную возможность, анализаторы делятся:

- биохимические анализаторы большой производительности (более 500 анализов в час);

- биохимические анализаторы средней производительности (80-500 анализов в час);

- биохимические анализаторы с низкой производительностью (менее 80 анализов в час).

5. В зависимости от габаритов и массы приборов различают анализаторы:

- портативные, вес которых не превышает 60 г.

- настольные анализаторы

- напольные анализаторы.

6. По принципу компоновки анализаторы делятся:

- монолитные анализаторы;

- комбинированные анализаторы;

- блочные (модульные) системы.

7. В зависимости от принципа работы анализаторы делятся:

- анализаторы последовательного анализа;

- анализаторы параллельного анализа;

- анализаторы селективного анализа.

8. По количеству проб одновременно подвергающихся конечной детекции, биохимические анализаторы классифицируются:

-  одноканальные, измеряющие только по одной пробе;

- двуканальные, измеряющие одновременно две пробы;

- многоканальные, позволяющие измерить одновременно большое количество проб.

9. В зависимости от принципа действия, анализаторы классифицируются:

- анализаторы проточного принципа действия, когда все исследования проводятся в потоке проб, транспортируемых по трубкам и разделенных воздушными прослойками;

- анализаторы дискретного действия, с использованием специальных каруселей, картриджей;

- анализаторы роторного принципа действия, при котором смешивание пробы с реактивами, термостатирование и детекция осуществляются во время вращения ротора центрифуги, жидкость при этом перемещается по радиальным каналам ротора в соответствующие кюветы, вращающиеся вместе с ним.

10. Одна из важных характеристик – это отношение анализатора к реактивам, используемым при анализе:

- «закрытые» системы, анализаторы, работающие исключительно с реактивами фирмы-изготовителя, прописи к которым неизвестны.

- «открытые» системы, анализаторы в которых можно использовать реактивы других фирм, вводя в память компьютера параметры всех необходимых реакций.

11. В зависимости от физико-химического принципа, лежащего в основе работе анализатора, они классифицируются:

- основанные на фотометрии;

- основанные на спекрофотометрии;

- основанные на флюориметрии;

- основанные на турбодиметрии;

- электрохимические анализаторы

- ионоселективные анализаторы

- анализаторы на «сухой химии»

- комбинированные анализаторы.

12. По назначению биохимические анализаторы подразделяются :

- анализаторы, предназначенные для анализов, выполняемых в централизованных лабораториях и крупных ЛПУ.

- анализаторы, использующиеся на приеме у врача и у постели больного, анализаторы «по месту лечения», работающие на основе «сухой химии».

- анализаторы для массовых и специальных исследований.

Критерии оценки надежности автоматических биохимических анализаторов.

Автоматические биохимические анализаторы имеют внешний или внутренний компьютер последнего поколения. Он осуществляет не только управление работой, но и ее контроль, в том числе контроль качества. Тем самым обеспечивая надежность работы анализатора. В целом автоматический анализатор считается надежным и обеспечивающим достоверные результаты, если соблюдаются следующие требования:

- Воспроизводимость методики в пределах 3-4%

- Погрешность метода меньше 2%

- Правильность в пределах 2-4%

- Дрейф не менее 8 часов (надежным считают прибор, который может работать без настройки 8 и более часов).

День №21 20.11.2023г.

определение содержания показателей минерального обмена  (кальций, натрий, калий, магний, железо ЖСС)

Преаналитический этап исследований водно-минерального обмена.

При исследовании минерального обмена необходимо соблюдать следующие условия:

- Предпочтительным материалом для исследования является сыворотка крови, негемолизированная и не желтушная;

Кровь берется натощак, последний прием пищи перед взятием крови не менее, чем за 12 ч. Следует исключить физические нагрузки, прием алкоголя, продукты,

- , содержащие исследуемые минеральные вещества;

- Не менее, чем за 5 дней следует исключить препараты, содержащие железо, кальций и т.д.;

- При заборе крови пациент находится в положении сидя или лежа, при повторных исследованиях следует соблюдать одно и то же положение тела;

- Кровь собирают в неметаллическую и не стеклянную посуду, пластмассовые пробирки, избегая венозного стаза и гемолиза;

- При транспортировки биоматериала следует избегать вибрации пробирок, длительное хранение цельной крови недопустимо;

- При получении сыворотки кровь следует как можно быстрее отцентрифугировать, и отделить ее от сгустка и клеток крови;

- В программе срочных анализов определение натрия и калия   должно быть выполнено не позднее 30 мин с момента поступления.

Калий – основной внутриклеточный катион. 98% калия находится в клетках. В основном калий содержится в мышцах и печени.

В норме содержание калия в плазме крови составляет 3,6 – 5,4 ммоль/л.

Натрий – основной внеклеточный катион. Вместе с ионами хлора определяют осмотическую активность плазмы. Обеспечивают перенос воды в организме.

Показатели нормы содержания натрия в плазме крови составляют  130-150  ммоль/л.

Хлорид-ион – основной внеклеточный анион плазмы крови, компенсирующий влияние катионов. Присутствует в виде солей калия, натрия, кальция и магния. Вместе с перечисленными катионами анионы хлора являются наиболее важными осмотически активными ионами плазмы крови, лимфы, спиномозговой жидкости, клеточного содержимого.

Принцип метода определения хлорид-ионов: в присутствии ионов хлора в кислой среде тиоцианат образует тиоцианат-ионы, образующие окрашенный комплекс с железом (+3). Интенсивность окраски пропорциональна концентрации хлоид-ионов в пробе.

Нормальные величины (сыворотка крови): 97 – 108 ммоль/л

Магний – внутриклеточный катион, 1/3 его сосредоточена в костях, зубах, мышцах. Среднесуточное поступление с пищей составляет 300 – 400 мг.

Кальций является внутриклеточным катионом, около 99% Са содержится в костях. Физиологически активным является ионизированный кальций, постоянно обнаруживаемый в плазме крови. Ионы кальция необходимы для передачи нервного импульса, поддержания мышечного сокращения, свертывания крови, контроля за протеканием некоторых ферментативных реакций.

В норме концентрация общего кальция в сыворотке крови составляет 2,0 – 2,8 ммоль/л.

Исследование сыворотки крови: посуда, используемая для выполнения анализа, должна быть изготовлена из материала, не содержащего ионов кальция. Взятие пробы необходимо производить натощак, а сыворотку быстро отделять от сгустка.

Фосфор – элемент, обмен которого тесно связан с метаболизмом кальция. Встречается главным образом в виде анионы РО-34. Принимает участие в обеспечении организма энергией. 80 – 85% фосфора входит в состав скелета, остальное количество распределено между тканями и жидкостями организма. Фосфор участвует в образовании нуклеиновых кислот, нуклеотидов, фосфолипидов.

В норме содержание неорганического фосфора в сыворотке крови составляет 0,65 – 1,3 ммоль/л.

Принцип метода определение неорганического фосфора в сыворотке крови без депротеинизации: метод основан на способности фосфат-ионов образовывать с молибдатом аммония фосфорно-молибденовый комплекс, оптическая плотность которого при 340 нм пропорциональна концентрации неорганического фосфора в образце.

Предупреждение: лабораторная посуда, применяемая при определении кальция, должна быть совершенно чистой. После обычного мытья посуду следует поместить на ночь в 2% раствор Комплексона 3 в аммиачной воде, потом тщательно промыть дистиллированной водой и высушить.

Железо относится к внутриклеточным микроэлементам. Является постоянной составной частью гема гемоглобина и окислительно-восстановительных ферментов. 70% (4-5 г) железа  находится в эритроцитах в крови. Некоторое количество железа 0.1% постоянно обнаруживается в плазме крови в виде комплекса с белком – трансферрином. Входит в состав ферритина  и гемосидерина (25%) - формы депонирования железа (печень, селезенка). Так же железо входи в ферменты: цитохромы, каталазу, пероксидазу.

Сывороточное железо – это концентрация железа в плазме, не включает железо эритроцитов и ферритина.

В норме концентрация сывороточного железа – 10,7 – 32.2 мкмоль/л., (у женщин на 10% ниже).

О запасах железа в организме можно судить по определению в плазме крови ферритина. Концентрация ферритина плазмы крови 1 мкг/л соответствует содержанию 8 мг железа в организме.

Нормальные величины концентрации ферритина в сыворотке крови (мкг/л):

Взрослых – 10 –120.

Показатели минерального обмена в сыворотке крови определяли в приборе FURUNO.

День №22 21.11.2023г. Определение КОС организма.

Методы исследования КОС

Исследования кислотно-основного равновесия крови проводят на специальных газоанализаторах, которые прямым методом измеряют рН (потенциометрия) и рСО2 (полярография), а также температуру и барометрическое давление. Затем автоматически проводятся расчет остальных показателей КОР.

Для оценки и правильной диагностики нарушений КОР крови существуют специальные номограммы. В номограммах указана область нормальных значений КОС крови, острых или хронических метаболических и респираторных нарушений.  При нанесении полученного анализа на такую номограмму можно четко определить, какое нарушение КОС имеется  у больного и правильно выбрать метод его коррекции.

Преаналитический этап исследований КОС.

Для исследования  КОС идеальным материалом является артериальная кровь, которую обычно берут из лучевой, локтевой, бедренной артерий стеклянным или пластиковым шприцом.

- Время взятия крови с 7 до 9 ч, натощак, исключая физическую активность за 3 дня до исследования;

- За 5 минут до взятия крови обследуемый находится в покое, взятие проводят в одном положении – сидя или лежа;

- Время наложения жгута не превышает 1 мин;

- Основное требование к получению материала – взятие в анаэробных условиях, отсутствие пузырьков воздуха в шприце, выбор адекватного антикоагулянта без его избытка (гепарин);

- Исследование крови после забора должно быть выполнено не позднее чем через 5-10 мин, если исследование не может быть выподлнено в указанные сроки, закупоренный шприц помещают в воу с кусочками льда, не более чем на 1 час;

- Перед исследованием  шприц с кровью извлекают из ледяной бани и  выдерживают  при комнатной температуре не менее 10 мин;

- Перед измерением кровь перемешивают путем вращения шприца между ладонями и переворачиванием его вверх и вниз;

- У пациентов в критическом состоянии анализ выполняют немедленно.

День №23 22.11.2023г.

Определение  показателей гемостаза  современными методами.

Преаналитический этап исследования агрегации тромбоцитов:

- Субъекты тестов оптической агрегации тромбоцитов должны находиться в покое, поститься и не курить, избегать принятия любых лекарств по рецепту или лекарств, выписываемых без рецепта, которые обладают известным влиянием на деятельность тромбоцитов в течение десяти дней или двух недель перед началом теста.

- Материал исследования цельная кровь или плазма, обогащенная тромбоцитами.

- Для получения богатой тромбоцитами плазмы, кровь (кровь-цитрат 9:1) центрифугируют при 1000 об/мин 10 минут.

- Для получения бедной тромбоцитами плазмы кровь центрифугируют при 3000 об/мин 10 минут.

- Материалы пробирок из пластика или неконтактные материалы должны всегда использоваться для минимизации активации тромбоцитов во время подготовки образцов.

- Исследование образцов может начаться через 30 минут после венепункции и продолжаться в течение 2,5 часов после этого. Образцы необходимо держать при комнатной температуре (24-27°С).

Преаналитический этап исследований гемостаза.

Для исследования системы гемостаза в биохимических исследованиях используют плазму, получаемую из венозной крови.

Подготовка обследуемых:

- Забор крови делают утром  с 8 до 10 часов и натощак, из локтевой вены.

- Исключить физическое перенапряжение и эмоциональное возбуждение (дать обследуемому 15 минут отдохнуть).

- Исключить курение и прием алкоголя непосредственно перед обследованием.

- Первые 5-6 капель выпускают на ватный тампон, т.к. они могут содержать тканевой тромбопластин.

- До центрифугирования пробирки ставят в ледяную баню (кроме исследования функции тромбоцитов).

- Интервал времени между забором крови и исследованием существенно сказывается на многих параметрах коагулограммы (2 часа), поэтому в результатах анализа указываю время забора крови и начала исследования.

- Пробирки лучше использовать пластиковые одноразовые.

- Если гематокритный показатель близок к нормальному (40 - 45 %), то соотношение крови и антикоагулянта должно составлять 9 : 1.

- Взятие крови целесообразно проводить не в одну пробирку, а дробно – в несколько пробирок с соответствующей расфосовкой антикоагулянта – стабилизатора.

- В качестве антикоагулянта используют 3,8 % раствор цитрата натрия, т.к. в цитратной плазме лучше сохраняются лабильные факторы свертывания крови и тромбоциты.

- Плазму рекомендуется хранить при комнатной температуре, если ее используют для определения ПТВ, активности ф.VII или исследования функции тромбоцитов, для проведения всех прочих тестов плазму хранят при 2-8 С

- Ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные средства, пенициллин, стрептокиназа, урокиназа увеличивают время кровотечения.

Получение биологического материала для исследований:

Получение стабилизированной крови.

В пробирку набирают антикоагулянт и кровь в рассчитанном соотношении. Немедленно перемешивают, не допуская образования воздушных пузырей. Ставят пробирку до центрифугирования в ледяную баню.

МНО = ПО мич ; ПО = ПВ больного / ПВ нормы.

Определение АЧТВ плазмы.

Определение АЧТВ – активированного частичного тромбопластинового времени - является одним из самых информативных и самых распространенных скрининговых тестов, который отражает изменение активности факторов внутреннего пути: VIII, IX, XI, XII, прекалликреина (фактора Флетчера) и высокомолекулярного кининогена (фактора Фицджеральда). Тест чувствителен к дефициту всех факторов свертывания крови кроме VII, к гепарину, к специфическим и неспецифическим ингибиторам.

Принцип метода определения АЧТВ: определяется время свертывания бедной тромбоцитами плазмы крови в условиях стандартизированной контактной (каолином) и фосфолипидной (кефалином) активации процесса свертывания в присутствии ионов кальция.

День №24 23.11.2023г. «Определение  показателей гемостаза  современными методами»

Определение ТВ плазмы.

Тромбиновое время (ТВ) характеризует конечный этап процесса свертывания – превращения фибриногена в фибрин под действием тромбина, на него влияет концентрация фибриногена и наличие продуктов деградации фибрина. По продолжительности ТВ нельзя диагностировать синдром ДВС и первичный фибринолиз.

Тромбин – это витамин К зависимый фермент. Он имеет много функций: активирует кофакторы  V и VIII, ф.XI и ф.VIII, способствует агрегации и дезинтеграции тромбоцитов, превращает растворимый фибриноген плазмы в нерастворимый фибрин.

В норме тромбиновое время составляет 14-17 сек

Принцип определение тромбинового времени плазмы: при добавлении тромбина стандартной активности к исследуемой плазме образуется сгусток фибрина, время образования которого – тромбиновое время – свидетельствует о нормальном содержании или о недостаточности фибриногена.

Определение содержания фибриногена в плазме

Фибриноген – ф.I свертывания крови, является гликопротеином и находится в растворенном состоянии в плазме крови и в тканях человека. Фибриноген синтезируется в печени и имеет много функций: принимает участие в свертывании крови, агрегации тромбоцитов, определяет вязкость крови и влияет на  взаимодействие форменных элементов крови с сосудистой стенкой.

Принцип: определение фибриногена на коагулометре АПГ-2 хронометрическим методом Клауса: измеряется время свертывания цитратной плазмы разбавленной в 10 раз при добавлении избытка тромбина. Образование сгустка фибрина зависит только от концентрации в плазме фибриногена.

Референтные значения: 2-4 г/л

Антитромбин III  - это основной регулятор гемостатического механизма, ингибитор всех сериновых протеаз, вовлеченных в процесс свертывания крови. Это гликопротеид, главный ингибитор тромбина и ф.X. При врожденном дефиците антитромбина III, что встречается 1:5000, отмечается  тенденции к рецидивирующим тромбоэмболиям. Причины дефицита антитромбина III: снижение функциональной активности, снижение концентрации антитромбина III, снижение кофакторной активности гепарина.

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося __Хомушку Айза Ужаровна______________________

Группы 425   специальности лабораторная диагностика

Проходившего (ей) производственную практику с 26.10. по 23.11.2023г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

      - Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: | 2 |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 24 24 |
| 3. | - приготовление реактивов, - подготовка оборудования, посуды для исследования | 24 24 |
| 4. | - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ,КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными унифицированными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей водно-минерального обмена (натрий, калий, хлориды, кальций, фосфор, железо) современными унифицированными методами. - определение показателей гемостаза (ПТВ, МНО, ТВ, АЧТВ, фибриноген, РМФК, антитромбин III) - работа на современном биохимическом оборудовании (коагулометры, ФЭК, фотометр, анализаторы) - участие в проведении внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 253 156 898 115 177 55 24 45 |
| 5 | - Регистрация результатов исследования. | 25 |
| 6 | - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 24 24 |

2. Текстовой отчет

- Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

Приём, сортировка и регистрация биологического материала,

подготовка материала и регистрацию к биохимическим исследованиям, ра -

бота на биохимических анализаторах, определение биохимических показа -

зателей сыворотки крови и плазмы, утилизация отработанного материала.

- Самостоятельная работа:

Работа на биохимических анализаторах, утилизация обработанного

материала, прием и регистрация биологического материала, центрифугиро -

вание и забор сыворотки крови и плазмы для исследований.

- Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

В повторении пройденного материала и помощь при заполнении

дневников.

- Замечания и предложения по прохождению практики: нет.

Общий руководитель практики   ______________

(подпись)                              (ФИО)

М.П.организации

ХАРАКТЕРИСТИКА

_____________Хомушку Айза Ужаровна____________________

ФИО

обучающийся (ая) на 4 курсе  по специальности СПО

31.02.03          Лабораторная диагностика

код                                 наименование

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю:          Проведение лабораторных биохимических исследований

наименование профессионального модуля

в объеме___144___ часов с  «26» октября 2023г.  по «23» ноября 2023 г.

в организации Красноярская межрайонная клиническая больница № 20

наименование организации, юридический адрес

За время прохождения практики:

| № ОК/ПК | Критерии оценки | Баллы 0-2 |
| --- | --- | --- |
| ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Имеет позитивное отношение к выбранной профессии, понимает ее личностную и профессиональную значимость, ответственно относится к порученному делу. |  |
| ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК.13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. ПК 3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. | Правильно организовывает свое рабочее место, выделяет в выполняемой работе первоочередные задачи, соблюдает профессиональную дисциплину. |  |
| ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях ПК 3.2 Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества. | Проводить современные биохимические исследования, правильно интерпротировать результаты исследования |  |
| ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Находит и отбирает значимую профессиональную информацию в части действующих нормативных документов, регулирующих организацию лабораторной деятельности, применяет их положения на практике. |  |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ПК 3.3 Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. | Использует прикладное программное обеспечение для регистрации исследований,пациентов. Соблюдает форму заполнения учетно-отчетной документации (журнал, бланки). |  |
| ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное. |  |
| ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Ответственно и правильно выполняет порученные задания |  |
| ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности. |  |
| ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Владеет современными лабораторными методами работы Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене). |  |
| ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. | Демонстрирует толерантное (уважительное) отношения к представителям социальных, культурных и религиозных общностей. |  |
| ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. ПК 3.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. | Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. Участвует в мероприятиях по профилактике профессиональных заболеваний |  |
| ОК. 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. | Соблюдает инструкцию по сбору отходов |  |
| ОК 12 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. | Способен оказать первую медицинскую помощь при неотложных ситуациях |  |

Дата_________________.

Подпись непосредственного руководителя практики _______________/ФИО, должность

Подпись общего руководителя практики    _____________/ФИО, должность

Критерии оценки для характеристики:

26-24 баллов – отлично

23-20 баллов – хорошо

19-15 баллов – удовлетворительно

Менее 15 баллов – неудовлетворительно

Приложение 4

Аттестационный лист производственной практики

Студент (Фамилия И.О.)  _____Хомушку Айза Ужаровна__________

Обучающийся на курсе по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

при прохождении производственной практики по

ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований

МДК 03.01 Теория и практика  лабораторных биохимических исследований

с 26.10 2023 г. по 23.11.2023 г.     в объеме ____144___ часов

в организации Красноярская межрайонная клиническая больница № 20

освоил общие компетенции    ОК 1 – ОК 14

_____________________________________________________________

освоил профессиональные компетенции   ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3, ПК3.4

| № п/п | Этапы аттестации производственной практики | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка общего руководителя производственной практики |  |
|  | Дневник практики |  |
|  | Индивидуальное задание |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |
|  | Итоговая оценка по производственной практике |  |

Дата                 _______________                                Ф.И.О. _______________

(подпись общего руководителя производственной практики от организации)

МП организации

Дата                     методический руководитель __________  ПерфильеваГ.В.

(подпись)

МП учебного отдела