Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра кардиологии, функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО

РЕФЕРАТ

Тема: «Стандартизованная аналитическая технология

Определение глюкозы в сыворотке (плазме) крови  набором реагентов ГЛЮКОЗА-НОВО глюкозооксидазным методом на анализаторе Микрола-523»

Выполнила: врач-ординатор

Малкова Т.С.

Красноярск, 2020г

- Цель исследования

Настоящая стандартизованная технология, в соответствии с положениями системы менеджмента качества в медицинской лаборатории (ГОСТ Р ИСО 15189-2009) состоит в установлении единых правил доставки материала в лабораторию; требований к качеству образцов крови; порядка выполнения исследования; контроля качества; регистрации и оценки результатов исследования крови на глюкозу глюкозооксидазным методом с учетом характеристик анализатора Микрола-523, в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательских учреждениях.

- Требования к обеспечению выполнения технологии

2.1.Требования к специалистам и вспомогательному персоналу.

Перечень специалистов с высшим и средним образованием, участвующих в выполнении технологии:

- врач клинической лабораторной диагностики;

- биолог;

- специалист со средним медицинским образованием.

Требования к образованию специалистов.

Исследование крови имеют право проводить: врачи  клинической лабораторной диагностики и биологи, прошедшие специализацию и повышение квалификации в установленном порядке.  Врачи должны иметь сертификат специалиста. Подготовительную работу выполняет специалист со средним медицинским образованием, имеющий соответствующий сертификат (медицинского технолога, медицинского лабораторного техника (фельдшера - лаборанта)  или лаборанта).

Работа по выполнению указанной методики в лаборатории распределяется следующим образом:

а) персонал со средним медицинским образованием проводит: прием, регистрацию полученного биологического материала, исследование, регистрацию результата;

б) врачи клинической лабораторной диагностики  и биологи  дают заключение об отклонениях от референтных значений, оценивают возможные патологические процессы, вызвавшие отклонения от нормы, принимают решение о необходимости дополнительных исследований (повторное проведение измерения и т. п.), а также о срочном информировании врачей клинических отделении.  Врачи клинической  лабораторной диагностики консультируют клиницистов и  помогают в интерпретации результатов исследований.

Требования к знаниям и умениям специалистов должны соответствовать образовательным стандартам.

2.2.Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала

Требования по безопасности труда при выполнении технологии соответствуют общим правилам безопасности при работе в клинико-диагностической лаборатории согласно ГОСТ Р 52905 – 2007 [2]. Должны соблюдаться правила биологической безопасности, правила сбора и удаления отходов [3], правила работы с электроприборами и реактивами, пожарной безопасности.

Все образцы, содержащие биологический материал, являются потенциальными источниками инфекции. Для соблюдения биологической безопасности выполняют следующие правила: распаковка присланного в лабораторию биологического материала проводится в индивидуальных средствах защиты (халаты, резиновые перчатки); после окончания работы проводят дезинфекцию использованных расходных материалов, рабочих мест и помещений лаборатории в резиновых перчатках. Для обеззараживания используются средства, рекомендуемые для дезинфекции.

Все сотрудники должны выполнять инструкции и правила техники безопасности, изложенные в технических паспортах к применяемым в технологии анализаторам.

Для предупреждения пожаров необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

2.3.  Материальные ресурсы, необходимые для выполнения технологии:

Микрола-523 – портативный специализированный фотометр

Центрифуга лабораторная

Реактивы: сертифицированный готовый набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке (плазме) крови глюкозооксидазным методом по конечной точке «Глюкоза-Ново»

Расходный материал:

Дозаторы пипеточные 1-канальные переменного объема (10-100 мкл, 100-1000 мкл)

Наконечники для дозаторов

Пробирки

Штативы для пробирок

Перчатки медицинские

Халат медицинский

Дезинфицирующий раствор

Емкость для дезинфицирующего раствора

Характеристика методики выполнения технологии

- Характеристика выполнения определения глюкозы  в сыворотке (плазме) крови на анализаторе Микрола-523 глюкозооксидазным методом набором реагентов Глюкоза -Ново

Технология определения глюкозы  в сыворотке (плазме) крови на анализаторе Микрола-523 глюкозооксидазным методом набором реагентов Глюкоза -Ново  включает следующие последовательные этапы:

а) доставка, прием и регистрация биологического материала;

б) приготовление аналитических проб из доставленных образцов (если этого требует технология исследования);

в) калибровка биохимического анализатора;

г) определение билирубина на биохимическом анализаторе в соответствии с инструкцией к прибору;

д) оценка результатов определения общего билирубина в сыворотке (плазме) крови;

е) оценка правильности исследования (контроль качества исследования);

ж) регистрация заключений.

3.1. Правила взятия образцов крови

На точность и правильность результатов оказывает влияние техника взятия крови, используемые при этом инструменты (иглы, скарификаторы и др.), а также пробирки, в которые берется, а в последующем хранится и транспортируется кровь.

Материал для исследования. Кровь из пальца или из вены. Негемолизированная. Кровь из пальца или из вены, взятая с антикоагулянтом (гепарин); сыворотка, плазма крови.

Кровь берется натощак (последний прием пищи за 12—14 ч до взятия крови), исключить физические нагрузки, прием алкоголя, прием ряда лекарств (глюкоза, кофеин, адреналин, кортикостероиды, диуретики, антигистаминные препараты, ацетилсалициловая кислота).

Кровь берут в чистую сухую пробирку, пробирку с антикоагулянтом (гепарином), стерильную одноразовую коммерческую вакуумную пробирку для получения сыворотки или плазмы. Пробирку закрывают пробкой. В случае получения плазмы кровь в закрытой пробирке медленно, тщательно, без пенообразования  перемешивают с антикоагулянтом. Кровь может быть взята в гепаринизированный капилляр (из пальца).

Достоверность и точность исследований, проводимых из венозной крови, во многом определяется техникой взятия крови. Подготовка пациента к взятию крови из вены включает несколько этапов.

Место венепункции нужно продезинфицировать марлевой салфеткой или специальной безворсовой салфеткой, смоченной 70% спиртом и подождать до полного высыхания антисептика (30-60 секунд). Не рекомендуется использовать 96о спирт, так как он дубит кожу, поры кожи закрываются, и стерилизация может быть неполной.

Не рекомендуется вытирать и обдувать место прокола, пальпировать вену после обработки. Рука пациента должна покоиться на твердой поверхности, быть вытянута и наклонена немного вниз так, чтобы плечо и предплечье образовывали прямую линию. Необходимо следить, чтобы в момент взятия крови кулак пациента был разжат. Жгут следует накладывать не более, чем на 1-2 минуты. Игла должна быть достаточно большого диаметра и иметь короткий срез, чтобы не травмировать противоположную стенку вены во избежание тромбоза. После взятия крови необходимо приложить сухую стерильную салфетку к месту венепункции, а затем наложить давящую повязку на руку или бактерицидный пластырь.

При взятии образца крови из венозного или артериального катетера, через который проводилось вливание инфузионного раствора, катетер следует предварительно промыть изотоническим солевым раствором в объеме, соответствующем объему катетера, и отбросить первые 5 мл (миллилитров) взятой из катетера крови. Недостаточное промывание катетера может привести к загрязнению образца крови препаратами, вводившимися через катетер.

Рационально применение пробирок для взятия крови небольшого объема (4-5 мл) при соотношении диаметра и высоты пробирки 13 на 75 мм. Использование плазмы вместо сыворотки дает увеличение на 15% - 20% выхода анализируемого материала при одном и том же объеме взятой у пациента крови. Взятие венозной крови облегчается применением вакуумных пробирок. Под влиянием вакуума кровь из вены быстро поступает в пробирку, что упрощает процедуру взятия и сокращает время наложения жгута. Вакуумная система состоит из трех основных элементов, соединяющихся между собой в процессе взятия крови: стерильной одноразовой пробирки с крышкой и  дозированным содержанием вакуума, стерильной одноразовой двусторонней иглы, закрытой с обеих сторон защитными колпачками, и одно- или многоразового иглодержателя. Пробирки, входящие в закрытую вакуумную систему, содержат различные добавки и антикоагулянты. Метод взятия крови с помощью закрытых вакуумных систем имеет ряд преимуществ, основными из которых являются обеспечение высокого качества пробы и предотвращение любого контакта с кровью пациента, а значит, обеспечение безопасности медицинского персонала и других пациентов за счет существенного снижения риска заражения гемоконтактными инфекциями.

Для обозначения содержимого пробирок с различными добавочными компонентами применяют цветное кодирование закрывающих их пробок. Добавление в пробирку ингибиторов гликолиза (фторида, йодацетата) как одних, так и в комбинации с антикоагулянтами (гепарином, ЭДТА), кодируется пробкой серого цвета.

Сыворотка получается путем центрифугирования после завершения процесса коагуляции ТРЦ и факторов свертывания (ч/з 30-45 мин)

Плазма – практически свободный от клеток супернатант, полученный после центрифугирования цельной крови, свертыванию которой препятствует добавление антикоагулянтов. Центрифугировать необходимо немедленно.

Режим центрифугирования: 10 минут при скорости 3000 об/мин. Сыворотку (плазму) отделить сразу по окончании центрифугирования.

3.2.  Правила доставки, хранения и подготовки проб к исследованию

Для обеспечения качественного результата исследований нужно четко контролировать время и условия хранения проб до выполнения анализа.

Свежую капиллярную или венозную кровь исследуют немедленно в течение 2—3 мин (НЕ ПОЗДНЕЕ!) после взятия. Гепаринизированная кровь исследуется не позднее, чем  через 2 ч после взятия. В гепаринизированном капилляре кровь хранится не более 15 мин; плазма крови, полученная с гепарином, или сыворотка хранятся не более 2 ч при температуре 4—25°С. При доставке в экспресс-лабораторию или плановую лабораторию, при транспортировании биожидкостей для определения билирубина пробирку  или контейнер с кровью (сывороткой, плазмой) плотно закрыть, защитить от воздействия электрического или дневного света и хранить в  темном месте.

Глюкоза в цельной крови нестабильна. Как можно скорее следует получить сыворотку или плазму и отделить их от сгустка и форменных элементов. При длительном стоянии проб при комнатной температуре результаты могут быть занижены вследствие гликолиза в присутствии бактерий.

Дезинфицирующие средства, перекиси, моющие средства, загрязняющие посуду, антикоагулянты (цитрат, оксалат), фториды мешают определению глюкозы.

Цитрат натрия мешает определению глюкозы в крови. Повышение глюкозы в крови вызывают следующие факторы: курение, голодание, стресс, прием пищи, кофе, физические упражнения, гипертермия (баня, сауна), диета с низким содержанием жиров, ожирение, беременность, хирургические вмешательства, повышение температуры окружающей среды (в летнее время года). Понижение содержания глюкозы в крови вызывает прием алкоголя в больших дозах, длительное пребывание в положении лежа, булимия, тепловой стресс, лихорадка. Сезонное снижение концентрации глюкозы наблюдается весной.

Ряд лекарств: глюкоза (в том числе и в инфузионных растворах), кофеин, адреналин, АКТГ, кортикостероиды, тироксин, эстрогены, пероральные контрацептивы, индометацин, карбонат лития, диуретики, в том числе тиазидовые, триампур, - завышают результаты. Анаболические стероиды (у больных диабетом), ацетоаминофен в токсичных дозах, антигистаминные препараты, ацетилсалициловая кислота, этанол, аналоги гуанетидина, ингибиторы МАО, пропроналол, - занижают результаты.

3.3.  Прием и регистрация биологического материала

Пробирки с образцами  венозной крови доставляют в лабораторию в день взятия в штативах в специальных сумках-саквояжах для доставки биологического материала, в которых пробирки должны находиться в вертикальном положении, а при  транспортировке на удаленное расстояние  - в специальных контейнерах.

Сотрудник лаборатории, принимающий материал, должен проверить:

- правильность оформления направления: в бланке–направлении указываются данные обследуемого (фамилия, имя и отчество, возраст, № истории болезни или амбулаторной карты, отделение, диагноз, проводимая терапия);

- маркировку пробирок с образцами крови (на них должны быть нанесены код или фамилия больного, идентичные коду и  фамилии в бланке направления материала для исследования). Лаборант должен зарегистрировать доставленный материал, отметить количество пробирок.

Немаркированные или неправильно маркированные образцы не пригодны для исследования и отбрасываются, о чем необходимо уведомить врача, назначившего анализ.

3.4 Определение глюкозы в сыворотке (плазме) крови на анализаторе.

Определение глюкозы в сыворотке (плазме) крови на анализаторе должно проводиться в строгом соответствии с инструкцией к прибору.

При работе на биохимическом анализаторе следует:

- использовать реактивы,  зарегистрированные в установленном порядке; при смене реактивов на продукцию другого производителя следует проверить и установить калибровку прибора;

- запускать прибор, соблюдая все стадии;

- обращать внимание на сообщения прибора о вероятных систематических   ошибках;

- при  выявлении ошибки обязательно устранить причину, не   работать на неисправном приборе;

- выполнять процедуру контроля качества по соответствующей программе, с оценкой полученного результата;

- работать осмысленно, сопоставляя получаемые результаты с клинической характеристикой проб больного;

- после окончания измерений тщательно промыть кюветы;

- при остановке прибора на длительный срок обязательно   выполнить все процедуры консервации (по возможности  совместно с сервис-инженером);

- при возникновении технических проблем следует воспользоваться помощью    сервис-инженера  фирмы, имеющей лицензию на техническое обслуживание;  не доверять работу необученному персоналу.

  - Стандартизованная оперативная процедура

Принцип метода: энзиматические УФ-методы с ручным и автоматизированным определением концентрации глюкозы базируются на глюкозооксидазной реакции:

ГОД

Глюкоза + О2 + H2О →глюконовая кислота + H2О2

ПОД

H2О2 + 4-ААП + фенол  →окрашенное соединение +4 H2О

Интенсивность окраски реакционной смеси прямо пропорциональна концентрации глюкозы в пробе.

Состав набора реагентов «Глюкоза-Ново»:

- реагент  (Р1) – фосфатный буферный раствор, ГОД, ПОД, 4-аминоантипирин, фенол, стабилизатор, готовый к использованию;

- Депротеинизирующий раствор (Р2) – готовый к использованию;

- Калибратор – калибровочный раствор глюкозы, 10,0 ммоль/л, готовый к использованию

Хранение набора: Хранить при температуре 2-8оС в упаковке предприятия - изготовителя в течение всего срока действия.

Аналитические характеристики:

- Линейность: до 28 ммоль/л

- Коэффициент вариации: не более 5%

- Нормальные величины глюкозы в сыворотке (плазме) крови: 4,0-6,1 ммоль/л; в спинномозговой жидкости: 2,8-4,2 ммоль/л.

Ход исследования:

Р1, Р2 и калибратор после вскрытия флакона стабильны в течение всего срокагодности в плотно закрытом виде при 2-80С.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА:  Набор предназначен для проведения анализа на любом фотометрическом оборудовании, включая биохимические  полуавтоматические и автоматические анализаторы.

- Длина волны: 510 (490-540) нм;

- Длина оптического пути: 10 мм;

- Температура: 37оС.

Довести температуру реагентов до температуры анализа.

| Отмерить, мкл | Опытная проба | Калибровочная проба |
| --- | --- | --- |
| Р 1 | 1000 | 1000 |
| Проба | 10 | - |
| Калибратор | - | 10 |

Пробы перемешать, выдержать 15 минут при температуре анализа и измерить оптическую плотность опытных и калибровочной проб против реагента1. Окраска стабильна в течение 1 часа.

Принцип работы прибора:

Концентрация растворённого вещества, поглощающего свет определенной длины волны, определяется по доле поглощённого света, которая пропорциональна этой концентрации.

Измерение концентрации вещества в опытной пробе:

1. Подготовка проб для фотометрирования.

Холостая, калибровочная и опытные пробы приготавливаются согласно инструкции на набор реагентов.

2. Измерение холостой пробы. Установка бланка.

2.1.	Установите кювету (или пробирку) с холостой пробой в
фотометрическую ячейку. После фотометрирования прозвучит звуковой сигнал.

  - Выньте кювету из прибора. Табло погаснет.

  - Нажмите и удерживайте кнопку «В» до появления звукового сигнала. Бланк установлен.

  - Проверьте правильность установки бланка. Вставьте вновь кювету с холостой пробой в измерительную ячейку. Нажмите кнопку «С». На табло должно появиться число в пределах от -3 до +3.

Если число находится в пределах от -3 до +3, выньте кювету и переходите к процедуре калибровки или измерения опытных проб.

Если число не находится в пределах от -3 до +3, выньте кювету, нажмите и удерживайте кнопку «В» до появления звукового сигнала. Бланк установлен повторно. Проверьте правильность установки бланка.

3. Калибровка.

3.1. Предварительные замечания.

Калибровка прибора производится двумя методами - линейная калибровка и нелинейная калибровка:

а) линейная калибровка по одному калибратору или по нескольким (от 1 до 15) калибраторам с одной концентрацией вещества. Смысл линейной калибровки состоит в определении фактора пересчета F. Для этого измеряется оптическая плотность Dc калибровочной пробы относительно холостой пробы. Вычисление фактора F производится прибором автоматически по формуле:

F=Cc , Dc

где Cc – значение концентрации калибратора из памяти прибора.

После завершения калибровки (измерения оптической плотности калибровочных растворов) вычисленное значение фактора F автоматически вносится в память прибора и используется при измерении опытных проб. При нескольких калибровочных пробах вычисляется усредненное значение фактора. Точность определения фактора тем выше, чем больше калибровочных проб используется при калибровке. Максимальное число, используемое в приборе – 15. При 15 калибровочных пробах точность определения фактора увеличивается примерно в 4 раза за счет уменьшения погрешности, вносимой случайными ошибками пробоподготовки.  Рекомендуемое  число  калибровочных  проб  –  не  менее  трех.

При линейной калибровке и повторном использовании реагента из начатой серии или флакона (в пределах срока хранения или стабильности) новая калибровка не требуется.

б) нелинейная калибровка по нескольким калибраторам с разной концентрацией вещества. Например, метод определения общего белка в моче с сульфосалициловой кислотой со светофильтром 600 нм.

3.2.	Калибровка по одной калибровочной пробе

3.3.	Нажмите кратковременно кнопку «С». Во время нажатия на табло появится символ «СAL».

3.4.	Отпустите кнопку. На табло появится число ХХХ - значение
концентрации калибратора, хранящееся в памяти анализатора. Убедитесь, что это значение соответствует документации на используемый набор реагентов с калибратором. Если это значение отличается от паспортного или Вы используете другой набор, измените значение концентрации в памяти прибора в соответствии с
указаниями п. 7.6.

3.5.	Вставьте кювету с калибровочной пробой в фотометрическую ячейку.
После  звукового  сигнала  на  табло  появится  автоматически  вычисленное

значение фактора.

  - Выньте кювету. На табло вновь появится значение концентрации (из памяти).

  - Нажмите кратковременно кнопку «С». На табло появится символ «Std», после звукового сигнала табло гаснет. Фактор внесен в память прибора.

4. Измерение концентрации вещества в опытных пробах с линейной калибровкой.

4.1.	Вставьте кювету с опытной пробой 1 в фотометрическую ячейку.
После звукового сигнала на табло появится значение концентрации опытной

пробы 1.

  - Запишите результат измерения.

  - Выньте опытную пробу 1 из фотометрической ячейки. Табло погаснет.

  - Аналогично проведите измерения других опытных проб.

В том случае, когда калибровочные растворы приготавливаются из образцов крови с одной концентрацией, целесообразно определить усредненный фактор по нескольким приготовленным калибровочным растворам. В этом случае минимизируется ошибка пробоподготовки.

В приборе предусмотрена калибровка с использованием от одного до 15 калибровочных растворов. При калибровке по 15 растворам точность определения усредненного фактора примерно в 4 раза выше точности фактора, определенно по одному калибровочному раствору.

Перед автоматическим определением фактора прибор должен быть обнулен по кювете с холостой пробой.

Если значение концентрации образца уже введено, кратковременно нажмите и отпустите кнопку «С» (< 3 сек). Во время нажатия кнопки на табло появится символ «CAL». После отпускания кнопки на табло отобразится концентрация стандартного образца, которая была внесена ранее и сохранилась в памяти прибора, а на лицевой панели загорится световая метка «КАЛИБРАТОР».

- Вставьте кювету со стандартным образцом или калибровочной пробой в фотометрическую ячейку. После измерения прибором оптической плотности на лицевой панели загорится световая метка «ФАКТОР» и на табло отобразится значение фактора.

- Измеренную оптическую плотность можно узнать, нажав кнопку «С». На лицевой панели загорится световая метка «ОПТ. ПЛОТН.» и на табло отобразится значение оптической плотности.

- Выньте кювету из прибора.

Повторите (всего до 15 раз, включая первый) процедуру измерения
калибровочных растворов. После каждого цикла измерения на табло отображается
усредненное значения фактора, а между измерениями – хранящееся значение
концентрации калибровочного материала. Временной интервал между измерениями не должен превышать 1 минуты.

Если вы хотите сохранить новый фактор в памяти прибора, измерив менее 15 калибровочных растворов, нажмите кнопку «С». Минимальное рекомендуемое число измерений – 3.

Если вы не хотите сохранять новый фактор, нажмите кнопку «В». В
памяти останется неизменным ранее введенный фактор.

Примечание. В том случае, если вы используете при калибровке 15 или более калибровочных растворов, то после измерения 15-го раствора прибор автоматически перейдет в режим измерения концентрации. При этом новый усредненный фактор автоматически будет внесен в память прибора. Поэтому 16-ое и последующие измерения будут измерениями концентрации с обновленным фактором, и вы можете оценить точность установки фактора и точность измерений.

Если концентрация глюкозы в пробе превышает 28  ммоль/л, пробу разбавить дистиллированной водой  в 2 раза, анализ повторить и полученный результат умножить на 2.

Провести лабораторную диагностическую интерпретацию результатов: сопоставить результаты с референтным интервалом, с результатами предыдущих исследований.

Лабораторная диагностическая интерпретация результатов:

Глюкоза - основной показатель обмена углеводов в крови, главный энергетический субстрат организма.

Концентрация глюкозы в крови не постоянна и зависит от мышечной активности и интервалов между приемами пищи. Эти колебания еще больше увеличиваются при нарушении регуляции уровня глюкозы в крови, что характерно для некоторых патологических состояний, когда уровень глюкозы в крови может быть повышенным (гипергликемия) или пониженным (гипогликемия).

Гипергликемия чаще всего выявляется у больных сахарным диабетом. Сахарный диабет - заболевание, характеризующееся гипергликемией, возникающей вследствие абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности. Первичную диагностику можно провести, сдав анализ крови на сахар (анализ крови глюкоза). В результате инсулиновой недостаточности повышается концентрация глюкозы (сахара) в крови, так как нарушается транспорт глюкозы в клетки органов и тканей (за исключением печени и головного мозга). Выделяют три основных типа сахарного диабета: сахарный диабет 1-го типа (инсулинзависимый), сахарный диабет 2-го типа (инсулинрезистентный), гестационный сахарный диабет. Описаны также и другие типы диабета: диабет при генетических дефектах функции β-клеток поджелудочной железы, генетических дефектах инсулина, болезнях экзокринной части поджелудочной железы, эндокринопатиях, диабет индуцированный лекарствами, диабет индуцированный инфекциями, необычные формы иммуноопосредованного диабета, генетические синдромы сочетающиеся с диабетом.

Гипогликемия выявляется при некоторых патологических состояниях включая синдром тяжелой дыхательной недостаточности новорожденных, токсикоз беременных, врожденный ферментный дефицит, синдром Райя, нарушение функции печени, инсулинпродуктивные опухоли поджелудочной железы (инсулиномы), антитела к инсулину, непанкреатические опухоли, септицемия, хроническая почечная недостаточность. Если анализ крови на сахар показал снижение глюкозы в крови (гипогликемия) до критического уровня (примерно до 2,5 ммоль/л), то это может привести к дисфункции центральной нервной системы. Это проявляется мышечной слабостью, плохой координацией движений, спутанностью сознания. Дальнейшее снижение уровня глюкозы в крови может привести к гипогликемической коме.

Концентрация глюкозы в венозной крови на 10% меньше, чем в капиллярной. Концентрация глюкозы в сыворотке и плазме на 10-13% выше, чем в цельной крови. У беременных женщин в венозной плазме на 0,5ммоль/л выше, чем в венозной крови, в капиллярной плазме – на 0,7ммоль/л выше, чем в капиллярной крови. Внутрииндивидуальная вариабельность концентрации глюкозы в сыворотке в среднем составляет 4,75-8,0%, межиндивидуальная  - 5,4-14%.

Регистрация результатов

В бланке ответа должно быть указано:

- название лаборатории и медицинской организации;

- информация о пациенте – ФИО, пол, возраст;

-название биологического материала и всех исследуемых показателей – кровь (плазма), глюкоза;

- дата получения пробы и, если это возможно, время получения;

- результаты исследования с указанием единиц, в которых должны быть выражены результаты – ммоль/л; референтные интервалы – 4,0-6,1;

- фамилия и подпись сотрудника, выполнившего исследование.

# 4.Контроль качества исследования на биохимических анализаторах

# 4.1.	 Порядок проведения контроля качества

Комплексная система контроля  качества клинических лабораторных исследований осуществляется путем:

- установления единых требований к аналитическому качеству количественных методов;

-  ежесерийного выполнения процедур  внутрилабораторного контроля качества с использованием контрольных материалов (оперативный контроль качества);

-  регулярного участия в программах внешней оценки качества (ГОСТ Р 53133.1―2008) [4].

Внутрилабораторный контроль качества представляет собой систему повседневного слежения за точностью получаемых на биохимическом анализаторе результатов для поддержания стабильности аналитической системы, выявления и устранения недопустимых случайных и систематических погрешностей и   заключается в сопоставлении результатов исследования проб с результатами исследования контрольного материала и измерении величины отклонения.

Проводится в соответствии с инструкцией к прибору и инструкцией к используемым контрольным материалам и требованиями стандарта ГОСТ Р 53133.2―2008 [5].

Внутрилабораторный контроль качества	 должен быть:

- систематическим, повседневным, проводиться по единым правилам, т.е. анализ контрольных проб должен включаться в обычный ход работы лаборатории;

- охватывать все области измерений (норма, высокие и низкие   патологические значения);

- производиться в реальных условиях работы лаборатории (так же, как обычные пробы пациентов, т.е. тем же персоналом и в тех же условиях);

- объективным (желательно  "шифровать" контрольный материал, чтобы исполнитель не знал, где опыт, а где контроль).

Принцип проведения внутреннего контроля достаточно прост:   периодически (в каждой серии) нужно проводить измерение одного и того же контрольного материала, а результаты этих измерений заносить на контрольную карту.

Хорошо организованная система внутреннего контроля качества позволяет достаточно эффективно выявлять ошибки, связанные с:

	внешними варьирующими факторами (реактивы, калибраторы, расходные материалы);

	внутренними варьирующими факторами (организация в лаборатории  "домашних реактивов", обучение персонала, обслуживание приборов, ведение документации, реакция персонала на возникающие проблемы).

Для оценки качества исследований рассчитываются следующие статистические показатели:

- среднее арифметическое  значение или средняя арифметическая (Х):

-  предварительная оценка прецизионности (по 10 измерениям в одной 			серии) -  CV10;

- предварительная оценка относительного смещения – В10;

- окончательная оценка прецизионности	(по 20 измерениям) CV20;

- окончательная оценка относительного смещения В20.

В таблице  представлены рекомендуемые стандартом  ГОСТ Р 53133.1─2008 (приложение А) оперативные пределы допускаемых значений внутрилабораторных погрешностей биохимических исследований. Эти ПДЗ  вычислены как компромисс между основанными на коэффициентах биологической вариации пределами погрешностей и фактическими характеристиками точности, достигнутыми большей частью клинико-диагностических лабораторий страны по данным системы внешней оценки качества.

Оперативные пределы допускаемых значений

| Вид исследования | для установочной серии внутрилабораторного контроля качества, коэффициент вариации, % | для результата единичного измерения, относительное смещение, % |
| --- | --- | --- |
| Исследование уровня глюкозы в крови | В10 | CV10 | B20 | CV20 | B1 |
|  | ±6 | 5 | ±5 | 5 | ±11 |

4.2.	Внешняя оценка качества

Участие во внешней оценке качества при работе на бохимических анализаторах является обязательным и учитывается как один из основных критериев при сертификации клинико-диагностических лабораторий любого подчинения.

Внешняя оценка качества проводится специальными  организациями, имеющими соответствующую лицензию на проведение межлабораторной оценки качества выполнения лабораторных исследований, в том числе биохимических с использованием анализаторов.

5.Трудозатраты  на выполнение технологии

Трудозатраты рассчитаны в условных единицах трудозатрат (УЕТ) на биохимическое исследование образца крови.

| Код услуги | Вид исследования | Трудозатраты в УЕТ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Специалиста со средним образованием | Врача клинической лабораторной диагностики |
|  | Определение глюкозы в сыворотке (плазме) крови |  |  |
| 4.1 4.1.1 4.1.2 | Обработка венозной крови: - При получении сыворотки: - При получении плазмы: | 0,3 0,3 |  |
| 4.1.3 | Регистрация (предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.), ручная или на компьютере. | 0,45 |  |
| 4.15 | Определение глюкозы в сыворотке (плазме) крови: - единичное - каждое последующее | 0,8 0,3 |  |
| 4.32 4.32.1 | Проведение биохимических исследований на автоматических и полуавтоматических анализаторах На полуавтоматическом анализаторе - по конечной точке | 0,15 | 0,05 |
|  | Оценка результата и подготовка заключения |  | 0,5 |

Примечание: УЕТ – условные единицы трудозатрат, 1 УЕТ равна 10 мин.

Библиография

1.	ГОСТ Р ИСО 15189  2009 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности.

2. ГОСТ Р 52905  2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования  безопасности.

3. «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». СанПиН 2.1.1.728-99., Москва, 1999 г.

4. ГОСТ Р 53133.1―2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований.   Часть 1. Пределы допускаемых погрешностей результатов измерения аналитов в клинико-диагностических лабораториях.

5. ГОСТ Р 53133.2―2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований.   Часть 2. Правила  проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов.

6. ГОСТ Р 53079.4―2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований.

7. Приказ №380 от 25 декабря 1997 года. О состояниях и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.

8. Клиническая лабораторная диагностика. Учебное пособие 2010 г. А.А. Кишкун.