Лекция №3

Тема: «Дозирование в фармацевтической технологии»

План:

- Способы дозирования лекарственных средств.

- Виды весов, их устройство.

- Разновес.

- Виды мерной посуды.

- Устройство и работа бюреточной системы.  Правила ТБ

- Способы дозирования лекарственных средств.

Процесс изготовления любой лекарственной формы и препарата предполагает в обязательном порядке дозирование лекарственных и вспомогательных веществ. В аптечной практике применяют 3 способа дозирования - по массе, по объему и каплями.

Дозирование по массе – это взвешивание.

Дозирование по объему и каплям – это отмеривание.

Масса (вес) в аптечной практике.

При изготовлении лекарственных форм в аптеках для дозирования по массе твердых, жидких и густых веществ обычно используют измерительные приборы, называемые весами, позволяющие установить массу тела на основании сравнения ее с эталонными массами (гирями).

Взвешивание применяют не только при изготовлении, но и оценке качества изготовленных лекарственных препаратов: определяют массу одного порошка, массу всех порошков, массу одного суппозитория, общую массу мази и др.

При взвешивании пользуются гирями, понимая под ними меры массы. Граммовые и миллиграммовые гири комплектуют в наборы, которые называют разновесами, помещают в футляры.

Использование весов в аптечной практике позволяет получать дозы массой от 0,01 до 1000г и более.

При взвешивании пользуются метрической системой мер. За единицу веса принимается грамм. В аптеке необходимо отвешивать любые вещества в очень точных количествах, т.к. нет ни одного из них, чтобы оно было безразлично для организма. Особенно это касается ядовитых веществ и сильнодействующих. При превышении тысячной доли грамма лекарственного ядовитого вещества приводит к тяжёлым отравлениям и даже к летальному исходу.

Объемные способы измерения.

Кроме взвешивания в аптечной практике применяется отмеривание жидкостей по объёму, т.е. объёмный способ дозирования. За единицу объёма принимается мл.

Весовой способ более точный, чем объёмный, т.к. на точность отмеривания влияет:

- температура раствора и окружающей среды;

- вязкость раствора;

- диаметр измерительного сосуда;

- смачиваемость стенок сосуда;

- диаметр сливного сосуда;

- чистота используемой посуды.

Отмеривание по объёму требует меньше затраты времени и при соблюдении всех условий объёмного измерения даёт требуемые точные объёмы в работе.

Объёмные измерения приняты по следующим причинам:

- Больной на дому лекарства принимает по объёму – ложками, каплями.

- Быстрота приготовления при отмеривании.

- Чтобы приблизить способ изготовления к способу применения.

У воды ρ=1, как и у некоторых водных растворов слабой концентрации. Независимо, отвешиваем мы воду или отмериваем – это будет одна и та же цифра.

Вязкие, густые, лёгкие, тяжёлые жидкости, т.е. жидкости с ρ<1 и ρ>1, отвешивают. Если известна ρ таких жидкостей, то, применяя формулу , можно отмерить такие жидкости с учётом их плотности.

Дозирование по объему обеспечивает более точное дозирование гигроскопичных веществ (CaCl2, MgSO4, Калия ацетата и др.), которые дозируют, в виде растворов более высокой концентрации, чем выписано в рецепте).

Для дозирования по объему применяют градуированные приборы: «на налив» (мерные колбы) и «на вылив» (цилиндры, пипетки, плоскодонные колбы - подставки, аптечные бюретки, мерные стаканы и стаканчики, мензурки).

Дозирование по объему – отмеривание жидкостей, путем использования измерительных приборов. Оно широко используется в аптечной практике для изготовления жидких лекарственных форм, т.к. в настоящее время - это самые распространенные лекарственные формы, изготавливаемые в аптеках, причем в довольно больших объемах. Отмеривание позволяет быстро, качественно и в срок приготовить необходимую пропись.

За смену фармацевт, готовя лекарственные формы по массе, может приготовить 60 – 70 лекарственных форм. А если использовать объёмные измерения, то можно приготовить 200 – 250 лекарственных форм.

Отмеривание применяют не только при изготовлении, но и оценке качества изготовленных лекарственных препаратов: определяют объем приготовленной лекарственной формы, учитывая нормы отклонения.

- Виды весов, их устройство.

Для взвешивания применяют весы; они позволяют измерить массу вещества. Различают весы:

- образцовые – их применяют в палате мер и весов, для сличения гирь (поверке),

- лабораторные (аналитические) – применяют для проведения химических анализов,

- общего назначения (технические) – применяют в промышленности, аптеках, торговле.

В аптеках используются весы технические II-го класса, в отделе запасов (в аптеке) – III-го класса.

Для приготовления лекарств используют весы ручные и весы тарирные (от слова «тара») – весы на колонке или весы Мора, электронные весы.

Весы Мора (тарирные)                                  Весы ручные

Весы механические циферблатные                           Весы электронные

ВЕСЫ РУЧНЫЕ.

На ручных весах отвешивают сыпучие вещества и густые экстракты, которые отвешивают на кружок фильтровальной бумаги.

Выпускают:

- однограммовые – ВР-1;

- пятиграммовые – ВР-5;

- двадцатиграммовые – ВР-20;

- стограммовые – ВР-100.

Весы ручные состоят из следующих элементов:

- кольцо;

- обоймица;

- в обоймице расположена стрелка (остриём вверх);

- равноплечее коромысло, на котором написана максимальная нагрузка весов (длина коромысла 10 – 20 см - равна длине шёлковой нити или металлической цепочке);

- по концам коромысла и в центре его находятся призмы: опорная – в центре и на ней прикреплена стрелка, грузоприемные (грузоподъёмными)  – 2 на концах коромысла;

- к призмам на концах коромысла прикрепляются серёжки, от которых отходят шёлковые нити или проволочных сцеплений (металлической цепочки);

- к этим нитям или цепочкам прикрепляются пластмассовые чашки.

Если чашки на шёлковых нитях, то должен быть свободный конец нити длиной 3 – 5 см для тарирования или уравновешивания весов. Сухие вещества (сыпучие) отвешивают непосредственно в чашке весов. Весы обязательно должны быть чистыми и уравновешенными. После взвешивания чашки тщательно вытирают ватным тампоном, смоченным спиртоэфирной смесью.

На основании приказа №309 весы протирают ватным тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода. Для предохранения призм от истирания весы хранят таким образом, чтобы не было нагрузки на призмы или в свёрнутом состоянии.

Для отвешивания ядовитых, красящих веществ существуют отдельные весы, хранящиеся в отдельных шкафах для ядовитых, красящих веществ.

ВЕСЫ ТАРИРНЫЕ (ВЕСЫ МОРА или весы на колонке)

Их называют так, потому что перед взвешиванием на них груза, в начале тарируют (уравновешивают) тару (банки, склянки, бумага, коробочка) с помощью дроби, речной гальки или другого сыпучего материала (песок).

На этих весах отвешивают сухие, густые, жидкие вещества в тару.

Весы Мора состоят из следующих элементов:

- равноплечее металлическое коромысло с тремя призмами (средняя – опорная, обращённая остриём вниз, и две концевые – грузоприёмные, обращённые остриём вверх);

- на концевых призмах находятся металлические серёжки;

- к серёжкам прикрепляются стремена, на которые кладутся фарфоровые чашки;

- опорная призма опирается на стальную подушку;

- всё выше перечисленное крепится на колонку;

- колонка крепится к основанию (доске, платформе);

- на колонке находится стрелка; в нижней части колонки – выступ, имеющий 3 деления (шкала). При помощи этой стрелки и шкалы видно равновесие весов;

- впереди на доске имеется винт, называемый арретир, который включает весы в рабочее положение и выключает их;

- внизу к основанию прикреплены 3 ножки: одна стационарная и две в виде винта с гайками для установления весов в строго горизонтальное положение по отвесу, который крепится к коромыслу.

Тарирные весы бывают с максимальной нагрузкой:

- 200 г;

- 300 г;

- 500 г;

- 1000 г (1 кг).

Весы с максимальной нагрузкой 1 кг отвешивают массу от 50 г до 1 кг.

Разрешается взвешивать на таких весах груз от 5 г.

ВСЕ ВЕСЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ:

- устойчивость;

- верность (точность);

- постоянство показателей;

- чувствительность.

Эти показатели характеризуют точность определения массы вещества.

Устойчивость – способность коромысла весов, выведенного из состояния равновесия, возвращаться в первоначальное положение после 4 – 6 колебаний.

Верность (точность) – свойство весов показывать правильные соотношения между взвешиваемыми грузами (массой взвешиваемого тела и массой гирь).

Практически можно проверить: отвешать груз на весах, а затем, поменять местами разновесы и груз, если весы остались в равновесии, то они верны.

Постоянство показаний – свойства весов показывать одинаковые результаты при многократных взвешиваниях в одних и тех же условиях.

Чувствительность – способность весов показывать минимальную разницу между массами взвешиваемого тела и гирь. Чем меньше эта разница, тем они чувствительнее. На практике при минимальной нагрузке стрелка должна отклоняться от нуля. Чем меньше добавляемый разновес или груз и стрелка уже отклоняется, тем весы более чувствительны.

- Разновес

Точность взвешивания во многом зависит от качества гирь и разновесов, являющихся образцовыми эталонами массы. Образцовые гири массы в соответствии с техническими условиями по точности их изготовления выпускаются трех разрядов.

Наибольшей точностью, а следовательно, наименьшей погрешностью обладают гири 1-го разряда. Их изготовляют из сплавов меди или из нержавеющей стали. Миллиграммовые гири (разновесы) 1-го разряда делают из алюминия в виде пластинок.

Образцовые гири 2-го разряда обладают меньшей точностью. Килограммовые и граммовые гири этого разряда изготовляют из сплавов меди, нержавеющей или углеродистой стали. Миллиграммовые гири 2-го разряда изготовляют из листового алюминия, мельхиора или нейзильбера.

Для удобства подбора миллиграммовым гирям придают различную форму. Гири в 500 и 50 мг имеют форму шестиугольных пластинок, гири в 200 и 20 мг — квадратных, гири в 100 и 10 мг — треугольных. Пластинки всех миллиграммовых гирь имеют небольшой бортик для удобства захвата их пинцетом.

Образцовые гири 3-го разряда обладают меньшей точностью по сравнению с гирями 2-го разряда. Килограммовые гири 3-го разряда делают из стали или чугуна, граммовые — из сплавов меди или стали. Миллиграммовых гирь 3-го разряда нет.

Гири в зависимости от их назначения и требований, которые к ним предъявляются, изготавливают по разным техническим условиям. Для аналитических целей изготовляют гири с большей точностью, их называют аналитическими гирями; для взвешивания ценных материалов, в том числе и лекарственных веществ, изготовляют технические гири 1-го и 2-го разрядов.

Граммовые гири – обязательно никелируются или хромируются.

Исправность весового хозяйства аптечных учреждений и фармацевтических предприятий контролируется представителями местных отделений Комитета стандартов, мер и измерительных приборов. Весы всех типов проверяют один раз в год; такие же сроки проверки установлены и для разновеса. При проверке на коромыслах весов и гирях наносится клеймо с указанием двух последних цифр года проверки и квартала года, когда производилась поверка. Аналитические весы и разновесы клеймению не подлежат; на них выдают свидетельства установленного образца

Очищение разновесов.

Обработка гирь производится по мере необходимости.

- Если на разновес попала щелочь – обрабатывают раствором борной кислоты слабым.

- Если кислота – то обрабатывают щелочью (раствор NaHCO3).

- Если КMnO4 –  то активированным углем.

- От грязи и жира – протирают тканью, можно мыльным раствором и слабым раствором спирта.

- Виды мерной посуды.

Всю посуду различают на налив и на вылив, согласно калибровки (разметки).  Готовят посуду из химически стойкого стекла, нейтральной реакции и термостойкую. Градуируют (калибруют) её при температуре 20оС. Это говорит о том, что жидкости нужно отмеривать при этой же температуре, и чтобы сама жидкость имела температуру 20оС, но ни в коем случае не горячая.

Различают посуду:

- цилиндры;

- колбы мерные;

- колбы конусовидные (подставки);

- мензурки;

- стаканы;

- стаканчики;

- бюретки;

- пипетки.

На налив самая точная посуда – это мерная колба; всё остальное – на вылив.

На налив – это значит, что в этой посуде вмещается номинальный объём.

На вылив – означает, что выливается номинальный объём.

При отмеривании посуду держат на уровне глаз.

Уровень определяют по нижнему краю мениска для прозрачных, бесцветных жидкостей. Для окрашенных жидкостей – по верхнему краю мениска.

Если нужно отмерить малые количества (1, 2, 3 мл), то откапывают каплями. Для отмеривания каплями используют пипетки и специальные устройства для расфасовки жидкостей. Жидкости фасуют по 5, 10, 15, 20, 25 мл малыми объёмами.

Отмеривание жидкостей в любой посуде по разности делений категорически запрещается.

- Устройство и работа бюреточной системы.  Правила ТБ

В аптеке используется бюреточная система для отмеривания лекарственных растворов и воды очищенной. Впервые бюреточная система была создана в 1912 г. Затем она усовершенствовалась.

В настоящее время используется бюреточная система с ручным приводом. Состоит из 8 - 16-ти питающих сосудов и 8 - 16-ти бюреток, соединённых с питающими сосудами стеклянными трубками. Они все одинаковой длины (45 см), но разного диаметра и ёмкости (на 10 мл, 25 мл, 60 мл, 100 мл и 200 мл).

Смонтированы бюретки таким образом в систему, что середина шкалы находится на уровне глаз ассистента. Питающий пластмассовый сосуд должен быть с конусовидным дном, чтобы не было застоя жидкости.

На бюретках, градуированных в мл, нулевая шкала не обозначена.

При отмеривании жидкостей с помощью бюреток открывают кран (клапан) питающей трубки и наполняют бюретку до нужного объема. Горло флакона для отпуска или подставки подводят под наконечник бюретки, открывают спускной кран (сливной клапан) и сливают жидкость из бюретки полностью, ожидая полного вытекания в течение 2-3 секунд.

Отмеривать жидкости по разности делений категорически запрещено.

Для бюреток готовят концентрированные растворы лекарственных веществ, стойкие при хранении.

Малые количества жидкостей откапываются каплями

Есть таблица числа капель лекарственных препаратов и жидкостей, где написано сколько капель в 1 г и в 1 мл. Эта таблица капель находится в Государственной Фармакопее   в приложении.

Таблица составлена по нормальному (стандартному) каплемеру, согласно которому в 1 мл и в 1 г воды всегда 20 капель и соответственно 1 капля весит 0,05 г:

Стандартный каплемер – это пипетка, имеющая спускное отверстие в виде кольца с наружным диаметром 3 мм и внутренним – 0,6 мм.

После отмеривания жидкостей конец этой пипетки всегда нужно тщательно отмыть химическими смесями, затем промыть проточной очищенной водой. Нельзя допустить, чтобы пипетка была треснувшая или отбит её конец.

В виду того, что это дорогостоящее и хрупкое имущество, применяют глазные пипетки, которые называют эмпирическими каплемерами. Их калибруют путем пятикратного откапывания в ручные весы  20 капель жидкости с последующим взвешиванием.

Методика калибровки эмпирического каплемера:

- Откапывая первый раз набирают пипеткой жидкость из сосуда

наполненного до верху. Пипетка берётся строго вертикально вниз и также капается в чашечку. Капать только полные капли. Эти 20 капель взвешивают и записывают первый вес.

- Вылив всё из весов, протирают до суха. Снова отмеривают 20 капель и

взвешивают.

- Так повторять 5 раз. Затем все 5 измерений складывают и делят на 5.

- Затем устанавливают соотношение между каплями стандартного

каплемера и каплями, полученными с помощью эмпирического каплемера.

Задача.

По конкретной жидкости пипетки калибруют пятикратным определением массы 20-ти капель. Рассчитывают среднюю массу и затем устанавливают соотношение между каплями стандартного каплемера и каплями, полученными с помощью эмпирического каплемера.

Средняя масса 20-ти капель настойки ландыша по калибруемой пипетке – 0,32, тогда число нестандартных капель в 1 г настойки составит:

X=62 нестанд. кап.

Затем определяют соотношение между стандартной каплей и каплей, полученной нестандартным каплемером.

По таблице капель ГФ X настойка ландыша:

Рассчитав соотношение между стандартными и нестандартными каплями, рассчитывают число нестандартных капель в 1 мл.

По таблице капель ГФ X – 1 мл настойки ландыша соответствует 50 стандартным каплям, тогда число нестандартных капель в 1 мл:

X=55 нестанд. кап.

Учитывая, что каплями дозируют жидкости объёмом меньше 1 мл, рассчитывают число стандартных капель в 0,1 мл:

X=5,5 нестанд. кап.

Откалиброванный нестандартный каплемер прикрепляют к флакону -  штангласу с соответствующей жидкостью и этот штанглас снабжают дополнительной этикеткой, где указывают:

Tinctura Convalariae

1 станд. кап – 1,1 нестанд. кап

1 мл – 55 нестанд. кап

0,1 мл – 5,5 нестанд. кап

Если в рецепте выписано 30 стандартных капель настойки ландыша, то эмпирическим каплемером больной будет откапывать: 301,1=33 капли

Если в рецепте указано 0,8 мл, то нужно: 8 мл5,5=44 капли

(или 0,8 мл55 кап=44 капли).

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ.

Контрольные вопросы для закрепления:

1.Что такое дозирование лекарственных средств и виды его?

2.Дать определение термину «взвешивание» и «отмеривание».

3.Какие приборы используют при дозировании по массе лекарственных средств? Указать основные детали этих приборов.

4.Каковы правила работы с приборами дозирования по массе?

5.Какие приборы используют при дозировании по объему лекарственных средств?

6.Каковы правила работы с приборами дозирования по объему?

Рекомендуемая литература

Основные:

Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учеб. для мед. училищ и колледжей И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

Дополнительные:

Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424995.html С. Н. Орехов ; ред. В. А. Быков , А. В. Катлинский М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

Электронные ресурсы:

ЭБС КрасГМУ «Colibris»; ЭБС Консультант студента ВУЗ;

ЭБС Консультант студента Колледж; ЭМБ Консультант врача

ЭБС Айбукс; ЭБС Букап

ЭБС Лань ; ЭБС Юрайт

СПС КонсультантПлюс;  НЭБ eLibrary

Фармацевтическая библиотека [Электронный ресурс].

URL:http://pharmchemlib.ucoz.ru/load/farmacevticheskaja_biblioteka/farmacevticheskaja_tekhnologija/9;

Фармацевтические рефератики - Фармацевтический образовательный портал [Электронный ресурс]. URL:  http://pharm-eferatiki.ru/pharmtechnology