День 1

**Инструктаж по технике безопасности:**

К работе лаборанта КДЛ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие законченное среднее медицинское образование. Лаборант КДЛ должен проходить обязательный медицинский осмотр для работы не реже раза в 12 мес.

**Требования безопасности перед началом работы:**

1. Перед началом работы персонал лаборатории должен надеть санитарно—гигиеническую одежду, приготовить средства индивидуальной защиты.

2. Персонал лаборатории обязан подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в надлежащее санитарное состояние, при необходимости подвергнуть влажной уборке.

3. Перед началом работы персонал должен проверить исправность работы электрооборудования, местного освещения, вытяжного шкафа, средств малой механизации, других приспособлений, посуды, вспомогательных материалов и иных предметов оснащения рабочего места, уточнить наличие и достаточность реактивов.

**Требования безопасности во время работы:**

1. Персонал лаборатории во время работы не должен допускать спешки.

2. С целью предупреждения инфицирования медицинскому персоналу лаборатории следует избегать контакта кожи и слизистых оболочек с кровью и другими биологическими материалами.

3. Работать с исследуемым материалом необходимо в резиновых перчатках, избегая уколов и порезов.

4. Запрещается употреблять пищу в КДЛ, курить.

День 2-3  
   
 **Работа с системой QMS**Основные функции ОМS:


1. Управление потоком пациентов

2. Регистрация пациентов и информация о них

3. Создание и ведение электронной карты

4. Поиск ЭМК (электронной медицинской карты) по различным параметрам

5. Распределение первичного потока пациентов на этапе регистрации

****


День 4-5  
 **Определение гемоглобина, СОЭ.  
Определение количества лейкоцитов, эритроцитов.   
  
Определение СОЭ**   
  
Определение СОЭ производится по принципу оседания эритроцитарной массы, скорость реакции которой зависит от содержания белковых молекул, глобулинов, насыщенности кислородом и т.д. Для этого подготавливают стерильный капилляр, предметное стекло и раствор цитрата натрия. Прокалывают палец, удаляя первую каплю вместе с частицами эпителия. Следующую каплю набирают капилляром и помещают на предметное стекло, смешивая с антикоагулянтом. Полученный раствор набирают в специальный сосуд, на котором отмечена шкала. Оставляют его в вертикальном положении на специальной подставке, засекая время 60 минут. По истечении указанного времени оценивают то количество делений на шкале, которые освободились. Объем, который ушел в осадок, не учитывают. Полученную длину дорожки в мм записывают в расшифровку анализа. Полученные д\данные будут в мм/ч.



**Определение количества лейкоцитов , количество эритроцитов, гемоглобина проводят на гематологическом анализаторе Mindray BC-5800**

MINDRAY BC-5800 - современный высокопроизводительный автоматический гематологический анализатор с автозагрузчиком. Оптимален для лабораторий среднего и крупного размера.

Анализатор использует надежный метод анализа с помощью химических красителей, полное меню дифференцировки на 5 субпопуляций и возможность настройки критериев повторного исследования. Высокая скорость измерений (90 тестов в час), а так же удобное, интуитивно понятное, управление, позволяет оптимизировать рабочую процедуру анализа крови.

****


День 6-7  **Определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе.**Для проведения анализа требуется забор физиологической жидкости – крови в контрольном количестве, которая используется, как рабочий материал. В составе рабочего материала – кровяные клетки, биологические консерванты и специальная жидкость, сходная по составу с плазмой. Кровь забирается из вены пациента, передается в лабораторию.

Исследование проводится на специальном лабораторном приборе – гематологическом анализаторе.

Электрический аппарат заправляется специальными реактивами, в него устанавливается пробирка с контрольной кровью, и через несколько минут прибор выдаёт распечатанный бланк с указанием даты и времени проведения анализа, фамилии пациента.  
  
Врачи видят раннюю стадию любых болезней или патологических процессов. Это исследование не требует от пациента особых усилий, поэтому кровь на анализ берут и у взрослых, и у детей, норма в таблице помогает расшифровать результаты.  
  
Если полученные показатели отклоняются от нормативных, это говорит о наличии определенного заболевания, воспаления или инфекционного процесса.

Гематологический анализ – наиболее достоверный диагностический метод, позволяющий выявить разные типы патологий на ранней стадии, помочь определить их причины. В ходе лечения неоднократно сдается контрольный анализ, чтобы проверить действие лекарства, правильность выбранного направления лечения.

Гематологические исследования , которые проводят анализаторы (**Celltac\_MEK-7222, Mindray BC-5800, Mindray BC-3600**

****


День 8-9  
 **Супровитальная окраска ретикулоцитов. Подсчёт ретикулоцитов в мазке крови.   
  
Супровитальная окраска ретикулоцитов.** Окраска ретикулоцитов в пробирке бриллиантовым крезиловым синим.

Перед употреблением готовят в пробирке рабочий раствор бриллиантового крезилового синего из расчета на каплю 1% раствора оксалата калия 4 капли раствора краски бриллиантового крезилового синего. В краску добавляют 0,04 мл крови (две пипетки до метки 0,02). Смесь тщательно, но осторожно перемешивают и оставляют на 30 минут. Затем снова перемешивают и готовят тонкие мазки.

**Подсчёт ретикулоцитов в мазке крови.** Мазки микроскопируют с иммерсионным объективом. В мазке ретикулоциты и эритроциты окрашены в желтовато-зеленоватый цвет, зернисто-нитчатая субстанция в ретикулоцитах – в синий.  
Находят поля зрения, где эритроциты располагаются раздельно. В этих полях зрения необходимо подсчитать не менее 1000 эритроцитов и отметить среди них количество эритроцитов, содержащих зернисто-нитчатую субстанцию. Большая точность получается при подсчете на 2000 – 3000 эритроцитов.

В связи с тем, что в поле зрения располагается большое количество эритроцитов, что затрудняет подсчет, необходимо ограничить (уменьшить) поле зрения. Для этого можно воспользоваться либо специальным окуляром, в котором можно уменьшить поле зрения до требуемых размеров, либо воспользоваться специальным «окошком» (из бумаги вырезают круг диаметром несколько меньше окуляра, в центре круга вырезают небольшой ромбик и вставляют полученное окошко в окуляр).

Количество подсчитанных ретикулоцитов выражают на 100 (в процентах) или на 1000 (в промилле) эритроцитов.



День 10-12

**Определение тромбоцитов**


**Метод подсчёта тромбоцитов в мазках крови (по Фонио) и на анализаторе .**

Принцип. Метод основан на подсчете числа тромбоцитов в окрашенных мазках крови на 1000 эритроцитов с расчетом на 1 мкл (или 1 л) крови, исходя из содержания в этом объеме количества эритроцитов.

Реактивы. Применяют 6% раствор этилендиаминтриацетата натрия (ЭДТА).

Ход определения. Смешивают кровь с раствором ЭДТА, для этого взятый капилляром Панченкова реактив до метки «75» вносят в пробирку, затем добавляют кровь, взятую до метки «0». Содержимое пробирки перемешивают и готовят тонкие мазки. Фиксируют и окрашивают по Романовскому-Гимзе в течение 30-45 минут (обычно окраска тромбоцитов занимает в 1,5 – 2 раза больше времени, чем окраска мазка для подсчета формулы крови). Высохшие мазки микроскопируют с иммерсионным объективом, подсчитывая тромбоциты в тонких местах препарата (эритроциты должны быть расположены изолировано). Подсчет производят следующим образом: в каждом поле зрения считают количество эритроцитов и тромбоцитов, передвигая мазок до тех пор, пока не будут просчитаны 1000 эритроцитов. В связи с тем, что в поле зрения располагается большое количество эритроцитов, что затрудняет подсчет, необходимо ограничить (уменьшить) поле зрения. Для этого можно воспользоваться специальным «окошком» (из бумаги вырезают круг диаметром несколько меньше окуляра, в центре круга вырезают небольшой ромбик и вставляют полученное окошко в окуляр).

Определение делают на гематологическом анализаторе ( **Mindray BC-3600, Mindray BC-5800, Celltac\_MEK-7222)**

День 13   
   
**Определение осмотической стойкости эритроцитов. Определение групп крови. Определение резус принадлежности.**  
**Определение осмотической стойкости эритроцитов**.   
Ход определения. Используется несколько стеклянных пробирок, в которые заливается раствор натрий хлорида разной концентрации- чаще всего от 0,7 до 22%. В пробирки с раствором добавляют образцы крови, но только в одинаковом количестве. Образцы помещают в условия комнатной температуры на 60 минут. По истечении срока пробирки с образцами центрифугируют. Полученный после этого окрас жидкости будет указывать на показатели осмотической стойкости эритроцитов.   
Если окрас жидкости розовый, это говорит о минимальной концентрации, а ярко-красный цвет будет говорить о максимальной.   
Норма для сферической резистентности эритроцита составляет 0,32-0,44% раствора натрия хлорида.  


**Определение групп крови.**

Техника проведения реакции. Под соответствующими обозначениями груп-пы крови на тарелку (пластинку) наносят сыворот¬ку I, II, III групп в объеме 0,1 мл (одна большая капля диаметром около 1 см).

Кровь для исследований берут из пальца или из вены. Сухой стеклянной палочкой на пластину переносят каплю иссле¬дуемой крови величиной примерно с булавочную го¬ловку 0,01 мл (маленькая капля), каждую рядом с каплей стандартной сыворотки. Причем количество сыворотки должно в 10 раз превышать количество исследуемой крови. Затем их осторожно переме-шивают между собой стеклянными палочками с за¬кругленными краями.

Смешав капли, тарелку периодически покачи¬вают. Агглютинация начинается в течение первых 10-30 секунд. Но наблюдение следует вести не ме¬нее 5 минут, так как возможна более поздняя агглю¬тинация, например с эритроцитами группы А2 (II).

В те капли, где произошла реакция, добавляют по одной капле изотонического раствора хлорида натрия, после чего оценивают результаты реакции. Реакция агглютинации может быть положитель¬ной или отрицательной. При положительной реакции в течение первых 10-30 секунд наблюдают в смеси видимые невоору¬женным глазом мелкие красные зернышки (агглю-тинаты), состоящие из склеенных эритроцитов. Мел¬кие зернышки постепенно сливаются в более круп¬ные зерна или даже в хлопья неправильной формы. При отрицательной реакции капля остается равно-мерно окрашенной в красный цвет.

**Определение резус принадлежности**

В лупку планшета наносят 1 большую каплю цоликлона анти-Д-супер, рядом наносят 1 маленькую каплю исследуемой крови.

Покачивая планшет, смешивают кровь с цоликлоном. За ходом реакции наблюдают в течение 3 минут. Наличие агглютинации свидетельствует о присутствии резус-фактора.

День 14  
**Приготовление мазка крови. Окрашивание мазков крови.**

**Приготовление мазка крови.**Пред­метное стекло берут между большим и указательным пальцами левой руки. Отступя на 1 см от края стекла, лежащего ближе к указательному пальцу, наносят не­большую (диаметром 2 — 3 мм) каплю крови. Это де­лают обычно путем прикосновения поверхностью пред­метного стекла к капле крови на месте ее появления после прокола кожи. При изготовлении мазков из крови, взятой в пробирки, каплю ее наносят с помощью глаз­ной или пастеровской пипетки или краем пробки. Затем правой рукой устанавливают вблизи от капли крови шлифованное стекло под углом 30 — 45° и осторожно продвигают его до соприкосновения края стекла с каплей крови. С помощью коротких боковых движений распределяют кровь вдоль всего ребра шлифованного стекла, которое плавно продвигают справа налево по предметному стеклу. Хороший мазок должен быть совершенно ровным (без перерывов, пустот), однородным, достаточно длинным, но не доходить до краев.   
  
**Окрашивание мазков крови**Метод Романовского— Гимза. Фиксиро­ванные препараты кладут мазком вниз на стеклянный мостик в кювете и наливают под них рабочий раствор краски (к 1 мл дистиллированной воды добавляют 2 ка­пли фабричного раствора краски Романовского — Гим­за). Окрашивание продолжается 15 — 30 мин. Продолжи­тельность окраски зависит от окружающей температуры (чем холоднее, тем продолжительнее окраска) и качества красителя. В заключение мазки промывают дистиллиро­ванной водой и сушат на воздухе.

Хорошо окрашенные мазки имеют розово-фиоле­товый цвет, не докрашенные — розовато-красноватый, а перекрашенные — темно-фиолетовый.

.

День 15   
 **Выполнение мер санитарно- эпидемиологического режима в КДЛ: Проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. Утилизация отработанного материала.**

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ**

Дезинфекция- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и условнопатогенных микроорганизмов в окружающей человека среде (идет уничтожение только вегетативных форм).

Методы дезинфицирования:

1. Механические (влажная уборка помещений, покраска стен)

2. Физические (УФ, кипячение, воздействие пара, сухого жара и тд)

3. Химические (дезинфекция с помощью специальных дезинфицирующих средств-«Ника-Экстра-М», «Аква-Хлор» (таблетки, гранулы), «Абсолюцид-Энзим» для предстерилизационной очистки, дезинфекции и ДВУ.

Стерилизация-уничтожение всех вегетативных и споровых, патогенных и непатогенных микроорганизмов.

Осуществляется:

1. Воздушным методом (воздушный стерилизатор)

2. Паровым методом (автоклавирование)

3. Кипячение

**МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ**Сбор, хранение и транспортировка медицинских отходов осуществляется согласно: СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

В лаборатории образуются отходы классов:

* А- (эпидемиологические безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО).

Отходы не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, инвентарь, пищевые отходы.

Правила обращения: Отходы класса А собирают в многоразовые емкости или одноразовые пакеты любого цвета (желательно белого), кроме желтого и красного. Одноразовые пакеты, помещают внутри многоразовых емкостей, промаркированных «Отходы. Класс А».

Многоразовую тару после сбора и опорожнения моют и дезинфицируют (2х кратным протиранием растворами дезинфицирующих средств, с интервалом 15 мин, ежедневно).

* Б (эпидемиологические опасные отходы)

Потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы с бактериологических, микробиологических и т.д. лабораториях.

Правила обращения: отходы класса Б собирают в одноразовую упаковку желтого цвета или имеющие желтую маркировку.

Острый инструментарий (иглы, скарификаторы) собирают отдельно в не прокалываемые контейнеры с иглосъемником и герметичной крышкой.

Отходы лабораторий дезинфицируют в соответствии с нормативным документом СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4