МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ

10 июня 1985 г.

N 770

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА ОСТ 42-21-2-85

"СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И РЕЖИМЫ"

В целях установления единых методов, средств и режимов стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы" с 1 января 1986 г.

2. Закрепить отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85 за Всесоюзным научно - исследовательским институтом стерилизации и дезинфекции (т. Лярский П.П.) и Всесоюзным научно - исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (т. Леонов Б.И.).

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Управление по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники (т. Бабаян Э.А.) и Главное управление карантинных инфекций (т. Сергиев В.П.).

Первый заместитель Министра

здравоохранения СССР

О.П.ЩЕПИН

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра

здравоохранения СССР

О.П.ЩЕПИН

7 июня 1985 года

СОГЛАСОВАНО:

Министерство

здравоохранения СССР

Начальник Управления

по внедрению новых

лекарственных средств

и медицинской техники

Э.А.БАБАЯН

5 мая 1985 года

Начальник

Главного управления

карантинных инфекций

В.П.СЕРГИЕВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И РЕЖИМЫ

ОСТ 42-21-2-85

Дата введения - 1 января 1986 года

Взамен ОСТ 42-2-2-77

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно - исследовательским институтом дезинфекции и стерилизации (ВНИИДиС)

Директор института П.П. Лярский

Зам. директора Крученок Т.Б.

Зав. отделом стерилизации Н.В. Рамкова

Зав. отделом дезинфекции Н.Ф. Соколова

Исполнители: Абрамова И.М., Гутерман И.А., Евтикова Л.В., Иойриш А.Н., Копылова Л.С., Трошин К.А., Юзбашев В.Г.

Всесоюзным научно - исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ)

Директор института Леонов Б.И.

Исполнители: Рыбчинская Н.А., Терешенков А.И.

СОГЛАСОВАН:

Управлением по внедрению новых лекарственных средств в медицинской техники Министерства здравоохранения СССР

Начальник Управления Бабаян Э.А.

Главным управлением карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР

Начальник Управления Сергиев В.П.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Управлением по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения СССР

Начальник Управления Бабаян Э.А.

УТВЕРЖДЕН

Министерством здравоохранения СССР

Заместитель министра

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Министерства здравоохранения СССР N 770 от 10.06.85

Закреплен за Всесоюзным научно - исследовательским институтом дезинфекции и стерилизации (ВНИИДиС)

УДК 614.48 Группа Р 08

Настоящий стандарт распространяется на изделия медицинского назначения, подвергаемые в процессе эксплуатации стерилизации и (или) дезинфекции.

Стандарт обязателен для учреждений, эксплуатирующих изделия медицинского назначения, а также для организаций и предприятий, разрабатывающих и изготовляющих данные изделия.

Стандарт не распространяется на лекарственные препараты и средства их упаковки, на изделия, выпускаемые промышленностью стерильными, на изделия из текстильных материалов (в части дезинфекции), предметы ухода за больными, мебель медицинскую.

Стандарт устанавливает методы, средства и режимы предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции.

Основные понятия из области предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции по ГОСТ 25375-82 (СТ СЭВ 3188-81).

Перечень нормативно - технических документов на химические реактивы и вспомогательные материалы дан в справочном Приложении 1 к настоящему стандарту.

Перечень инструктивно - методических документов Минздрава СССР по вопросам стерилизации и дезинфекции дан в справочном Приложении 2 к настоящему стандарту.

1. Общие положения

1.1. Установленные в настоящем стандарте методы, средства и режимы предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции являются равнозначными по эффективности для каждого вида обработки.

Примечание. Предпочтение следует отдавать термическим методам стерилизации (паровому и воздушному).

1.2. На основе положений настоящего стандарта должны разрабатываться инструкции, устанавливающие методы, средства и режимы предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции применительно к конкретным изделиям или группам изделий с учетом их назначения и конструктивных особенностей.

1.3. При разработке изделий должен выбираться метод, средство и режим, исходя из устойчивости изделий к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции в зависимости от материала, степени обработки поверхности, конструктивного исполнения.

Выбранные методы, средства и режимы не должны вызывать изменения внешнего вида, эксплуатационных качеств и других показателей изделия, обработанные изделия не должны оказывать токсического действия.

1.4. Требования устойчивости изделий к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции должны нормироваться в технических заданиях (медико - технических требованиях) на разработку новых изделий, технических условиях, стандартах, а также указываться в эксплуатационной документации и должны контролироваться на стадии разработки и изготовления изделия.

В технических условиях и стандартах на серийно выпускаемую продукцию требование устойчивости изделий к предстерилизационной очистке и конкретному методу стерилизации или дезинфекции должно нормироваться с учетом положений настоящего стандарта по результатам предварительно проведенных испытаний.

1.5. В процессе эксплуатации изделий предстерилизационная очистка, стерилизация и (или) дезинфекция должны проводиться в соответствии с настоящим стандартом и инструкциями Министерства здравоохранения СССР, разработанными на основании настоящего стандарта, устанавливающими порядок проведения предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинфекции конкретных видов изделий, а также эксплуатационной документации.

1.6. Положения технической документации (в том числе эксплуатационной) части предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции должны соответствовать настоящему стандарту, инструкциям Министерства здравоохранения СССР, а при отсутствии указанных инструкций по тем или иным видам изделий должны быть согласованы с Министерством здравоохранения СССР.

1.7. При проведении предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции химическим методом (за исключением газовой стерилизации), дезинфекции методом кипячения допускается применение ингибиторов и других добавок, способствующих снижению коррозии, разрешенных Министерством здравоохранения СССР и не снижающих эффективности предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции.

1.8. Контроль стерильности должен осуществляться бактериологическими лабораториями санитарно - эпидемиологических станций и лечебно - профилактических учреждений в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения СССР.

1.9. Контроль работы стерилизаторов осуществляется дезинфекционными станциями и дезинфекционными отделами (отделениями) санитарно - эпидемиологических станций в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения СССР.

1.10. Контроль качества предстерилизационной очистки и дезинфекции должен проводиться лечебно - профилактическими учреждениями, санитарно - эпидемиологическими и дезинфекционными станциями в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения СССР.

2. Предстерилизационная очистка

2.1. Предстерилизационной очистке должны подвергаться все изделия перед их стерилизацией с целью удаления белковых, жировых и механических загрязнений, а также лекарственных препаратов.

2.2. Разъемные изделия должны подвергаться предстерилизационной очистке в разобранном виде.

2.3. Предстерилизационная очистка должна осуществляться ручным или механизированным (с помощью специального оборудования) способом.

2.4. Механизированная предстерилизационная очистка должна производиться струйным, ротационным методами, ершеванием или с применением ультразвука с использованием поверхностно - активных веществ по п. 2.8. настоящего стандарта и других добавок.

Методика проведения механизированной очистки должна соответствовать инструкции по эксплуатации, прилагаемой к оборудованию.

Примечание. Ершевание резиновых изделий не допускается.

2.5. Предстерилизационная очистка ручным способом должна осуществляться в последовательности в соответствии с табл. 1.

2.6. При использовании моющего раствора, содержащего 0,5% перекиси водорода и 0,5% синтетического моющего средства "Лотос", применяют ингибитор коррозии - 0,14% олеата натрия.

2.7. По окончании рабочей смены оборудование должно быть очищено механическим способом путем мытья с применением моющих средств.

2.8. Моющий раствор должен включать компоненты в соответствии с табл. 2.

2.9. Инструменты в процессе эксплуатации, предстерилизационной очистки, стерилизации могут подвергаться коррозии. Инструменты с видимыми пятнами коррозии, а также с наличием оксидной пленки подвергаются химической очистке не более 1 - 2 раз в квартал.

3. Стерилизация

3.1. Стерилизации должны подвергаться все изделия, соприкасающиеся с раненой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами, и отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждения.

3.2. Стерилизация должна осуществляться одним из методов, приведенных в табл. 4 - 9.

4. Дезинфекция

4.1. Дезинфекции должны подвергаться все изделия, не имеющие контакта с раненой поверхностью, кровью или инъекционными препаратами.

Изделия, используемые  при  проведении  гнойных  операций  или

операционных  манипуляций  у  инфекционного  больного,  подвергают

дезинфекции перед предстерилизационной очисткой  и  стерилизацией.

Кроме  того,  дезинфекции подлежат изделия медицинского назначения

после операций,  инъекций и т.п., лицам, перенесшим гепатит В  или

гепатит  с  неуточненным  диагнозом  (вирусный  гепатит),  а также

являющимся носителями HB - антигена.

S

Дезинфекция должна осуществляться одним из методов, указанных в табл. 10.

Таблица 1

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┐

│Процессы при проведении│         Режим очистки       │Применяе- │

│       очистки         ├──────────────┬──────────────┤мое обору-│

│                       │Первоначальная│Время выдержки│дование   │

│                       │ температура  │     мин.     │          │

│                       │   раствора,  │              │          │

│                       │    град.С    │              │          │

│                       ├──────┬───────┼──────┬───────┤          │

│                       │номин.│предел.│номин.│предел.│          │

│                       │значе-│откло- │значе-│откло- │          │

│                       │ние   │нение  │ние   │нение  │          │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Погружение             │не    │   -   │  60  │+/- 5  │Таз, бачок│

│инструментов,          │менее │       │      │       │          │

│загрязненных кровью,  в│18    │       │      │       │          │

│раствор      ингибитора│      │       │      │       │          │

│коррозии (1%    раствор│      │       │      │       │          │

│бензоата натрия)  сразу│      │       │      │       │          │

│после использования  их│      │       │      │       │          │

│в ходе   операции   или│      │       │      │       │          │

│манипуляции            │      │       │      │       │          │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Ополаскивание проточной│  -   │   -   │  0,5 │ +0,1  │Ванна,    │

│водой                  │      │       │      │       │раковина  │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Замачивание в    моющем│50 <*>│  +5   │ 15,0 │ +1,0  │Бачок,    │

│растворе (п. 2.8.)  при│      │       │      │       │ванна,    │

│полном       погружении│      │       │      │       │раковина  │

│изделия                │      │       │      │       │          │

├───────────────────────┤      │       │      │       │          │

│Мойка каждого изделия в│      │       │  0,5 │ +0,1  │          │

│моющем растворе        │      │       │      │       │          │

│(п. 2.8.)  при помощи  │      │       │      │       │          │

│ерша или ватно -       │      │       │      │       │          │

│марлевого тампона      │      │       │      │       │          │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Ополаскивание       под│      │       │      │       │Ванна,    │

│проточной водой        │      │       │      │       │раковина  │

│                       │      │       │      │       │с устрой- │

│- при        применении│  -   │   -   │ 3,0  │       │ством     │

│моющего       препарата│      │       │      │       │для струй-│

│"Биолот"               │      │       │      │       │ной       │

│                       │      │       │      │       │подачи    │

│- при        применении│  -   │   -   │ 5,0  │ +1,0  │воды      │

│моющего       препарата│      │       │      │       │          │

│"Прогресс"             │      │       │      │       │          │

│                       │      │       │      │       │          │

│- при применении моющих│  -   │   -   │10,0  │       │          │

│препаратов     "Астра",│      │       │      │       │          │

│"Лотос", "Айна"        │      │       │      │       │          │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Ополаскивание          │  -   │   -   │ 0,5  │ +0,1  │Бачок, де-│

│дистиллированной  водой│      │       │ 5,0  │       │зинфекци- │

│или кипячение в ней    │      │       │      │       │онный ки- │

│                       │      │       │      │       │пятильник │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Сушка горячим воздухом │  85  │  +2   │до    │       │Сушильный │

│                       │      │ -10   │полно-│       │шкаф      │

│                       │      │       │го ис-│       │          │

│                       │      │       │чезн. │       │          │

│                       │      │       │влаги │       │          │

└───────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────────┘

--------------------------------

<*> Температура раствора в процессе мойки не поддерживается.

Примечания. 1. Если инструмент, загрязненный кровью, может быть промыт под проточной водой тотчас же после использования при операции или манипуляции, его не погружают в раствор ингибитора коррозии (бензоат натрия).

2. В случае необходимости (продолжительность операций) инструмент можно оставить погруженным в моющий раствор с ингибитором коррозии до 7 часов.

3. Моющий раствор допускается применять до загрязнения (до появления розовой окраски, что свидетельствует о загрязнении раствора кровью, снижающем эффективности очистки). Моющий комплекс перекиси водорода с синтетическими моющими средствами можно использовать в течение двух суток с момента изготовления, если цвет раствора не изменился. Неизмененный раствор можно подогревать до 6 раз, в процессе подогрева концентрация перекиси водорода не изменяется.

4. Режим сушки эндоскопов и изделий из натурального латекса, а также требования к погружению эндоскопов в растворы должны быть изложены в инструкциях по эксплуатации этих изделий.

Таблица 2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО РАСТВОРА

┌───────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┐

│   Наименование компонентов    │Кол-во компо- │  Применяемость  │

│                               │  нентов для  │                 │

│                               │приготовления │                 │

│                               │ 1 л моющего  │                 │

│                               │   раствора   │                 │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Моющий препарат "Биолот", г    │       3      │Применяется при  │

│                               │              │механизированной │

│Вода питьевая, куб. см         │     987      │очистке (струйный│

│                               │              │метод, ершевание,│

│                               │              │использование    │

│                               │              │ультразвука)     │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Моющий препарат "Биолот", г    │       1,5    │Применяется при  │

│                               │              │механизированной │

│Вода питьевая, куб. см         │     998,5    │очистке          │

│                               │              │ротационным      │

│                               │              │методом          │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Моющий препарат "Биолот", г    │       5      │Применяется при  │

│                               │              │ручной очистке   │

│Вода питьевая, куб. см         │     905      │                 │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Раствор перекиси  водорода <*>,│      20      │Применяется при  │

│куб. см                        │              │механизированной │

│                               │              │очистке (струйный│

│Моющий препарат    ("Прогресс",│       5      │метод, ершевание,│

│"Айна", "Астра", "Лотос") <**>,│              │использование    │

│г                              │              │ультразвука) и   │

│                               │              │ручной очистке   │

│Вода питьевая <**>, куб. см    │     975      │                 │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Раствор перекиси  водорода <*>,│       4,5    │Применяется при  │

│куб. см                        │              │механизированной │

│                               │              │очистке          │

│Моющий препарат    ("Прогресс",│       1,5    │ротационным      │

│"Айна", "Астра", "Лотос") <**>,│              │методом          │

│г                              │              │                 │

│                               │              │                 │

│Вода питьевая <**>, куб. см    │     994      │                 │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Моющий препарат "Лотос", г     │       5      │Применяется при  │

│                               │              │механизированной │

│Вода питьевая, куб. см         │     905      │очистке с        │

│                               │              │использованием   │

│                               │              │ультразвука      │

└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

<*> Для предстерилизационной очистки допускается применение медицинской перекиси водорода, а также перекиси водорода технической марок А и Б.

<**> Организации, разрабатывающие и изготовляющие изделия медицинского назначения при проверке устойчивости изделий к средствам предстерилизационной очистки, должны использовать растворы перекиси водорода с моющими препаратами.

Таблица 3

ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┐

│Процессы при проведении│       Режим очистки         │ Применя- │

│  химической очистки   ├──────────────┬──────────────┤   емое   │

│                       │Первоначальная│Время выдержки│ оборудо- │

│                       │ температура  │     мин.     │   вание  │

│                       │   раствора,  │              │          │

│                       │    град.С    │              │          │

│                       ├──────┬───────┼──────┬───────┤          │

│                       │номин.│предел.│номин.│предел.│          │

│                       │значе-│откло- │значе-│откло- │          │

│                       │ние   │нение  │ние   │нение  │          │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Предварительное ополас-│  -   │  -    │ 0,5  │+/- 0,1│Ванна,    │

│кивание проточной водой│      │       │      │       │раковина  │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Замачивание в растворе:│20,0  │+/- 1,0│ 2,0  │+1,0   │Емкость   │

│                       │      │       │      │<*>    │эмалиро-  │

│уксусная кислота  - 5 г│      │       │ 3,0  │-/+ 1,0│ванная,   │

│(пересчет на 100%)     │      │       │      │<**>   │стеклян-  │

│хлорид натрия - 1 г    │      │       │      │       │ная, поли-│

│                       │      │       │      │       │этилено-  │

│вода дистиллированная -│      │       │ 6,0  │-/+ 2,0│вая с     │

│до 100 куб. см         │      │       │      │       │крышкой   │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Промывание    проточной│  -   │   -   │ 0,5  │-/+ 0,1│Ванна,    │

│водой                  │      │       │      │       │раковина  │

├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤

│Сушка                  │  -   │   -   │   -  │   -   │Простыня, │

│                       │      │       │      │       │пеленка,  │

│                       │      │       │      │       │полотенце │

└───────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────────┘

--------------------------------

<*> Для скальпелей из нержавеющей стали.

<**> Для инструментов с наличием окисной пленки.

<***> Для инструментов с сильными коррозионными поражениями места поражений рекомендуется дополнительно очищать ершом или ватно - марлевым тампоном.

Таблица 4

ПАРОВОЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

(ВОДЯНОЙ НАСЫЩЕННЫЙ ПАР ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ)

┌─────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐

│              Режим стерилизации             │Применя-│Условия │Срок сох-│Применя- │

├─────────────────┬──────────┬────────────────┤ емость │проведе-│ ранения │емое обо-│

│ Давление пара в │Рабочая   │ Время стерили- │        │ния сте-│стериль- │рудование│

│стерилизационной │температу-│ зационной вы-  │        │рилиза- │  ности  │         │

│   камере, МПа   │ра в сте- │  держки, мин.  │        │  ции   │         │         │

│   (кгс/кв. см)  │рилизац.  ├─────┬──────────┤        │        │         │         │

├──────┬──────────┤камере,   │при  │при авто- │        │        │         │         │

│номин.│предельное│град.C    │руч- │матн. уп- │        │        │         │         │

│значе-│отклонение├────┬─────┤ном  │ равлении │        │        │         │         │

│ние   │          │но- │пре- │и по-├────┬─────┤        │        │         │         │

│      │          │мин.│дель-│луав-│но- │пре- │        │        │         │         │

│      │          │зна-│ное  │тома-│мин.│дель-│        │        │         │         │

│      │          │че- │отк- │тич. │зна-│ное  │        │        │         │         │

│      │          │ние │лоне-│уп-  │че- │отк- │        │        │         │         │

│      │          │    │ние  │рав.,│ние │лоне-│        │        │         │         │

│      │          │    │     │не   │    │ние  │        │        │         │         │

│      │          │    │     │менее│    │     │        │        │         │         │

├──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│0,20  │-/+ 0,02  │132 │-/+ 2│ 20  │20  │+ 2  │Рекомен-│Стерили-│Срок сох-│Паровой  │

│(2,0) │(-/+ 0,2) │    │     │     │    │     │дуется  │зацию   │ранения  │стерили- │

│      │          │    │     │     │    │     │для из- │проводят│стериль- │затор    │

│      │          │    │     │     │    │     │делий из│в стери-│ности из-│         │

│      │          │    │     │     │    │     │коррози-│лизаци- │делий,   │         │

│      │          │    │     │     │    │     │онно-   │онных   │простери-│         │

│      │          │    │     │     │    │     │стойкого│коробках│лизован- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │металла,│без     │ных в    │         │

│      │          │    │     │     │    │     │стекла, │филь-   │стериль- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │изделий │тров,   │ных ко-  │         │

│      │          │    │     │     │    │     │из текс-│или в   │робках   │         │

│      │          │    │     │     │    │     │тильных │двойной │без филь-│         │

│      │          │    │     │     │    │     │материа-│мягкой  │тров, в  │         │

│      │          │    │     │     │    │     │лов, ре-│упаковке│двойной  │         │

│      │          │    │     │     │    │     │зины    │из бязи,│мягкой   │         │

├──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┤перга-  │упаковке │         │

│0,11  │ +0,02    │120 │ +2  │ 45  │45  │ +3  │Рекоме- │менте,  │из бязи  │         │

│(1,1) │(+0,2)    │    │     │     │    │     │дуется  │бумаге  │или пер- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │для из- │мешочной│гаменте, │         │

│      │          │    │     │     │    │     │делий из│непропи-│бумаге   │         │

│      │          │    │     │     │    │     │резины, │танной, │непропи- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │латекса │бумаге  │танной,  │         │

│      │          │    │     │     │    │     │и от-   │мешочной│бумаги   │         │

│      │          │    │     │     │    │     │дельных │влаго-  │мешочной │         │

│      │          │    │     │     │    │     │полимер-│прочной,│влаго-   │         │

│      │          │    │     │     │    │     │ных ма- │бумаге  │прочной, │         │

│      │          │    │     │     │    │     │териалов│для упа-│бумаге   │         │

│      │          │    │     │     │    │     │(полиэ- │ковыва- │для упа- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │тилен   │ния про-│ковывания│         │

│      │          │    │     │     │    │     │высокой │дукции  │продукции│         │

│      │          │    │     │     │    │     │плотнос-│на авто-│на авто- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │ти,     │матах   │матах    │         │

│      │          │    │     │     │    │     │ПВХ -   │марки Е │марки Е, │         │

│      │          │    │     │     │    │     │плас-   │        │равен    │         │

│      │          │    │     │     │    │     │тикаты) │        │3 суткам;│         │

│      │          │    │     │     │    │     │        │        │в стери- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │        │        │лизацион-│         │

│      │          │    │     │     │    │     │        │        │ных      │         │

│      │          │    │     │     │    │     │        │        │коробках │         │

│      │          │    │     │     │    │     │        │        │с фильт- │         │

│      │          │    │     │     │    │     │        │        │ром -    │         │

│      │          │    │     │     │    │     │        │        │20 суткам│         │

└──────┴──────────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

Примечания. 1. Стерилизационные коробки не являются упаковкой для хранения простерилизованных изделий, но если простерилизованный материал хранится в коробках указанное в таблице время, допускается его использовать по назначению.

2. Изделия из коррозионностойкого металла по ОСТ 64-1-72-80 и ОСТ 64-1-337-78.

Таблица 5

ВОЗДУШНЫЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

(СУХОЙ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ)

┌───────────────────────┬────────┬──────────┬────────────┬─────────┐

│   Режим стерилизации  │Применя-│ Условия  │    Срок    │Применя- │

├──────────┬────────────┤ емость │проведения│ сохранения │емое обо-│

│Рабочая   │   Время    │        │стерилиза-│стерильности│рудование│

│температу-│ выдержки,  │        │   ции    │            │         │

│ра в сте- │    мин.    │        │          │            │         │

│рилизац.  │            │        │          │            │         │

│камере,   │            │        │          │            │         │

│град.С    │            │        │          │            │         │

├────┬─────┼────┬───────┤        │          │            │         │

│но- │пред.│но- │предел.│        │          │            │         │

│мин.│отк- │мин.│ отк-  │        │          │            │         │

│зна-│лоне-│зна-│ лоне- │        │          │            │         │

│че- │ние  │че- │  ние  │        │          │            │         │

│ние │     │ние │       │        │          │            │         │

├────┼─────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│180 │ +2  │ 60 │ +5    │Рекомен-│Стерилиза-│Изделия,    │Воздушный│

│    │ -10 │    │       │дуется  │ции под-  │простерили- │стерили- │

├────┼─────┼────┤       │для из- │вергают   │зованные в  │затор    │

│160 │-/+ 5│150 │       │делий из│сухие из- │бумаге ме-  │         │

│    │     │    │       │металла,│делия.    │шочной неп- │         │

│    │     │    │       │стекла и│Стерилиза-│ропитанной и│         │

│    │     │    │       │силико- │цию прово-│бумаге ме-  │         │

│    │     │    │       │новой   │дят в упа-│шочной вла- │         │

│    │     │    │       │резины  │ковке из  │гопрочной,  │         │

│    │     │    │       │        │бумаги ме-│бумаге для  │         │

│    │     │    │       │        │шочной    │упаковывания│         │

│    │     │    │       │        │непропи-  │продукции на│         │

│    │     │    │       │        │танной,   │автоматах   │         │

│    │     │    │       │        │бумаги ме-│марки Е, мо-│         │

│    │     │    │       │        │шочной    │гут хранить-│         │

│    │     │    │       │        │влагопроч-│ся 3 суток. │         │

│    │     │    │       │        │ной, бума-│Изделия,    │         │

│    │     │    │       │        │ги для    │простерили- │         │

│    │     │    │       │        │упаковы-  │зованные без│         │

│    │     │    │       │        │вания про-│упаковки,   │         │

│    │     │    │       │        │дукции на │должны быть │         │

│    │     │    │       │        │автоматах │использованы│         │

│    │     │    │       │        │марки Е и │непосредс-  │         │

│    │     │    │       │        │крафт бу- │твенно после│         │

│    │     │    │       │        │маге или  │стерилизации│         │

│    │     │    │       │        │без упа-  │            │         │

│    │     │    │       │        │ковки (в  │            │         │

│    │     │    │       │        │открытых  │            │         │

│    │     │    │       │        │емкостях) │            │         │

└────┴─────┴────┴───────┴────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

Таблица 6

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

(РАСТВОРЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ)

┌─────────────┬─────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┐

│Стерилизующий│   Режим стерилизации    │Применя-│ Условия  │Применя-│

│    агент    ├────────────┬────────────┤ емость │проведения│  емое  │

│             │Температура │   Время    │        │стерилиза-│ обору- │

│             │  град.С    │  выдержки, │        │   ции    │дование │

│             │            │    мин.    │        │          │        │

│             ├────┬───────┼────┬───────┤        │          │        │

│             │но- │предел.│но- │предел.│        │          │        │

│             │мин.│  отк- │мин.│  отк- │        │          │        │

│             │зна-│ лоне- │зна-│ лоне- │        │          │        │

│             │че- │  ние  │че- │  ние  │        │          │        │

│             │ние │       │ние │       │        │          │        │

├─────────────┼────┼───────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│Перекись во- │не  │  -    │360 │-/+ 5  │Рекомен-│Стерилиза-│Закрытые│

│дорода, 6%   │ме- │       │    │       │дуется  │ция должна│емкости │

│раствор <**> │нее │       │    │       │для из- │проводить-│из стек-│

│             │18  │       │    │       │делий из│ся при    │ла,     │

│             │50  │-/+ 2  │180 │-/+ 5  │полимер-│полном    │пласт-  │

│             │<*> │       │    │       │ных ма- │погружении│массы   │

├─────────────┼────┼───────┼────┼───────┤териалов│изделия в │или пок-│

│"Дезоксон-1" │не  │ -     │ 45 │ +5    │резины, │раствор на│рытые   │

│1% раствор   │ме- │       │    │       │стекла, │время сте-│эмалью  │

│<***> (по    │нее │       │    │       │коррози-│рилизаци- │(эмаль  │

│надуксусной  │18  │       │    │       │онно-   │онной вы- │без пов-│

│кислоте)     │    │       │    │       │стойких │держки,   │режде-  │

│             │    │       │    │       │метал-  │после чего│ний)    │

│             │    │       │    │       │лов     │изделие   │        │

│             │    │       │    │       │        │должно    │        │

│             │    │       │    │       │        │быть про- │        │

│             │    │       │    │       │        │мыто сте- │        │

│             │    │       │    │       │        │рильной   │        │

│             │    │       │    │       │        │водой     │        │

│             │    │       │    │       │        │<****>.   │        │

│             │    │       │    │       │        │Срок хра- │        │

│             │    │       │    │       │        │нения     │        │

│             │    │       │    │       │        │простери- │        │

│             │    │       │    │       │        │лизованно-│        │

│             │    │       │    │       │        │го изделия│        │

│             │    │       │    │       │        │в стериль-│        │

│             │    │       │    │       │        │ной емкос-│        │

│             │    │       │    │       │        │ти (стери-│        │

│             │    │       │    │       │        │лизацион- │        │

│             │    │       │    │       │        │ная короб-│        │

│             │    │       │    │       │        │ка), выло-│        │

│             │    │       │    │       │        │женной    │        │

│             │    │       │    │       │        │стерильной│        │

│             │    │       │    │       │        │просты-   │        │

│             │    │       │    │       │        │ней -     │        │

│             │    │       │    │       │        │3 суток   │        │

└─────────────┴────┴───────┴────┴───────┴────────┴──────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Температура раствора в процессе стерилизации не поддерживается.

<**> Раствор перекиси водорода может использоваться в течение 7 суток со дня приготовления при условии хранения его в закрытой емкости в темном месте. Дальнейшее использование раствора может осуществляться только при условии контроля содержания активно действующих веществ.

<***> Раствор "Дезоксона-1" может использоваться в течение одних суток.

<****> Организации, разрабатывающие и изготавливающие изделия, при проверке устойчивости изделий к средствам стерилизации могут использовать нестерильную воду.

Таблица 7

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ (ГАЗОВЫЙ)

СТЕРИЛИЗАЦИЯ СМЕСЬЮ ОБ И ОКИСЬЮ ЭТИЛЕНА

┌──────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────┐

│Стери-│            Режим стерилизации                │Применя-│Условия │Применя- │

│лизую-├─────────────┬────────────┬──────┬────────────┤ емость │проведе-│емое обо-│

│ щий  │  Доза газа  │Рабочая     │Отно- │ Время вы-  │        │ния сте-│рудование│

│агент ├────┬────┬───┤температура │ сит. │  держки,   │        │рилиза- │         │

│      │мг /│кгс/│мм │в стерили-  │влаж- │    мин.    │        │  ции   │         │

│      │куб.│кв. │рт.│зац. камере,│ность,├────┬───────┤        │        │         │

│      │дм  │см  │ст.│   град.С   │  %   │но- │предел.│        │        │         │

│      │    │    │   ├────┬───────┤      │мин.│  отк- │        │        │         │

│      │    │    │   │но- │предел.│      │зна-│ лоне- │        │        │         │

│      │    │    │   │мин.│  отк- │      │че- │  ние  │        │        │         │

│      │    │    │   │зна-│ лоне- │      │ние │       │        │        │         │

│      │    │    │   │че- │  ние  │      │    │       │        │        │         │

│      │    │    │   │ние │       │      │    │       │        │        │         │

├──────┼────┼────┼───┼────┼───────┼──────┼────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤

│Смесь │2000│0,75│549│35  │+/- 5  │Не ме-│240 │-/+ 5  │Для оп- │Стерили-│Стацио-  │

│ОБ    │    │    │   │    │       │нее 80│    │       │тики,   │зацию   │нарный   │

│(окись│    │    │   │    │       │      │    │       │кардио- │проводят│газовый  │

│этиле-│    │    │   │    │       │      │    │       │стимули-│в упа-  │стерили- │

│на с  │    │    │   │    │       │      │    │       │торов   │ковке из│затор,   │

│бро-  ├────┼────┼───┼────┼───────┤      ├────┼───────┼────────┤двух    │микроана-│

│мистым│2000│0,81│595│55  │+/- 5  │      │240 │-/+ 5  │Для из- │слоев   │эростат  │

│мети- │    │    │   │    │       │      │    │       │делий из│полиэти-│МИ       │

│лом в │    │    │   │    │       │      │    │       │полимер-│леновой │         │

│соот- │    │    │   │    │       │      │    │       │ных ма- │пленки  │         │

│ноше- │    │    │   │    │       │      │    │       │териалов│толщиной│         │

│нии   │    │    │   │    │       │      │    │       │(резины,│0,06 -  │         │

│1:2,5 │    │    │   │    │       │      │    │       │пласт-  │0,2 мм, │         │

│по ве-│    │    │   │    │       │      │    │       │массы), │перга-  │         │

│су со-│    │    │   │    │       │      │    │       │стекла, │менте,  │         │

│от-   │    │    │   │    │       │      │    │       │металла │бумаге  │         │

│ветст-│    │    │   │    │       │      │    │       │        │мешочной│         │

│венно)├────┼────┼───┼────┼───────┤      ├────┼───────┼────────┤непропи-│         │

│      │2000│0,81│595│55  │+/- 5  │      │360 │-/+ 5  │Для     │танной, │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │пласт-  │бумаге  │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │массовых│мешочной│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │магази- │влаго-  │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │нов к   │прочной,│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │сшиваю- │бумаге  │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │щим ап- │для упа-│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │паратам │ковыва- │         │

├──────┼────┼────┼───┼────┼───────┤      ├────┼───────┼────────┤ния про-├─────────┤

│Окись │1200│0,68│498│Не  │ +5    │      │960 │-/+ 5  │Для из- │дукции  │Портатив-│

│этиле-│    │    │   │ме- │       │      │    │       │делий из│на авто-│ный аппа-│

│на    │    │    │   │нее │       │      │    │       │полимер-│матах   │рат, мик-│

│      │    │    │   │18  │       │      │    │       │ных ма- │марки Е.│роанаэ-  │

├──────┼────┼────┼───┤    │       │      │    │       │териа-  │Срок    │ростат МИ│

│Смесь │2000│0,70│510│    │       │      │    │       │лов,    │хранения│         │

│ОБ    │    │    │   │    │       │      │    │       │стекла, │изделий,│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │металла │просте- │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │рилизо- │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │ванных в│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │упаковке│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │из поли-│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │этилено-│         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │вой     │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │плен-   │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │ки, -   │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │до 5    │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │лет, в  │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │прега-  │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │менте   │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │или бу- │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │маге -  │         │

│      │    │    │   │    │       │      │    │       │        │20 суток│         │

└──────┴────┴────┴───┴────┴───────┴──────┴────┴───────┴────────┴────────┴─────────┘

Примечания. 1. Изделия после предстерилизационной обработки подсушивают при комнатной температуре или при температуре 35 град.С до исчезновения видимой влаги, после чего их упаковывают в разобранном виде.

2. Для поддержания требуемой температуры стерилизации (35,55 град.) микроанаэростаты помещают в термостат или водяную баню.

3. При использовании микроанаэростата или портативного аппарата после окончания стерилизационной выдержки их открывают в вытяжном шкафу и выдерживают в течение 5 часов.

Удаление газа из стационарного аппарата производят 10-кратным вакууммированием.

4. Изделия, простерилизованные газовым методом, применяют после их выдержки в вентилируемом помещении (при скорости движения воздуха 20 см/с) в течение:

1 суток - для изделий из стекла, металла;

5 - 14 суток - для изделий из полимерных материалов (резин, пластмасс); конкретные сроки проветривания должны быть указаны в ТУ на конкретные изделия;

14 суток - для всех изделий, имеющих длительный контакт (свыше 30 мин.) со слизистыми оболочками, тканями, кровью;

21 сутки - для изделий из полимерных материалов, используемых для детей, имеющих длительный контакт (свыше 30 мин.).

Таблица 8

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ (ГАЗОВЫЙ)

СТЕРИЛИЗАЦИЯ СМЕСЬЮ ПАРОВ ВОДЫ И ФОРМАЛЬДЕГИДА

| Стери- лизую- щий агент | Режим стерилизации | Нейтрализация | Применя- емость | Условия проведения стерилиза- ции | Применя- емое обору- дование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температу- ра, град.С | Отно- сит. влаж- ность, % | Стерилиз. выдержка, мин. | Ко- ли- че- ство фор- ма- ли- на, куб. см | Время выдержки, мин. | Ко- ли- че- ство ам- миа- ка, куб. см |  |  |  |
|  | но- мин. зна- че- ние | пред. отк- лоне- ние |  | но- мин. зна- че- ние | предел. отк- лоне- ние |  | но- мин. зна- че- ние | пред. отк- лоне- ние |  |  |  |  |
| форма- лин 16% раст- вор (по фор- маль- деги- ду) | 75 | -/+ 5 | 36 +/- 2 | 300 | +/- 5 | 120 | 60 | +/- 5 | 90 | Для из- делий из резины, поли- мерных материа- лов, ме- талла и стекла | Стерилиза- цию прово- дят в упа- ковке из полиэтиле- на толщи- ной 0,06 - 0,2 мм или пергамента или суль- фитно - оберточной бумаге (крафт). Срок хра- нения из- делий, простери- лизованных в упаковке из поли- этиленовой пленки, - 5 лет, из пергамента или крафт - бумаги - 21 сутки | Стацио- нарный формали- новый стерили- затор |

Примечание. Для нейтрализации формальдегида используют водный раствор аммиака (23 - 25%).

Таблица 9

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ (ГАЗОВЫЙ)

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ ИЗ ПАРАФОРМАЛЬДЕГИДА

┌──────┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┐

│Стери-│       Режим стерилизации       │Применя-│ Условия  │Применя-│

│лизую-├──────────┬────────┬────────────┤ емость │проведения│  емое  │

│ щий  │Температу-│Относит.│   Время    │        │стерилиза-│ обору- │

│агент │ра, град.С│ влаж-  │ выдержки,  │        │   ции    │дование │

│      │          │ ность, │    мин.    │        │          │        │

│      ├────┬─────┤   %    ├────┬───────┤        │          │        │

│      │но- │пре- │        │но- │предел.│        │          │        │

│      │мин.│дел. │        │мин.│отк-   │        │          │        │

│      │зна-│отк- │        │зна-│лоне-  │        │          │        │

│      │че- │лоне-│        │че- │ние    │        │          │        │

│      │ние │ние  │        │ние │       │        │          │        │

├──────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│Пара- │ 22 │+/- 2│36 +/- 2│300 │+/- 10 │Рекомен-│Стерилиза-│Камера  │

│фор-  │    │     │        │    │       │дуется  │цию прово-│из орг- │

│маль- │    │     │        │    │       │для     │дят без   │стекла, │

│дегид │    │     │        │    │       │цельно- │упаковки, │соотно- │

│      ├────┼─────┤        ├────┼───────┤металли-│размещая  │шение   │

│Равно-│ 14 │ +2  │        │360 │+/- 10 │ческих  │изделия на│площади │

│мерное│    │     │        │    │       │режущих │перфориро-│пола к  │

│расп- │    │     │        │    │       │инстру- │ванной    │объему  │

│реде- │    │     │        │    │       │ментов  │полке не  │1:20,   │

│ление │    │     │        │    │       │из нер- │более чем │имеет   │

│пара- │    │     │        │    │       │жавеющей│в два слоя│перфори-│

│фор-  │    │     │        │    │       │стали   │во взаим- │рованную│

│маль- │    │     │        │    │       │        │ноперпен- │полку с │

│дегида│    │     │        │    │       │        │дикулярных│отверс- │

│по дну│    │     │        │    │       │        │направле- │тиями   │

│каме- │    │     │        │    │       │        │ниях. Срок│диамет- │

│ры,   │    │     │        │    │       │        │хранения  │ром     │

│толщи-│    │     │        │    │       │        │простери- │0,6 -   │

│на    │    │     │        │    │       │        │лизованных│0,7 см  │

│слоя  │    │     │        │    │       │        │изделий в │(1 от-  │

│1 см  │    │     │        │    │       │        │стерильной│верстие │

│      │    │     │        │    │       │        │емкости   │на 1 кв.│

│      │    │     │        │    │       │        │(стерили- │см).    │

│      │    │     │        │    │       │        │зационная │Полка   │

│      │    │     │        │    │       │        │коробка), │устанав-│

│      │    │     │        │    │       │        │выложенной│ливается│

│      │    │     │        │    │       │        │стерильной│на уров-│

│      │    │     │        │    │       │        │просты-   │не 2 см │

│      │    │     │        │    │       │        │ней -     │от по-  │

│      │    │     │        │    │       │        │3 суток   │верхнос-│

│      │    │     │        │    │       │        │          │ти пара-│

│      │    │     │        │    │       │        │          │формаль-│

│      │    │     │        │    │       │        │          │дегида  │

└──────┴────┴─────┴────────┴────┴───────┴────────┴──────────┴────────┘

Таблица 10

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ <*>

┌──────┬────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┐

│Метод │Дезинфи-│   Режим дезинфекции <**>       │Применя-│ Условия  │Применя-│

│дезин-│цирующий├────────────┬──────┬────────────┤ емость │проведения│  емое  │

│фекции│ агент  │Температура,│ Кон- │  Время     │        │стерилиза-│ обору- │

│      │        │   град.С   │цент- │выдержки,   │        │   ции    │дование │

│      │        │            │рация,│   мин.     │        │          │        │

│      │        ├────┬───────┤  %   ├────┬───────┤        │          │        │

│      │        │но- │предел.│      │но- │предел.│        │          │        │

│      │        │мин.│отк-   │      │мин.│отк-   │        │          │        │

│      │        │зна-│лоне-  │      │зна-│лоне-  │        │          │        │

│      │        │че- │ние    │      │че- │ние    │        │          │        │

│      │        │ние │       │      │ние │       │        │          │        │

├──────┼────────┼────┼───────┼──────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│Кипя- │Дистил- │  98│+/- 1  │  -   │  30│ +5    │Рекомен-│Полное    │Дезин-  │

│чение │лирован-│    │       │      │    │       │дуется  │погружение│фекцион-│

│      │ная вода│    │       │      │    │       │для из- │изделий в │ный ки- │

│      ├────────┤    │       ├──────┼────┼───────┤делий   │воду      │пятиль- │

│      │Дистил- │    │       │  2,0 │  15│ +5    │из стек-│          │ник     │

│      │лирован-│    │       │      │    │       │ла, ме- │          │        │

│      │ная вода│    │       │      │    │       │талла,  │          │        │

│      │с натри-│    │       │      │    │       │термос- │          │        │

│      │ем дву- │    │       │      │    │       │тойких  │          │        │

│      │углекис-│    │       │      │    │       │полимер-│          │        │

│      │лым     │    │       │      │    │       │ных ма- │          │        │

│      │(питье- │    │       │      │    │       │териа-  │          │        │

│      │вая со- │    │       │      │    │       │лов, ре-│          │        │

│      │да)     │    │       │      │    │       │зины    │          │        │

├──────┼────────┼────┼───────┼──────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│Паро- │Водяной │ 110│+/- 2  │   -  │  20│ +5    │Рекомен-│Проводится│Паровой │

│вой   │насы-   │    │       │      │    │       │дуется  │в стерили-│стерили-│

│      │щенный  │    │       │      │    │       │для из- │зационных │затор.  │

│      │пар под │    │       │      │    │       │делий из│коробках  │Камеры  │

│      │избыточ-│    │       │      │    │       │стекла, │          │дезин-  │

│      │ным дав-│    │       │      │    │       │металла,│          │фекцион-│

│      │лением  │    │       │      │    │       │резины, │          │ные     │

│      │P = 0,05│    │       │      │    │       │латекса │          │        │

│      │МПа (0,5│    │       │      │    │       │и тер-  │          │        │

│      │кгс/кв. │    │       │      │    │       │мостой- │          │        │

│      │см)     │    │       │      │    │       │ких по- │          │        │

│      │        │    │       │      │    │       │лимеров │          │        │

├──────┼────────┼────┼───────┼──────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│Воз-  │Сухой   │ 130│ +2    │   -  │  45│ +5    │Рекомен-│Дезинфек- │Воздуш- │

│душный│горячий │    │-10    │      │    │       │дуется  │ция должна│ный сте-│

│      │воздух  │    │       │      │    │       │для из- │проводить-│рилиза- │

│      │        │    │       │      │    │       │делий из│ся без    │тор с   │

│      │        │    │       │      │    │       │стекла, │упаковки  │объемом │

│      │        │    │       │      │    │       │металла │(в лотках)│камеры  │

│      │        │    │       │      │    │       │        │          │до 80   │

│      │        │    │       │      │    │       │        │          │куб. дм │

├──────┼────────┼────┼───────┼──────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│Хими- │Тройной │Не  │  -    │  2,0 │  45│ +5    │Рекомен-│Полное    │Закрытые│

│ческий│раствор:│ме- │       │      │    │       │дуется  │погружение│емкости │

│      │формали-│нее │       │      │    │       │для из- │изделия в │из стек-│

│      │на (по  │18  │       │      │    │       │делий из│раствор   │ла,     │

│      │формаль-│    │       │      │    │       │стекла, │          │пласт-  │

│      │дегиду) │    │       │      │    │       │коррози-│          │массы   │

│      │фенола  │    │       │  0,3 │    │       │онно-   │          │или пок-│

│      │натрия  │    │       │  1,5 │    │       │стойкого│          │рытые   │

│      │двуугле-│    │       │      │    │       │металла,│          │эмалью  │

│      │кислого │    │       │      │    │       │полимер-│          │(эмаль  │

│      │        │    │       │      │    │       │ных ма- │          │без пов-│

│      │        │    │       │      │    │       │териа-  │          │режде-  │

│      │        │    │       │      │    │       │лов, ре-│          │ния)    │

│      │        │    │       │      │    │       │зин     │          │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┤       │        ├──────────┤        │

│      │Хлорамин│    │  -    │ 1,0  │  30│       │        │Полное    │        │

│      │        │    │       │ 5,0  │ 240│       │        │погружение│        │

│      │        │    │       │ 3,0  │  60│       │        │в раствор │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┤       │        │изделия   │        │

│      │Перекись│    │  -    │ 3,0  │  80│       │        │или 2 -   │        │

│      │водорода│    │       │ 3,0  │ 180│       │        │кратное   │        │

│      │        │    │       │ 4,0  │  90│       │        │протирание│        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┤       │        │салфеткой │        │

│      │Формалин│    │  -    │ 3,0  │  30│       │        │из бязи с │        │

│      │(по фор-│    │       │10,0  │  60│       │        │интервалом│        │

│      │мальде- │    │       │ 3,0  │  30│       │        │между про-│        │

│      │гиду)   │    │       │      │    │       │        │тираниями │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┤       │        │15 минут  │        │

│      │Дезок-  │    │  -    │ 0,1  │  15│       │        │          │        │

│      │сон-1   │    │       │  -   │  - │       │        │          │        │

│      │        │    │       │ 0,1  │  30│       │        │          │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┤       │        │          │        │

│      │Гибитан │    │  -    │ 2,5  │  30│       │        │          │        │

│      │        │    │       │  -   │  - │       │        │          │        │

│      │        │    │       │  -   │  - │       │        │          │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│      │Дихлор-1│    │  -    │ 1,0  │  - │  -    │Рекомен-│Двукратное│  -     │

│      │        │    │       │ 3,0  │  - │       │дуется  │протирание│        │

│      │        │    │       │ 3,0  │  - │       │для из- │салфеткой │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┼───────┤делий из│из бязи   ├────────┤

│      │Сульфох-│    │  -    │ 0,1  │  - │  -    │стекла, │или марли │  -     │

│      │лорантин│    │       │ 1,0  │  - │       │коррози-│с интерва-│        │

│      │        │    │       │ 0,2  │  - │       │онно-   │лом между │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┼───────┤стойкого│протирани-├────────┤

│      │Хлорвин │    │  -    │ 0,5  │  - │  -    │металла,│ями 10 -  │   -    │

│      │        │    │       │ 3,0  │    │       │полимер-│15 минут  │        │

│      │        │    │       │ 1,0  │    │       │ных ма- │          │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┼───────┤териалов│          ├────────┤

│      │Дезам   │    │  -    │ 0,25 │  - │  -    │        │          │   -    │

│      │        │    │       │ -    │    │       │        │          │        │

│      │        │    │       │ 0,5  │    │       │        │          │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┤

│      │Перекись│    │  -    │ 3,0  │  - │  -    │Рекомен-│          │   -    │

│      │водорода│    │       │ 3,0  │    │       │дуется  │          │        │

│      │с 0,5%  │    │       │ 4,0  │    │       │для из- │          │        │

│      │моющего │    │       │      │    │       │делий   │          │        │

│      │средства│    │       │      │    │       │из стек-│          │        │

│      │("Прог- │    │       │      │    │       │ла, кор-│          │        │

│      │ресс",  │    │       │      │    │       │розион- │          │        │

│      │"Астра",│    │       │      │    │       │ностой- │          │        │

│      │"Айна", │    │       │      │    │       │кого ме-│          │        │

│      │"Лотос")│    │       │      │    │       │талла,  │          │        │

│      ├────────┤    ├───────┼──────┼────┼───────┤полимер-│          ├────────┤

│      │Нейт-   │    │  -    │ 0,25 │  - │  -    │ных ма- │          │   -    │

│      │ральный │    │       │ -    │    │       │териа-  │          │        │

│      │гипохло-│    │       │ 1,0  │    │       │лов, ре-│          │        │

│      │рит     │    │       │      │    │       │зины    │          │        │

│      │кальция │    │       │      │    │       │        │          │        │

│      │или     │    │       │      │    │       │        │          │        │

│      │двутре- │    │       │      │    │       │        │          │        │

│      │тиоснов-│    │       │      │    │       │        │          │        │

│      │ная соль│    │       │      │    │       │        │          │        │

│      │гинохло-│    │       │      │    │       │        │          │        │

│      │рита    │    │       │      │    │       │        │          │        │

│      │кальция │    │       │      │    │       │        │          │        │

└──────┴────────┴────┴───────┴──────┴────┴───────┴────────┴──────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Подробное изложение дезинфекции отдельных изделий при конкретных инфекционных заболеваниях приведены в соответствующих Приказах и методических указаниях, указанных в Приложении 2 настоящего ОСТ.

<**> Режим дезинфекции химическим методом дан в трех вариантах: 1 - должен применяться при гнойных заболеваниях, кишечных и воздушно - капельных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии (грипп, аденовирусные и т.п. болезни), гибитан - только бактериальной этиологии; 2 - при туберкулезе; 3 - при вирусных гепатитах.

Примечания. 1. При разработке изделий медицинского назначения контроль устойчивости к дезинфицирующему агенту следует проводить по режиму, использованному при туберкулезе, а если препарат не рекомендуется при данной инфекции, то по режиму, используемому при вирусных гепатитах.

2. Дезинфекцию медицинского инструментария можно проводить медицинской перекисью водорода и технических марок А и Б с последующей мойкой инструментов.

3. Концентрация дезинфицирующего агента: хлорамин, дихлор-1, сульфохлорантин, хлорпин, дезам, двутритиосновная соль гипехлорита кальция, нейтральный гипохлорит кальция дана по препарату.

4. Для изделий и их частей, не соприкасающихся непосредственно с пациентом, протирание должно проводиться смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой салфеткой во избежание попадания дезинфицирующего раствора внутрь изделия.

5. После дезинфекции способом погружения изделия должны быть промыты в проточной воде до полного удаления запаха дезинфицирующего средства.

6. Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.

7. При дезинфекции кипячением и паровым методом изделия из резины и полимерных материалов должны быть упакованы в марлю.

Приложение 1

Справочное

НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ХИМИЧЕСКИЕ

РЕАКТИВЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Государственные стандарты (ГОСТ)

1. ГОСТ 177-77 "Водорода перекись. Технические условия"

2. ГОСТ 1341-74 "Пергамент. Технические условия"

3. ГОСТ 1625-75 "Формалин технический. Технические условия"

4. ГОСТ 2156-76 "Натрий двууглекислый. Технические условия"

5. ГОСТ 2228-81 "Бумага мешочная. Технические условия"

6. ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством"

7. ГОСТ 4201-72 "Натрий углекислый. Технические условия"

8. ГОСТ 5850-72 "Фенолфталеин"

9. ГОСТ 6700-72 "Вода дистиллированная"

10. ГОСТ 7247-73 "Бумага для упаковывания продукции на автоматах"

11. ГОСТ 7568-73 "Этилена окись. Технические условия"

12. ГОСТ 10354-82 "Пленка полиэтиленовая. Технические условия"

13. ГОСТ 11680-76 "Ткани хлопчатобумажные бязевой группы. Технические условия"

14. ГОСТ 13302-73 "Кальция гипохлорит двутретносновной"

15. ГОСТ 35263-82 "Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия"

Отраслевые стандарты (ОСТ)

1. ОСТ 6-01-76-7 "Хлорамин Б технический"

2. ОСТ 6-15-1012-76 "Средства моющие синтетические. Порошки"

Технические условия (ТУ)

1. ТУ 6-01-746-72 "Сульфохлорантин"

2. ТУ 6-02-06-06-78 "Дезоксон-1"

3. ТУ 6-15-547-82 "Отбеливатели хлорсодержащие"

4. ТУ 6-15-1128-78 "Средство "Хлорпин"

5. ТУ 6-15-1101-70 "Средство для дезинфекции "Дезам"

6. ТУ 6-09-1224-76 "Олеат натрия"

7. ТУ 6-08-2785-78 "Бензоат натрия"

8. ТУ 6-22-1-74 "Метил бромистый"

9. ТУ 18 РСФСР 718-77 "Биолот"

10. ТУ 38-10710-77 "Вещество жидкое моющее "Прогресс".

Приложение 2

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ

СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

1. СТ СЭВ 3188-81 "Изделия медицинского назначения. Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции. Термины и определения".

2. ГОСТ 25375-82 "Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения".

3. ОСТ 64-1-337-78 "Устойчивость медицинских металлических инструментов к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции. Классификация. Выбор метода".

4. Временная инструкция по стерилизации в упакованном виде пластмассовых магазинов одноразового использования для хирургических сливающих аппаратов (утверждена Минздравом СССР 09.11.72 N 995-72).

5. Методические рекомендации по стерилизации аппаратов искусственного кровообращения газообразной окисью этилена (утверждена Минздравом СССР 26.03.73 N 1013-73).

6. Временная инструкция по мойке и стерилизации хирургических инструментов и изделий из пластмасс перекисью водорода и смесью окиси этилена с бромистым метилом (утверждена Минздравом СССР 25.08.72 N 988-72).

7. Методические указания по контролю паровых стерилизаторов (автоклавов) в лечебных учреждениях (типа "АВ", "АГ", АП" и "АОВ") (утверждена Минздравом СССР 28.11.72 N 998-72).

8. Методические рекомендации по стерилизации в портативном газовом аппарате (утверждена Минздравом СССР 26.03.72 N 1014-73).

9. Методические указания по предстерилизационной обработке и стерилизации резиновых изделий и комплектующих деталей медицинского назначения (утверждена Минздравом СССР 29.06.76 N 1433).

10. Методические указания по стерилизации в паровых стерилизаторах перевязочного материала, хирургического белья, хирургических инструментов, резиновых перчаток, стеклянной посуды и шприцев (утверждена Минздравом СССР 12.08.80 N 28-4/6).

11. Методические рекомендации по применению дезоксона-1 для дезинфекции и стерилизации (утверждена Минздравом СССР 24.12.80 N 28-15/6).

12. Методические указания по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (утверждена Минздравом СССР 08.06.82 N 28-6/13).

13. Приказ Министерства здравоохранения СССР N 720 от 31 июля 1978 г. "Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекций".

14. Приказ Министерства здравоохранения СССР N 1230 от 6 декабря 1979 г. "О профилактике заболеваний в акушерских стационарах".

15. Приказ Министерства здравоохранения СССР N 752 от 8 июля 1981 г. "Об усилении мероприятий по снижению заболеваемости вирусным гепатитом".

16. Приказ Министерства здравоохранения СССР N 916 от 4 августа 1983 г. "Об утверждении инструкции по санитарно - противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)".

17. Методические указания по классификации очагов туберкулезной инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных мероприятий при туберкулезе (утверждены Минздравом СССР 4 мая 1979 г. N 10-8/39).

18. Методические указания по применению хлорамина для дезинфекционных целей (утверждены 21 октября 1975 г. N 1359-75).

19. Инструкции по использованию перекиси водорода с моющими средствами для целей дезинфекции (утверждены Минздравом СССР 29.08.70 N 858-70).

20. Методические указания по применению сульфохлорантина для целей дезинфекции (утверждены Минздравом СССР 23.06.77 N 1755-77).

21. Методические указания по применению хлорпина для дезинфекции (утверждены Минздравом СССР 24.12.80 N 28-13/5).

22. Методические указания по применению дезама для дезинфекции (утверждены Минздравом СССР 24.12.80 N 28-14/6).

23. Методические указания по стерилизации в формалиновом стерилизаторе.

24. Методические указания по применению гибитана для дезинфекции 26.08.81 N 28-6/4.

25. Приказ Министерства здравоохранения СССР N 60 от 17.01.70 "О мерах по дальнейшему укреплению и развитию дезинфекционного дела".

26. Методические рекомендации по химической очистке хирургических инструментов из нержавеющей стали (утверждены Минздравом СССР 14.03.83 N 28/6-6).

27. Инструкция по дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в паровоздушноформалиновых, паровых и комбинированных камерах и дезинсекции этих объектов в воздушных дезинфекционных камерах (20.08.77).

Директор ВНИИДиС

П.П.ЛЯРСКИЙ

Рук. отдела стерилизации

Н.В.РАМКОВА

Рук. отдела дезинфекции

Н.Ф.СОКОЛОВА

Ст. научный сотрудник

А.Н.ИОЙРИШ

Соисполнители:

Директор ВНИИИМТ

Б.И.ЛЕОНОВ

Зав. отделом стандартизации

В.Я.ЗЕЛЬДИЧ

Зав. сектором

А.И.ТЕРЕШЕНКОВ

Ст. инженер

Н.А.РЫБЧИНСКАЯ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Из- ме- не- ние | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) и документов | N доку- ментов | Входящий N сопроводи- тельного документа | Под- пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из- ме- нен- ных | за- ме- нен- ных | но- вых | изъя- тых |  |  |  |  |  |