Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

### Дневник

преддипломной практики

по разделу «Проведение лабораторных гематологических исследований»

Зинаковой Татьяны Евгеньевны

ФИО

Место прохождения практики КГБУЗ «Краевая клиническая больница »

(медицинская организация, отделение)

с «22» апреля 2019 г.   по   «17» мая 2019 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) _____________________

Непосредственный – Ф.И.О _________________________

Методический – Ф.И.О. (его должность) ________________

Красноярск, 2019 г.

## Содержание

## 1. Цели и задачи практики

## 2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

## 3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

## Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам гематологических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам гематологических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в гематологических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате преддипломной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований ручными методами и на гематологических анализаторах;

уметь:

производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования;

- готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и       дополнительных исследований;

- проводить общий анализ крови и дополнительные исследования

-  дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду;

- работать на гематологических анализаторах

знать:

-задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в гематологической лаборатории;

- теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме;

- понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»; «тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»;

- изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях органов кроветворения (анемии, лейкозах, геморрагических диатезах и др. заболеваниях);

- морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях;

- морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| Проведение лабораторных гематологических исследований | 144 |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. | 6 |
| 2 | Забор капиллярной крови для общего анализа крови | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования | 12 |
| 4 | Определение гематологических показателей -определение гемоглобина -определение СОЭ -определение количества лейкоцитов -определение количества эритроцитов -приготовление мазка крови -окрашивание мазков крови -подсчёт лейкоцитарной формулы - супровитальная окраска ретикулоцитов -подсчет ретикулоцитов в мазке крови -определение гематокрита - определение время свёртывания крови -определение количества тромбоцитов -определение осмотической стойкости эритроцитов -определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе - определение групп крови - определение резус принадлежности крови | 90 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. | 12 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 12 |
| Вид промежуточной аттестации | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого | 144 |

График прохождения практики.

| № п/п | Дата | Часы | оценка | Подпись руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 2 | 23.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 3 | 24.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 4 | 25.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 5 | 26.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 6 | 27.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 7 | 29.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 8 | 30.04.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 9 | 4.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 10 | 6.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 11 | 7.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 12 | 8.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 13 | 11.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 14 | 13.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 15 | 14.052019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 16 | 15.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 17 | 16..05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 18 | 17.05.2019 | 8:00-14:00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |

Инструктаж по технике безопасности

Порядок действий в случае аварийной ситуации с целью профилактики гемоконтактных инфекций

- При получении травмы пострадавший:

- обрабатывает место повреждения;

- проводит уборку места разлива биологической жидкости на пол или на поверхность (Приложение 1 СТУ 32.1 «Порядок проведения уборок в КГБУЗ ККБ» РИ 32.1.12 «Порядок действий при разливе биологической жидкости на пол или поверхность»);

- делает записи в журнале регистрации аварийных ситуаций;

- пишет объяснительную;

- выясняет у заведующего профильным отделением эпидемиологический анамнез источника инфицирования.

Затем пострадавший идет на прием к врачу-терапевту приемного отделения (далее ПО) с медицинской картой (при её наличии).

- Заведующий профильным отделением, получив сообщение об аварийной ситуации:

- в журнале регистрации аварийных ситуаций заполняет графы 1-7, 9;

- составляет Акт о медицинской аварии в учреждении (не позднее трех дней с момента аварии).

Составленный акт заведующий передает в эпидемиологический отдел.

- Сотрудник эпидемиологического отдела, получив акт:

- проверяет правильность заполнения акта;

- вносит изменения (при необходимости);

- подписывает акт.

Подписанный акт сотрудник передает в службу охраны труда.

- Сотрудник службы охраны труда, получив акт:

- проверяет правильность заполнения акта;

- вносит изменения (при необходимости);

- подписывает и подшивает акт.

- Врач-терапевт ПО собирает анамнез у пострадавшего, проводит осмотр, вносит данные в qMS.

Затем врач-терапевт ПО выдает пострадавшему и пациенту:

- направление на обследование (на ВИЧ экспресс-методом, антитела к Treponema Pallidum, ВГС, ВГВ через систему qMS);

- направление в центр СПИД в двух экземплярах.

Врач-терапевт ПО сообщает пострадавшему дату приема врача-инфекциониста и решает вопрос о назначении профилактической терапии (ВИЧ, сифилис).

- Медицинская сестра ПО, получив назначения, осуществляет забор крови пострадавшего в две вакуумные пробирки с активатором свертывания (красная крышка) и выдает пострадавшему назначенные лекарственные средства.

Биоматериал направляется в клинико-диагностическую лабораторию (далее КДЛ) в кабинет №6604.

- Медицинская сестра ПО, получив назначения, осуществляет забор крови пациента (с биоматериалом которого контактировал пострадавший) в две вакуумные пробирки с активатором свертывания (красная крышка) и направляет биоматериал в КДЛ в кабинет №6604.

- Специалист КДЛ, получив биоматериал пострадавшего и пациента проводит исследование на ВИЧ экспресс-методом и антитела к Treponema Pallidum, заносит результаты qMS. После проведения исследований специалист передает биоматериал в КДЛ гормональных и иммунологических исследований (далее - КДЛ ГИМИ) для проведения исследований на ВГС и ВГВ и дальнейшей транспортировки биоматериала в центр СПИД для проведения исследований на ВИЧ.

- КДЛ ГИМИ проводит исследования на ВГВ и ВГС, заносит результаты в qMS и направляет биоматериал (вторая пробирка) на исследование в центр СПИД.

- Центр СПИД проводит исследование биоматериала. Результаты исследования направляются в КДЛ ГИМИ.

- Пострадавший, в случае назначения ему антиретровирусной (ВИЧ) или антибактериальной (сифилис) терапии начинает прием лекарственных препаратов и в назначенную дату приема приходит к врачу-инфекционисту.

- Врач-инфекционист, получив результаты анализов:

- проводит осмотр пострадавшего;

- оценивает результаты анализов;

- вносит данные в qMS;

- вносит данные пациента в план диспансерного наблюдения. Диспансерное наблюдение проводится через 3, 6, 12 месяцев.

Затем врач-инфекционист выдает рекомендации пострадавшему и назначает дату следующего приема.

Если результаты анализов положительные, то врач-инфекционист передает заключение в Роспотребнадзор.

- Старшая медицинская сестра ПО на основании заключения врача-инфекциониста заполняет графу 8, 10 журнала аварийных ситуаций.

В случае отсутствия аварийных ситуаций в течение месяца, старшая медицинская сестра ПО в начале каждого месяца делает запись в журнале аварийных ситуаций: «Аварийные ситуации за (название предыдущего месяца) не зарегистрированы».

Подпись общего руководителя________________________

Подпись студента___________________________________

м.п.

## 1 день (22.04.2019)

Алгоритм забора крови на исследования с помощью системы капиллярной крови (СВКК).

1. Подготовить СВКК:

1) Ознакомиться с направлением;

2) Взять необходимое количество СВКК, согласно назначению исследования, в направлении;

3) Пронумеровать СВКК (при необходимости);

4) Продублировать номер СВКК на направлении.

2. Приготовить принадлежности для забора крови:

1) Провести гигиеническую обработку рук согласно РИ 32.1 или РИ 32.20;

2) Подготовить на рабочем столе/укладке-контейнере:

- стерильные скарификаторы/ланцеты;

- антисептические салфетки не менее 2 шт.;

- дезинфицирующие салфетки/ 2 антисептические салфетки;

- пронумерованные СВКК;

- непрокалываемый контейнер для отходов класса «Б»;

- штатив;

- перчатки нестерильные;

- кожный антисептик индивидуального пользования.

3. Приготовить систему для забора крови:

1) Проверить срок стерильности медицинских изделий;

2) Проверить целостность стерильных упаковок.

4. Идентифицировать пациента:

1) Идентифицировать пациента, согласно СТУ 1.1 «Использование идентификационных браслетов»;

2) Сверить ФИО пациента с данными направления, паспорта.

5. Подготовить пациента к забору крови:

1) Проинформировать пациента о предстоящей процедуре;

2) Предложить пациенту занять удобное положение;

3) Определить место забора крови.

6. Произвести прокол места забора крови:

1) Провести гигиеническую обработку рук согласно РИ 32.1 или РИ 32.20;

2) Надеть чистые нестерильные перчатки согласно РИ 32.17;

3) Обработать место забора крови антисептической салфеткой;

4) Утилизировать салфетку в емкость «Отходы. Класс Б»;

5) Вскрыть стерильный одноразовый скарификатор/ланцет;

6) Произвести прокол, расположив скарификатор/ланцет перпендикулярно месту укола;

7) Сбросить скарификатор/ланцет в непрокалываемый контейнер для отходов класса «Б».

7. Наполнить СВКК кровью:

1) Открутить крышку с СВКК и положить её на стол внутренней частью вверх;

2) Расположить СВКК горизонтально к месту прокола;

3) Набрать самотеком необходимое количество крови, массируя место забора крови от основания к месту прокола;

4) Закрыть СВКК крышкой;

5) Перевернуть СВКК на 180 градусов 5-10 раз, исключив встряхивание;

6) Поставить заполненный СВКК в штатив.

8. Завершить процедуру:

1) Приложить к месту пункции антисептическую салфетку;

2) Попросить пациента держать салфетку 2-3 минуты;

3) Сообщать пациенту об окончании процедуры.

9. Продезинфицировать рабочий стол/укладку-контейнер:

1) Протереть поверхность рабочего стола/внутреннюю часть крышки укладки-контейнера дезинфицирующей салфеткой/антисептическими салфетками не менее 2 штук с экспозицией 2 минуты;

2) Сбросить использованные салфетки в емкость «Отходы. Класс Б»;

3) Снять перчатки согласно РИ 32.16;

4) Провести гигиеническую обработку рук согласно РИ 32.1.

10. Подготовить биоматериал:

Оформить биоматериал согласно РИ 32.69.

Автоматический анализатор глюкозы "Энзискан Ультра"

Назначение изделия:

Анализатор глюкозы предназначит для измерения молярной концентрации глюкозы в биологических жидкостях. Единица измерения концентрации глюкозы—ммоль/л. Анализатор предназначен работать в диапазоне концентраций глюкозы в пробах от 2 до 30 ммоль/л.

Для анализа используются биологические жидкости:

капиллярная, венозная кровь; сыворотка, плазма; спиномозговая кровь; моча.

Преимущество анализатора заключается в возможности определения глюкозы в цельной крови и других биологических жидкостях без предварительной обработки и в отсутствие необходимости применения дополнительных реактивов.

Пробы крови могут содержать следующие антикоагулянты и ингибиторы гликолиза: гепарин, цитраты, фториды, ЭДТА.

Анализатор глюкозы предназначен для использования в клинико-диагностических лаборатория лечебно-профилактических учреждений.

Принцип измерения:

Работа анализатора глюкозы основана на измерении амперометрическим способом концентрации перекиси водорода, образующейся в результате расщепления глюкозы ферментов глюкозооксидазой.

Количество перекиси водорода пропорционально содержанию глюкозы в исследуемой пробе. При окислении перекиси водорода появляется электрический сигнал (ток), который преобразуется в постоянное напряжение и измеряется аналогово– цифровым преобразователем.

## 2 день (23.04.2019)

# Определение гемоглобина крови и СОЭ

Гемоглобин (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.

Для определения концентрации гемоглобина в крови используются:

- унифицированный гемиглобинцианидный метод;

- гемихромный метод – новый колориметрический метод, не содержащий в составе реагентов ядовитых цианистых соединений;

- гематологические  анализаторы.

В Краевой клинической больнице содержание гемоглобина измеряется на гематологическом анализаторе.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — неспецифический лабораторный показатель крови, отражающий соотношение фракций белков плазмы; изменение СОЭ может служить косвенным признаком текущего воспалительного или иного патологического процесса.

Определение СОЭ унифицированным методом Панченкова:

Капилляр Панченкова промывают раствором цитрата натрия,  набирают цитрат натрия  в капилляр до метки 75 (1/4 часть капилляра Панченкова, то есть 25 делений капилляра) и выдувают его в агглютинационную пробирку или в лунку предметного стекла. Прокалывают палец, набирают кровь в тот же капилляр Панченкова без пузырьков воздуха до метки «0»  («К»). Выдувают кровь в пробирку или лунку предметного стекла с цитратом. Тщательно перемешивают кровь с цитратом. При этом получается соотношение крови и цитрата как 4:1. Набирают смесь крови с цитратом в тот же капилляр Панченкова до метки «0» без пузырьков воздуха и ставят в штатив Панченкова строго вертикально. Точно через 1 час отмечают скорость оседания эритроцитов по высоте отстоявшегося слоя плазмы в миллиметрах.

3 день (24.04.2019)

# Определение количества лейкоцитов и эритроцитов на гематологическом анализаторе Sysmex XT-2000i

Исследование лейкоцитов – одно из самых распространенных в лабораторной практике. Подсчет количества лейкоцитов входит в общий анализ крови, проводится всем стационарным и амбулаторным больным и при диспансеризации.

Лейкоциты являются высокоорганизованными клетками, которые выполняют защитные функции благодаря фагоцитарной активности, участию в клеточном и гуморальном иммунитете, обмене гистамина и гепарина.

Эритроциты – самый многочисленный вид форменных элементов крови. Основным компонентом красных кровяных телец является гемоглобин, который составляет 95% сухого вещества эритроцитов.  Зрелые эритроциты имеют форму двояковогнутых дисков и не содержат ядра.

## Исследования проводятся на автоматических анализаторах, которые более точно позволяют определить количество лейкоцитов и эритроцитов

## 4 день (25.04.2019)

# Приготовление и окрашивание мазка крови

Мазки крови готовят на предметных стеклах, которые нужно соответствующим образом подготовить.

Техника приготовления мазков. Предметное стекло берут между большим и указательным пальцами левой руки. Отступя на 1 см от края стекла, лежащего ближе к указательному пальцу, наносят небольшую (диаметром 2 — 3 мм) каплю крови. Затем правой рукой устанавливают вблизи от капли крови шлифованное стекло (шпатель) под углом 30 — 45° и осторожно продвигают его до соприкосновения края стекла с каплей крови. После этого, плавно и не очень быстро, продвигая, справа, налево шлифованное стекло по предметному, приготовляют мазок.

Мазок должен начинаться на 1 — 1,5 см от края предметного стекла и заканчиваться в 1 — 3 см от другого его края, составляя примерно 2/3 — 3/4 длины стекла. Мазок должен быть уже предметного стекла, с боков на стекле должны оставаться свободные поля шириной около 1 см. Хороший мазок не имеет перерывов, пустот, на всем протяжении одинаковый по толщине.

Фиксация мазков. Для фиксации мазки погружают в метиловый спирт (5 мин), этиловый спирт (30 мин), этиловый спирт и этиловый эфир поровну (30 мин) или денатурированный спирт (30 мин). Мазки помещают в кюветы с фиксатором и закрывают крышкой.После фиксации мазки высушивают на воздухе.

Окраска мазков. Метод Романовского— Гимза. Фиксированные препараты кладут мазком вниз на стеклянный мостик в кювете и наливают под них рабочий раствор краски. Окрашивание продолжается 15 — 30 мин. В заключение мазки промывают дистиллированной водой и сушат на воздухе.

Хорошо окрашенные мазки имеют розово-фиолетовый цвет, не докрашенные — розовато-красноватый, а перекрашенные — темно-фиолетовый.

## 5 день (26.04.2019)

# Подсчет лейкоцитарной формулы

Лейкоцитарная формула – это процентное соотношение различных видов лейкоцитов. Подсчитывается при микроскопии окрашенных мазков крови или в гематологических анализаторах.

Подсчет лейкоцитарной формулы проводят при микроскопии окрашенного мазка крови с иммерсионной системой (объектив 90Х, окуляр 7Х или 10Х, конденсор поднят). Для регистрации клеток   используют лабораторные счетчики СЛ-1 или более современные его модификации. Подсчет лейкоцитов проводят в тонкой части мазка, где эритроциты лежат одиночно, а не сложены в «монетные столбики». Считают все встречающиеся целые, не разрушенные клетки, дифференцируя их по видам. Лейкоциты располагаются в мазке неравномерно: более крупные клетки  (моноциты, эозинофилы, нейтрофилы) встречаются чаще по краю мазка, а более мелкие (лимфоциты) – в его середине, поэтому подсчет лейкоцитарной формулы следует проводить как по краю, так и по середине мазка,  передвигая его  по зигзагообразной линии – «линии  меандра».

Если количество лейкоцитов   в крови  в пределах нормы и при подсчете первых 100 лейкоцитов не обнаружено никаких отклонений ни в составе лейкоцитарной формулы, ни в морфологии клеток, то ограничиваются подсчетом 100 лейкоцитов. Если же были выявлены какие-либо отклонения от нормы, необходим подсчет  200 лейкоцитов. При лейкоцитозах всегда следует подсчитывать  200 лейкоцитов. Для расчета лейкоцитарной формулы в этом случае полученные результаты нужно разделить на 2.

Содержание различных  видов лейкоцитов крови у здоровых взрослых людей

| Виды лейкоцитов | Содержание |
| --- | --- |
|  | % | в 1л |
| Нейтрофилы палочкоядерные | 1 - 6 | 0,04-0,3·109 |
| Нейтрофилы сегментоядерные | 47 – 72 | 2,0-5,5·109 |
| Эозинофилы | 0,5 – 5 | 0,02-0,3·109 |
| Базофилы | 0 – 1 | 0-0,065·109 |
| Лимфоциты | 19 – 37 | 1,2-3,0·109 |
| Моноциты | 3 - 11 | 0,09-0,6·109 |

6 день (27.04.2019)

Работа с дневником

7 день (29.04.2019)

# Супровитальная окраска и подсчет ретикулоцитов в мазке крови

Принцип:

Выявление зернисто-сетчатой субстанции ретикулоцитов при окраске бриллиант-крезиловым синим без предварительной фиксации.

Реактивы:

1 % раствор бриллиант-крезилового синего: 50 мг краски растворяют в 5 мл физиологического раствора и добавляют 20 мг цитрата натрия (раствор хранят в посуде из темного стекла, годен в течение нескольких дней).

Методика:

На предметное стекло с лункой наносят 2 капли 1 % раствора краски бриллиантового-крезилового синего и 1 каплю крови. Осторожно перемешивают стеклянной палочкой и смесь помещают во влажную камеру (чашку Петри, в которую по краям вкладывают слегка смоченные валики марли или ваты) на 30 минут при комнатной температуре. Затем делают мазки и высушивают.

Подсчет ретикулоцитов:

В мазках эритроциты окрашиваются в желтовато-зеленый цвет, а зернисто-сетчатая субстанция в ретикулоцитах - в синий и фиолетовый цвет.

Мазки микроскопируют с иммерсионным объективом. Подсчет ретикулоцитов производят на 1000 эритроцитов (большая точность получается при подсчете 2000-3000 эритроцитов).

## 8 день (30.04.2019)

# Определение гематокрита и длительности кровотечения

Гематокрит - это показатель, характеризующий соотношение форменных элементов и плазмы крови.

Для определения гематокрита произведите забор крови из пальца в специальный капилляр. Капилляр обработайте антикоагулянтом - гепарином или раствором цитрата натрия. Капилляр заполните кровью на 7/8 его длины (при заполнении капилляра в него не должны попадать пузырьки воздуха), закупорьте специальной замазкой с того конца, через который брали кровь. Поместите капилляры с кровью в ротор центрифуги таким образом, чтобы закупоренные концы были направлены кнаружи от оси вращения и упирались в резиновую прокладку, центрифугируйте в течение 5 мин. Определите гематокрит по специальной шкале или с помощью линейки. В последнем случае измерьте высоту столбика эритроцитов (Вэ) и высоту столбика плазмы (Вп). Рассчитайте гематокрит (как процент форменных элементов от всего объема крови) по формуле:

Нормы гематокрита для здорового человека: 43% для женщин, 45% - для мужчин.

Увеличение гематокрита наблюдается при эритроцитозе, уменьшение - при эритропении или микроцитозе (уменьшение размера эритроцитов) на фоне неизменной концентрации эритроцитов. Теоретически гематокрит должен увеличиваться при макроцитозе (увеличение размера эритроцитов), но последний наблюдается только на фоне выраженной эритропении.

Новорожденные имеют высокий гематокрит, составляющий в среднем 57 %. Дальнейшая динамика этого показателя соответствует изменениям количества эритроцитов в периферической крови.

## 9 день (4.05.2019)

Работа с дневником

10 день (6.05.2019)

# Определение длительности кровотечения ( по Дуке) и времени свертывания крови ( по Сухареву)

Определение длительности кровотечения ( по Дуке)

Определение может проводиться при проколе пальца или мочки уха. Глубина прокола должна быть не менее 3мм – только при этом условии кровь из ранки выделяется самопроизвольно, без нажима. Сразу после прокола включают секундомер. Первую каплю крови не удаляют ватой, как обычно, а прикасаются к ней фильтровальной бумагой, которая впитывает кровь. Далее снимают фильтровальной бумагой выступающие капли крови через каждые 30 секунд. Постепенно капли крови становятся все меньше. Когда следы крови перестанут оставаться, секундомер выключают.

В нормк длительность кровотечения поДуке составляет 2-4 минуты.

Практическое значение имеет удлинение времени кровотечения, что наблюдается при тромбоцитопениях, заболеваниях печени, недостаточности витамина С, злокачественных опухолях.

Определение время свёртывания крови( по Сухареву)

Принцип. Определяется время образования сгустка крови в капилляре Панченкова.

Ход работы. Прокалывают кожу, удаляют первую каплю крови. Набирают самотеком кровь в чистый сухой капилляр Панченкова до метки «70-75» без пузырьков воздуха и включают секундомер. Наклоном капилляра перемещают кровь на середину трубки. Через каждые 30 секунд наклоняют капилляр поочередно вправо и влево под углом 45 градусов. При этом капилляр необходимо плотно держать в руке, чтобы сохранить более высокую и постоянную температуру свертывающейся крови. В начале исследования кровь свободно перемещается внутри капилляра, а затем ее движение замедляется и появляется «хвостик» из нитей фибрина – это говорит о начале свертывания крови. При полном свертывании кровь перестает двигаться. Моменты начала и конца свертывания крови засекают по секундомеру. В норме начало свертывания: 30 секунд – 2 минуты; конец свертывания: 3-5 минут.

Удлинение времени свертывания крови наблюдается при тяжелой недостаточности факторов, участвующих во внутреннем пути образования протромбиназы, дефиците протромбина и фибриногена, а также при передозировке гепарина.

11 день (7.05.2019)

# Определение количества тромбоцитов( по Фонио)

Ход определения. В пробирку вносят 14% раствор сульфата магния или 2,6% раствор этилендиаминтетраацетата натрия (ЭДТА), взятый капилляром Панченкова до отметки «75», затем добавляют кровь, взятую тем же капилляром до отметки «К (0)». Содержимое пробирки перемешивают и готовят тонкие мазки. Фиксируют и окрашивают по Романовскому—Гимзе в течение 2–3 ч (при использовании реактива 1) или 35–45 мин (при использовании реактива 2).

Высохшие мазки микроскопируют с иммерсионным объективом, подсчитывая тромбоциты в тонких местах препарата (эритроциты должны располагаться изолированно друг от друга). Тромбоциты окрашиваются в розовато-фиолетовый цвет, имеют округлую форму, размер 2–4 мкм, в центре клетки отчетливо определяется зернистость — грануломер, периферическая часть имеет более светлую окраску, незернистая — гиаломер.

Подсчет. В каждом поле зрения микроскопа считают число эритроцитов и тромбоцитов, передвигая мазок до тех пор, пока не будут просчитаны 1000 эритроцитов.

Расчет. Зная количество эритроцитов в 1 мкл (или 1 л) крови и количество тромбоцитов на 1000 эритроцитов, легко рассчитать и содержание тромбоцитов в крови:

, где X — количество тромбоцитов в 1 мкл (1 л) крови; а — количество тромбоцитов, подсчитанных в мазке крови на 1000 эритроцитов; b — количество эритроцитов в 1 мкл (1 л) крови; 1000 — количество эритроцитов, подсчитанных в мазке крови.

Определение осмотической стойкости эритроцитов

Резистентность – свойство эритроцитов противостоять разрушительным воздействиям: тепловым, осмотическим, механическим.

Принцип метода состоит в том, что эритроциты в гипертонических солевых растворах сморщиваются, а в гипотонических – набухают.

В пробирках готовят растворы хлорида натрия различной концентрации (от 0.70 до 0.22%), затем вносят в них один и тот же объем крови (0.02 мл) и оставляют на час при комнатной температуре. Через час пробирки центрифугируют и определяют начало гемолиза по легкому порозовению раствора и полный гемолиз – по интенсивной красно-лаковой окраске раствора.

В норме минимальная резистентность у взрослых людей колеблется между 0,48% и 0,46% хлорида натрия, максимальная – между 0,34% и 0,32% хлорида натрия.

Снижение осмотической резистентности эритроцитов наблюдается при наследственноммикросфероцитозе (болезнь Минковского-Шоффара), аутоиммунных гемолитических анемиях. Повышение осмотической резистентности эритроцитов встречается при наследственных гемолитических анемиях, связанных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, при некоторых гемоглобинопатиях (талассемия).

12 день (8.05.2019)

# Определение групп и резус принадлежности крови

Группа крови – это сочетание  антигенов эритроцитов системы АВ0, которое генетически предопределено и не изменяется в течение жизни.

К системе групп крови АВ0  относятся два  групповых антигена - А и В  и  два вида  антител к ним, которые в настоящее время принято обозначать   анти-А  и анти-В антитела.

Уникальность  системы АВ0 состоит в том, что в плазме у неиммунных людей имеются естественные антитела к отсутствующему  на эритроцитах антигену. Во всех других системах  эритроцитарных антигенов антитела не являются врожденными и  могут появиться только вследствие антигенной стимуляции.

Различные сочетания антигенов и антител системы АВ0 образуют 4 группы крови, которые по международной номенклатуре обозначаются буквами по названию имеющихся антигенов: 0, А, В и АВ.

| Международное обозначение группы крови | Полная групповая формула крови системы АВ0 | Характеристика группы |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0αβ (I) | На эритроцитах антигенов А и В нет. В плазме содержатся агглютинины α и β. |
| А | Аβ (II) | На эритроцитах содержится антиген А; в плазме - агглютинин β. |
| В | Вα (III) | На эритроцитах содержится антиген В; в плазме - агглютинин α. |
| АВ | АВ0 (IV) | На эритроцитах содержатся антигены А и В; в плазме агглютининов α и β нет. |

Определение групп крови  проводится в соответствии с приказом МЗ РФ №2 от 9.01.98 «Об утверждении инструкций по иммуносерологии».

В настоящее время для определения группы крови  используются 2 группы методов.

1. Методы, в основе которых лежит реакция агглютинации:

-  прямая реакция с поликлональными  реагентами (стандартными изогемагглютинирующими сыворотками I-III групп) или с моноклональными реагентами (цоликлонами анти-А и анти-В);

-  перекрестный метод.

2. Методы гелевой технологии

Определение группы крови системы АВ0 при помощи стандартных       изогемагглютинирующих сывороток

Принцип.  Выявляют агглютиногены эритроцитов с помощью реакции агглютинации  со стандартными сыворотками, содержащими агглютинины. По наличию или отсутствию агглютиногенов в исследуемых эритроцитах судят о групповой принадлежности крови.

Реагенты.

1. Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки 0(I), А(II) и В(III) групп двух разных серий каждой группы.

2. Стандартная изогемагглютинирующая сыворотка АВ(IV) группы.

3. Изотонический раствор хлорида натрия - 0,9% раствор NaCl.

Техника определения группы крови при помощи стандартных сывороток. На верхней части пластинки  пишут фамилию и инициалы человека, у которого определяют группу крови. Делят стеклографом пластинку на 6 частей: по 3 в 2 ряда. В левом столбце сверху подписывают анти-А+В;  в среднем столбце – анти-В;  в правом столбце – анти-А. Под соответствующими обозначениями на пластинку с помощью глазной пипетки наносят по одной большой капле (0,1мл) изогемагглютинирующей сыворотки 1-3 групп двух разных серий – всего 6 капель. Каждую пипетку сразу же опускают в тот же флакон с сывороткой, из которого она была взята. Кровь для исследования берут из пальца. Помещают одну каплю крови в лунку предметного стекла или на нижнюю часть пластинки. Наносят чистой сухой стеклянной палочкой маленькие капли крови рядом с каждой каплей стандартной сыворотки. При этом капли крови должны быть примерно в 10 раз меньше капель сывороток. Перемешивают капли стандартных сывороток с находящимися рядом каплями крови стеклянной палочкой. После размешивания каждой капли стеклянную палочку промывают в стаканчике с водой и насухо вытирают ватой или фильтровальной бумагой. Замечают время. В течение 3 минут периодически покачивают пластинку. Через 3 минуты в те капли, где наступила агглютинация, добавляют по 1 капле изотонического раствора NaCl и периодически покачивают пластинку еще в течение 2 минут. Через 5 минут после перемешивания капель оценивают результаты реакции.

Трактовка  результатов реакции.  Реакция агглютинация в каждой капле может быть положительной или отрицательной. При положительной реакции, то есть при наличии агглютинации, в смеси появляются видимые на глаз красные зерна  склеенных эритроцитов. Сыворотка при этом полностью или частично обесцвечивается. При отрицательной реакции, то есть отсутствии агглютинации, жидкость остается равномерно окрашенной в красный цвет. Результаты реакций в каплях с сывороткой одной и той же группы должны совпадать. Если агглютинация наступила во всех каплях, то есть исследуемая кровь относится к АВ(IV) группе, то для исключения неспецифической агглютинации дополнительно проводят контрольное исследование со стандартной сывороткой АВ(IV) группы. Для этого на пластинку наносят 1 большую каплю стандартной сыворотки  АВ(IV) группы и рядом с ней – маленькую каплю исследуемой крови. Сыворотку и кровь перемешивают и наблюдают за ходом реакции в течение 5 минут, периодически покачивая пластинку. Отсутствие агглютинации в этой капле подтверждает АВ(IV) группу  исследуемой крови. Появление агглютинации с сывороткой АВ(IV) группы говорит о неспецифическом характере наблюдающейся агглютинации.

13 день (11.05.2019)

Работа с дневником

14 день (13.05.2019)

Определение резус – принадлежности крови

Основано на реакции агглютинации  эритроцитов  исследуемой крови  с антителами, содержащимися в реагентах антирезус. Реагенты антирезус делятся на 2 группы: с полными и неполными антителами.  Реагенты, содержащие полные антитела класса IgM, дают реакцию агглютинации в солевой среде. К ним относятся  цоликлоны анти-D супер, анти-С супер, анти-Е супер, стандартные сыворотки антирезус анти-D с полными антителами и др. Реагенты, содержащие неполные антитела класса IgG, дают реакцию агглютинации только в коллоидной среде.  В зависимости от формы содержащихся в реагенте антител  определение резус-принадлежности крови проводится в разных условиях, поэтому к каждому реагенту прилагается инструкция по его использованию. В настоящее время предпочтение отдается моноклональным реагентам антирезус (цоликлонам).

Определение резус-принадлежности крови при помощи цоликлона анти-D супер

Принцип.  Антиген D исследуемых эритроцитов выявляют реакцией агглютинации в солевой среде с моноклональными антителами анти-D, содержащимися в цоликлоне анти-D супер.

Цоликлон анти-D супер изготовлен на основе культуральной жидкости  клеточной гетерогибридомы, полученной в результате слияния человеческой лимфобластоидной линии и миеломной клеточной линией мыши. Реагент содержит моноклональные полные антитела анти-D класса IgM и не содержит антител иной специфичности, поэтому может быть использован для выявления антигена D в эритроцитах любой группы крови.

Техника исследования. Определение антигена D с помощью цоликлона анти-D супер можно производить в консервированной  крови,  в крови, взятой без консерванта, а также в крови из пальца.

На пластину со смачиваемой поверхностью наносят большую каплю (около 0,1мл) цоликлона анти-D супер, а рядом -  маленькую каплю (0,01-0,05мл) крови и смешивают  кровь с реагентом стеклянной палочкой. Ждут 20-30 секунд, а затем периодически покачивают пластинку. Через 3 минуты оценивают результаты реакции.

Трактовка результатов.  При наличии агглютинации кровь оценивается как резус-положительная, а при отсутствии агглютинации – как резус-отрицательная. Для контроля специфичности при каждом исследовании необходимо  ставить реакцию  со стандартными D-положительными и D-отрицательными эритроцитами.  Результаты определения резус-принадлежности исследуемой крови учитывают как истинные только в том случае, если  со стандартными резус-положительными эритроцитами реагент дал реакцию агглютинации, а со стандартными резус-отрицательными эритроцитами агглютинации нет.

Образцы крови, которые при исследовании цоликлоном анти-D супер дали отрицательный результат, необходимо дополнительно тестировать с помощью реагентов, содержащих неполные антитела IgG для выявления антигена Du.

## 15 день (14.05.2019)

# Определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе

Определение гематологических показателей проводится на гематологическом анализаторе Sysmex XN-1000.

Функциональные возможности анализатора:

XN-CBC (общий анализ крови) - автоматическое высокоточное определение ядросодержащий лейкоцитов проводится в каждом общем клиническом анализе крови. Помимо того анализатор предоставляет информацию о микроцитах и макроцитах. Несомненным преимуществом является и то, что для проведения исследования необходимо всего 88 мкл крови.

XN-DIFF (Дифференциальный подсчет лейкоцитов) - анализ подразумевает подсчет незрелых гранулоцитов. Используемая технология дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям, является высокочувствительной и дает возможность получать точные результаты. Благодаря наличию режима предразведения для проведения исследования можно использовать всего 20 мкл крови.

RET (Ретикулоциты) - признанная во всем мире технология подсчета ретикулоцитов - флуоресцентная проточная цитометрия. Более того XN-анализаторы позволяют обнаруживать фракции ретикулоцитов (незрелых, ретикулоцитов с низкой/умеренной/высокой флуоресценцией), которые отражают стадии созревания, а значит активность эритропоэтина, и предоставляют информацию о качестве образовавшихся эритроцитов.

PLT-F (Флуоресцентный анализ тромбоцитов) - определение фракции незрелых тромбоцитов дает важную информацию о причинах тромбоцитопении (костный мозг или перефирическая кровь).

## 16 день (15.05.2019)

Sysmex XT-4000i

Гематологический анализатор Sysmex XT-4000i – это автоматический гематологический анализатор новейшего поколения, способный исследовать основные параметры не только крови, но и BodyFluids (BF) — жидкостей тела. Sysmex XT-4000i – это 6 DIFF анализатор, позволяющий проводить анализ по 73 параметрам, что позволяет сформировать полную диагностическую картину исследуемого образца. Sysmex XT-4000i подойдет лаборатории любых размеров, поскольку его возможности способны удовлетворить самые высокие требования. Данный анализатор выпускается с 2009 года и уже отлично себя зарекомендовал в работе. Производитель – компания SysmexCorporation (Япония).

В основе работы анализатора Sysmex XT-4000i лежит метод проточной цитофлюориметрии, позволяющий всего за 1 минуту с высочайшей точностью определить количество лейкоцитов, мононуклеаров, полиморфноядерных клеток и эритроцитов не только в крови, но и в спинномозговой жидкости, в синовиальной жидкости, в плевральном выпоте, в перитонеальной/асцитической жидкости.

## Параметры, измеряемые анализатором Sysmex XT-4000i

- Анализатор Sysmex XT-4000i измеряет 73 параметра, 3 скаттерограммы, 2 гистограммы.

| Обозначение | Параметр |
| --- | --- |
| RBC | количество эритроцитов |
| WBC | количество лейкоцитов |
| HGB | гемоглобин |
| RBC-He | содержание гемоглобина в эритроцитах, пг |
| HCT | гематокрит |
| MCV | cредний объем эритроцитов |
| MCHC | cредняя концентрация гемоглобина в эритроцитах |
| MCH | cреднее содержание гемоглобина в эритроцитах |
| RDW-SD | Стандартное отклонение размети эритроцитов от среднего значения |
| PLT | тромбоциты, импедансный метод |
| NEU | % и # количество нейтрофилов |
| LYM | % и # количество лимфоцитов |
| MONO | % и # количество моноцитов |
| EO | % и # количество эозинофилов |
| BASO | % и # количество базофилов |
| IG | и # количество незрелых гранулоцитов |
| RET | % и # количество ретикулоцитов |

17 день (16.05.2019)

# Регистрация результатов исследования

ЛИС qMS – лабораторная информационная система, являющаяся самостоятельным продуктом компании СП.АРМ. Система обеспечивает полную автоматизацию технологических процессов современной медицинской лаборатории и поддержку всех видов лабораторных исследований. ЛИС qMS  повышает качество медицинского обслуживания за счет сокращения количества ошибок и уменьшения срока выполнения исследований.

Система способна автоматизировать работу от частной лаборатории до уровня региона.

ЛИС qMS обеспечивает полную автоматизацию технологических процессов современной медицинской лаборатории и поддержку всех видов лабораторных исследований.

ЛИС qMS – это гибко настраиваемая система, разработанная с учетом специфики российского законодательства. ЛИС qMSвключена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Автоматизация лабораторных процессов, оптимизация логистики биологического материала и контроль на всех этапах исследования позволят Вашей лаборатории достигнуть высокого качества результатов исследований.

Сокращение времени выполнения исследований, снижение нагрузки на персонал, увеличение производительности лаборатории при неизменном составе оборудования и персонала, быстрый доступ к результатам исследований для врачей и пациентов – вот лишь некоторые из достоинств системы.

## 18 день (17.05.2019)

# Проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты и утилизация отработанного материала

Дезинфекцией называют комплекс мер, в результате которых уничтожаются патогенные микроорганизмы на объектах среды. К ним относятся поверхности (стены, пол, окна, жесткая мебель, поверхность оборудования), предметы ухода за больными (белье, посуда, санитарно-техническое оборудование), а также биологические жидкости, выделения больных и т. д. В выявленном очаге инфекции проводят мероприятия, называемые «очаговой дезинфекцией». Ее целью является уничтожение болезнетворных микроорганизмов непосредственно в выявленном очаге. Выделяют следующие виды очаговой дезинфекции: текущая — именно ее проводят в лечебных учреждениях с целью не допустить распространение инфекции; заключительная — проводится после того, как источник инфекции изолирован, то есть больной человек был госпитализирован. Кроме того, существует профилактическая дезинфекция. Ее мероприятия проводятся постоянно, независимо от наличия инфекционного очага. К ней относится мытье рук, уборка окружающих поверхностей с помощью средств, имеющих бактерицидные добавки.

Стерилизация — совокупность физических и химических методов полного освобождения объектов внешней среды от вегетативных и покоящихся форм микроорганизмов (патогенных, непатогенных, спорообразующих). Подвергаются изделия, соприкасающиеся с ранами, кровью, слизистыми оболочками, инъекционными препаратами: медицинские инструменты, продукты питания детей до 1 года,  хирургическое белье, перевязочный материал, изделия из резины  (перчатки, дренажные трубки, катетеры, зонды, бужи), шприцы, иглы, лекарства и диагностические препараты, вводимые внутрь, шовный материал, предметы ухода за больными, питательные среды, лабораторная посуда (пробирки, колбы, стеклянные палочки), диагностическая аппаратура, т.е. изделия из стекла, металла, резины, полимеров. Стерилизация предусматривает предупреждение заноса микробов в организм человека при медицинских вмешательствах, создание и поддержание безопасной безмикробной среды.

Утилизация – это комплекс мер, направленных на переработку отходов.

Сбор медицинских отходов, относящихся к категории опасных (класс «Б»), производится в специальные емкости (контейнеры, пакеты) с желтой маркировкой, одноразового использования. На таре обязательно следует указывать: наименование учреждения, структурное подразделение, имя и подпись лица, ответственного за эту работу. Контейнеры (пакеты) для медицинских отходов должны обладать следующим набором качеств: влагостойкость; прочность, они не должны прокалываться острыми режущими или колющими предметами; плотно прилегающая крышка или замковый механизм, для органического и жидкого сырья – герметичность.

Утилизация отходов класса «Б» может быть проведена двумя путями: сжигание и захоронение на специально выделенной территории, которая не подходит для ведения с/х деятельности. Самыми распространенными способами уничтожения являются следующие:

•	обеззараживание паром при температуре свыше 100°С и при высоком давлении;

•	обработка различного вида излучениями или микроволнами;

•	дезинфекция химическими веществами;

•	сжигание в инсинераторах.

Лист лабораторных исследований.

6/8 семестр

| Исследования. | Количество исследований по дням практики. | итог |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| определение гемоглобина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение СОЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение количества лейкоцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение количества эритроцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приготовление мазка крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окрашивание мазков крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подсчёт лейкоцитарной формулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подсчет ретикулоцитов в мазке кровь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| супровитальная окраска ретикулоцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение гематокрита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение длительности кровотечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение время свёртывания крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение количества тромбоцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение осмотической стойкости эритроцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение групп крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение резус принадлежности крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ПО ПРеддипломной ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося  Зинакова Татьяна Евгеньевна

Группы  405  специальности  «Лабораторная диагностика»

Проходившего (ей) преддипломную  практику  с 22.04.2019 по 17.05.2019 год

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

1. Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: |  |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. |  |
| 3. | - приготовление реактивов, - подготовка оборудования, посуды для исследования |  |
| 4. | Определение гематологических показателей -определение гемоглобина -определение СОЭ -определение количества лейкоцитов -определение количества эритроцитов -приготовление мазка крови -окрашивание мазков крови -подсчёт лейкоцитарной формулы - супровитальная окраска ретикулоцитов -подсчет ретикулоцитов в мазке крови -определение гематокрита -определение длительности кровотечения - определение время свёртывания крови -определение количества тромбоцитов -определение осмотической стойкости эритроцитов - определение групп крови - определение резус принадлежности крови -определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе |  |
| 5 | - Регистрация результатов исследования. |  |
| 6 | - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  |

# 2. Текстовой отчет

Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

Самостоятельная работа:

Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

Замечания и предложения по прохождению практики:

Общий руководитель практики   ________________  ____________________

(подпись)                              (ФИО)

М.П.организации

Аттестационный лист производственной практики

Студент (Фамилия И.О.)  Зинакова Татьяна Евгеньевна

Обучающийся на 4 курсе  по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

при прохождении производственной практики по

ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований

с 22.04. 2019г. По 17.05. 2019г.     в объеме 144  часов

в организации КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница»

освоил  общие компетенции    (перечень ОК)________________________

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14

освоил профессиональные компетенции   (перечень ПК, соответствующего МДК)  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5

| № п/п | Этапы аттестации производственной практики | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка общего руководителя производственной практики |  |
|  | Дневник практики |  |
|  | История болезни/ индивидуальное задание |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |
|  | Итоговая оценка по производственной практике |  |

Дата                 _______________                                 Ф.И.О. _______________

(подпись общего руководителя производственной практики  от  организации)

МП организации

Дата                     методический руководитель __________  Ф.И.О.__________

(подпись)

МП учебного отдела