Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения   Российской Федерации

Фармацевтический колледж

# Контроль качества лабораторных исследований

# сборник ситуационных задач с эталонами ответов

для обучающихся по специальности

31.02.03 – Лабораторная диагностика

(базовой, углубленной подготовки)

# Красноярск

# 2016

УДК 616-074(076.2)

ББК 53.45

К 64

Контроль качества лабораторных исследований : сб. ситуац. задач с эталонами ответов для обучающихся по специальности 31.02.03 – Лабораторная диагностика (базовой, углубленной подготовки) / сост. Г. В. Перфильева ; Фармацевтический колледж. – Красноярск : тип. КрасГМУ, 2016. - 29 с.

Составитель: Перфильева Г.В.

Ситуационные задачи с эталонами ответов соответствуют требованиям ФГОС СПО (2014 г.) по специальности 31.02.03 – Лабораторная диагностика, рабочей программы дисциплины (2015 г.); адаптированы к образовательным технологиям с учетом специфики обучения.

Рекомендован к изданию по решению методического совета Фармацевтического колледжа (Протокол № 4  от  «12»  декабря 2016 г.)

© ФГБОУ ВО КрасГМУ

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Минздрава России, Фармацев-тический колледж, 2016

Оглавление

Оценка внутрисерийной воспроизводимости	4

Оценка общей вспроизводимости, систематической погрешности. Посторение контрольных карт.	7

Построение и оценка контрольных карт	11

Оценка текущего контроля качества	19

Приложение	27

Эталоны ответов	29

Оценка внутрисерийной воспроизводимости

Задача 1. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики определения гемоглобина в патологическом материале (диагностика анемий), полученных при проведении внутрилаборатного контроля качества.

| n | X,г/л | ‌X – Хср‌ | (X – Xср)2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 98 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 102 | 2 | 4 |
| 3 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | 101 | 1 | 1 |
| 5 | 102 | 2 | 4 |
| 6 | 98 | 2 | 4 |
| 7 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | 99 | 1 | 1 |
| 9 | 98 | 2 | 4 |
| 10 | 102 | 2 | 4 |

Задача 2. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики определения гемоглобина в нормальном материале, полученных при проведении внутрилаборатного контроля качества.

| n | X, г/л | ‌X – Хср‌ | (X – Xср)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 1 | 1 |
| 2 | 119 | 2 | 4 |
| 3 | 121 | 0 | 0 |
| 4 | 120 | 1 | 1 |
| 5 | 122 | 1 | 1 |
| 6 | 121 | 0 | 0 |
| 7 | 120 | 1 | 1 |
| 8 | 123 | 2 | 4 |
| 9 | 121 | 0 | 0 |
| 10 | 119 | 2 | 4 |

Задача 3. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики определения гемоглобина в патологическом контрольном материале, полученных при проведении внутрилаборатного контроля качества.

| n | X, г/л | ‌X – Хср‌ | (X – Xср)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 |  |  |
| 2 | 73 |  |  |
| 3 | 72 |  |  |
| 4 | 69 |  |  |
| 5 | 71 |  |  |
| 6 | 73 |  |  |
| 7 | 70 |  |  |
| 8 | 68 |  |  |
| 9 | 71 |  |  |
| 10 | 70 |  |  |

Задача 4. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики определения общего белка в контрольном материале при проведении внутрилаборатного контроля качества.

| № п/п | X, г/л | ‌X – Хср‌ | (X – Xср)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69 |  |  |
| 2 | 73 |  |  |
| 3 | 70 |  |  |
| 4 | 69 |  |  |
| 5 | 72 |  |  |
| 6 | 72 |  |  |
| 7 | 71 |  |  |
| 8 | 73 |  |  |
| 9 | 70 |  |  |
| 10 | 69 |  |  |

Задача 5. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики определения хлоридов в контрольном материале, полученных при проведении внутрилаборатного контроля качества.

| № п/п | X, ммоль/л | ‌X – Хср‌ | (X – Xср)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99 |  |  |
| 2 | 101 |  |  |
| 3 | 102 |  |  |
| 4 | 103 |  |  |
| 5 | 104 |  |  |
| 6 | 99 |  |  |
| 7 | 103 |  |  |
| 8 | 99 |  |  |
| 9 | 99 |  |  |
| 10 | 103 |  |  |

Задача 6. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики определения общего белка в контрольном материале, полученных при проведении внутрилаборатного контроля качества.

| № п/п | X, г/л | ‌X – Хср‌ | (X – Xср)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77 |  |  |
| 2 | 76 |  |  |
| 3 | 74 |  |  |
| 4 | 75 |  |  |
| 5 | 75 |  |  |
| 6 | 77 |  |  |
| 7 | 76 |  |  |
| 8 | 79 |  |  |
| 9 | 78 |  |  |
| 10 | 75 |  |  |

Задача 7. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики определения натрия в контрольном материале, полученных при проведении внутрилаборатного контроля качества.

| № п/п | X, ммоль/л | ‌X – Хср‌ | (X – Xср)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 |  |  |
| 2 | 144 |  |  |
| 3 | 138 |  |  |
| 4 | 139 |  |  |
| 5 | 141 |  |  |
| 6 | 140 |  |  |
| 7 | 139 |  |  |
| 8 | 142 |  |  |
| 9 | 143 |  |  |
| 10 | 141 |  |  |

Оценка общей вспроизводимости, систематической погрешности. Посторение контрольных карт.

Задача 8.  При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения креатинина были получены следующие значения:

Неаттестованный контрольный                                                      аттестованный контрольный    материал                                                                                                     материал УЗ=80мкмоль/л

| - 53 - 52 - 55 - 54 - 58 - 55 - 56 - 57 - 53 - 57 | 11. 55 12. 52 13. 56 14. 57 15. 55 16. 53 17. 55 18. 57 19. 58 20. 52 | 1. 83 2. 82 3. 85 4. 84 5. 85 6. 86 7. 87 8. 88 9. 86 10.84 | 11. 85 12. 82 13. 86 14. 87 15. 84 16. 89 17. 90 18. 86 19. 86 20. 86 |
| --- | --- | --- | --- |

- Расскажите о содержании второго этапа внутрилабораторного контроля качества

- Рассчитайте Хср, S, CV20, В20.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Постройте контрольную карту Шухарта.

Задача 9. При проведении  второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения общего белка биуретовым методом,  получены следующие значения:

Неаттестованный контрольный                                         Аттестованный контрольный материал:

материал                                                                                                        УЗ=85 г/

| 1. 73 г/л 2. 72 г/л 3. 75 г/л 4. 74 г/л 5. 78 г/л 6. 75 г/л 7. 77 г/л 8. 76 г/л 9. 77 г/л 10. 73 г/л | 11. 75 г/л 12. 72 г/л 13. 78 г/л 14. 77 г/л 15. 75 г/л 16. 73 г/л 17. 75 г/л 18. 76 г/л 19. 77 г/л 20. 72 г/л | 1. 83 г/л 2. 85 г/л 3. 84 г/л 4. 85 г/л 5. 85 г/л 6. 86 г/л 7. 87 г/л 8. 84 г/л 9. 86 г/л 10. 86 г/л | 11. 85 г/л 12. 82 г/л 13. 86 г/л 14. 87 г/л 15. 84 г/л 16. 89 г/л 17. 88 г/л 18. 86 г/л 19. 85 г/л 20. 86 г/л |
| --- | --- | --- | --- |

- Расскажите о содержании второго этапа внутрилабораторного контроля качества

- Рассчитайте: Хср, S, CV20, В20.;

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики.

- Постройте контрольную карту Шухарта.

Задача 10. При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения натрия  были получены следующие значения:

Неаттестованный контрольный                                                      аттестованный контрольный

материал                                                                            материал УЗ=150 ммоль/л

| - 133 - 132 - 135 - 134 - 138 - 135 - 136 - 137 - 133 - 137 | 11. 135 12.132 13. 138 14. 137 15. 135 16. 132 17. 135 18. 137 19. 136 20. 133 | - 152 - 153 - 149 - 151 - 152 - 148 - 150 - 151 - 153 - 154 | 11. 153 12. 150 13. 151 14. 152 15. 148 16. 149 17. 152 18. 151 19. 150 20. 153 |
| --- | --- | --- | --- |

- Расскажите о содержании второго этапа внутрилабораторного контроля качества

- Рассчитайте Хср, S, CV20, В20.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Постройте контрольную карту Шухарта.

Задача 11. При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения хлоридов были получены следующие значения:

Неаттестованный контрольный                                                      аттестованный контрольный

материал                                                                            материал УЗ=150 ммоль/л

| - 92 - 91 - 95 - 95 - 93 - 99 - 96 - 98 - 97 - 96 | 11. 99 12. 98 13. 93 14. 95 15. 93 16. 96 17. 91 18. 97 19. 95 20. 93 | - 152 - 153 - 149 - 151 - 152 - 148 - 150 - 151 - 153 - 154 | 11. 153 12. 150 13. 151 14. 152 15. 148 16. 149 17. 152 18. 151 19. 150 20. 153 |
| --- | --- | --- | --- |

- Расскажите о содержании второго этапа внутрилабораторного контроля качества

- Рассчитайте Хср, S, CV20, В20.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Постройте контрольную карту Шухарта.

Задача 12. При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения билирубина были получены следующие значения:

Неаттестованный контрольный                                                      аттестованный контрольный

материал                                                                            материал УЗ=23 ммоль/л

| - 15 - 13 - 15 - 18 - 17 - 16 - 18 - 18 - 16 - 14 | 11. 19 12. 18 13. 14 14. 15 15. 13 16. 18 17. 18 18. 16 19. 13 20. 16 | - 20 - 24 - 24 - 21 - 22 - 20 - 27 - 28 - 25 - 20 | 11. 25 12. 22 13. 20 14. 27 15. 19 16. 29 17. 22 18. 26 19. 27 20. 29 |
| --- | --- | --- | --- |

- Расскажите о содержании второго этапа внутрилабораторного контроля качества

- Рассчитайте Хср, S, CV20, В20.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Постройте контрольную карту Шухарта.

Построение и оценка контрольных карт

Задача 13.

В ходе текущего контроля качества определения глюкозы,  на контрольную карту Шухарта были нанесены  результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Задача 14.

В ходе текущего контроля качества определения глюкозы, на контрольную карту Шухарта были нанесены  результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Задача 15.

В ходе текущего контроля качества определения глюкозы, на контрольную карту Шухарта были нанесены  результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Задача 16.

В ходе текущего контроля качества определения общего белка, на контрольную карту Шухарта были нанесены результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Задача 17.

В ходе текущего контроля качества определения общего белка, на контрольную карту Шухарта были нанесены результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Задача 18.

В ходе текущего контроля качества определения общего белка, на контрольную карту Шухарта были нанесены результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Задача 19.

В ходе текущего контроля качества определения гемоглобина, на контрольную карту Шухарта были нанесены результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Задача 20.

В ходе текущего контроля качества определения глюкозы, на контрольную карту Шухарта были нанесены результаты исследования контрольного материала для контроля воспроизводимости.   Оцените полученные результаты по правилам Westgarda.

Оценка текущего контроля качества

Задача 21.

При проведении  второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения хлоридов,  было исследовано по  20 проб в аттестованном и неаттестованном контрольных материалах и  получены следующие результаты :  Хср = 100;  S=2.5;  CV20= 2.5%;  В20=0%.

На третьем этапе при текущем контроле качества результатов измерений хлоридов в течение 10 дней были получены следующие данные исследования неаттестованного контрольного материала:  99; 101; 98; 103; 100; 104; 97; 103; 106; 110.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики.

- Постройте контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

- Нанесите данные текущего контроля на карту Шухарта для контроля воспроизводимости определения хлоридов  и оцените по правилам Westgarda.

Задача 22.

При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения креатинина было исследовано по 20 проб в аттестованном и неаттестованоном контрольных материалах и получены следующие результаты: Хср= 55, S= 2, CV20 =  3.63%, В20 = 6.9  %.

На третьем этапе при текущем контроле качества результатов измерений   в течение 10 дней были получены следующие данные исследования неаттестованного контрольного  материала: 55, 58, 56, 57, 62, 57, 55, 54, 55, 57, 58.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Построить контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

- Нанесите данные текущего контроля на карту Шухарта для контроля воспроизводимости определения  креатинина и оцените по правилам Westgarda.

Задача 23.

При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения общего белка было исследовано по 20 проб в аттестованном и неаттестованоном контрольных материалах и получены следующие результаты: Хср=75 , S=2 , CV20 = 2.7%, В20 = 0.53 %.

На третьем этапе при текущем контроле качества результатов измерений   в течение 10 дней были получены следующие данные исследования неаттестованного контрольного  материала: 75, 78, 76, 77, 71, 77, 75, 74, 78, 79, 78,79

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Построить контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

- Нанесите данные текущего контроля на карту Шухарта для контроля воспроизводимости определения  общего белка  и оцените по правилам Westgarda.

Задача 24.

При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения натрия было исследовано по 20 проб в аттестованном и неаттестованоном контрольных материалах и получены следующие результаты:  Хср=135 , S=2 , CV20 = 1.5 %, В20 =  0.73 %.

На третьем этапе при текущем контроле качества результатов измерений   в течение 10 дней были получены следующие данные исследования неаттестованного контрольного  материала: 133, 132, 135, 134, 138, 135, 136, 137, 134, 137.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Построить контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

- Нанесите данные текущего контроля на карту Шухарта для контроля воспроизводимости определения  натрия и оцените по правилам Westgarda.

Задача 25.

При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения хлоридов было исследовано по 20 проб в аттестованном и неаттестованоном контрольных материалах и получены следующие результаты: Хср= 95 , S=2.5 , CV20 = 2.6 %, В20 = 0.73 %.

На третьем этапе при текущем контроле качества результатов измерений   в течение 10 дней были получены следующие данные исследования неаттестованного контрольного  материала: 96, 96, 95, 97, 98, 95, 94, 98, 99, 97.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Построить контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

- Нанесите данные текущего контроля на карту Шухарта для контроля воспроизводимости определения  хлоридов и оцените по правилам Westgarda.

Задача 26.

При проведении второго этапа внутрилабораторного контроля качества методики определения билирубина было исследовано по 20 проб в аттестованном и неаттестованоном контрольных материалах и получены следующие результаты: Хср = 16, S= 2, CV20 =  12.5%, В20 = 3.7  %.

На третьем этапе при текущем контроле качества результатов измерений   в течение 10 дней были получены следующие данные исследования неаттестованного контрольного  материала: 13, 12, 15, 17, 17, 16, 17, 19, 21, 22.

- Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики

- Построить контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

- Нанесите данные текущего контроля на карту Шухарта для контроля воспроизводимости определения билирубина и оцените по правилам Westgarda.

Задача 27.

Проведите внутрилабораторный контроль качества для методики определения общего белка.

1. Па первом этапе при исследовании неаттестованного контрольного материала получены следующие данные:

- 73 г/л

- 73 г/л

- 75 г/л

- 74 г/л

- 75 г/л

- 75 г/л

- 76 г/л

- 77 г/л

- 75 г/л

- 77 г/л

Рассчитайте: Х, S, CV10. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики.

2. На втором этапе проведены исследования аттестованного и неаттестованного контрольных материалов, получены следующие значения:

Неаттестованный контрольный материал               Аттестованный

контрольный материал:

УЗ=85 г/л

| 1. 73 г/л 2. 72 г/л 3. 75 г/л 4. 74 г/л 5. 78 г/л 6. 75 г/л 7. 77 г/л 8. 76 г/л 9. 77 г/л 10. 73 г/л | 11. 75 г/л 12. 72 г/л 13. 78 г/л 14. 77 г/л 15. 75 г/л 16. 73 г/л 17. 75 г/л 18. 76 г/л 19. 77 г/л 20. 72 г/л | 1. 83 г/л 2. 85 г/л 3. 84 г/л 4. 85 г/л 5. 85 г/л 6. 86 г/л 7. 87 г/л 8. 84 г/л 9. 86 г/л 10. 86 г/л | 11. 85 г/л 12. 82 г/л 13. 86 г/л 14. 87 г/л 15. 84 г/л 16. 89 г/л 17. 88 г/л 18. 86 г/л 19. 85 г/л 20. 86 г/л |
| --- | --- | --- | --- |

Рассчитайте: Хср, S, CV20, В20. Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики.

Постройте контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

3.  При проведении  оперативного  контроля  качества  получены следующие результаты исследования неаттестованного контрольного материала:

| 1. 75 г/л | 11. 76 г/л |  |
| --- | --- | --- |
| 2. 78 г/л | 12. 74 г/л |  |
| 3. 76 г/л | 13. 73 г/л |  |
| 4. 77 г/л | 14. 81 г/л |  |
| 5 71 г/л | 15 80 г/л |  |
| 6 77 г/л | 16. 74 г/л |  |
| 7. 75 г/л | 17. 75 г/л |  |
| 8. 74 г/л | 18. 76 г/л |  |
| 9. 75 г/л | 19. 75 г/л |  |
| 10. 77 г/л | 20. 73 г/л |  |

Нанесите эти данные на карту Шухарта для контроля воспроизводимости общего белка и оцените по контрольным критериям.

Задача 28.

Проведите внутрилабораторный контроль качества для методики определения общего билирубина.

1. Па первом этапе при исследовании неаттестованного контрольного материала получены следующие данные:

- 17 мкмоль/л

- 16 мкмоль/л

- 17 мкмоль/л

- 15 мкмоль/л

- 15 мкмоль/л

- 16 мкмоль/л

- 18 мкмоль/л

- 14 мкмоль/л

- 15 мкмоль/л

- 17 мкмоль/л

Рассчитайте: Х, S, CV10. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики.

2. На втором этапе проведены исследования аттестованного и неаттестованного контрольных материалов, получены следующие значения:

Неаттестованный контрольный материал               Аттестованный

контрольный материал:

УЗ=25 мкмоль/л

| - 15 мкмоль/л - 13 мкмоль/л - 15 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 17 мкмоль/л - 16 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 16 мкмоль/л - 14 мкмоль/л | - 19 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 14 мкмоль/л - 15 мкмоль/л - 13 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 16 мкмоль/л - 13 мкмоль/л - 16 мкмоль/л | - 20 мкмоль/л - 24 мкмоль/л - 24 мкмоль/л - 21 мкмоль/л - 22 мкмоль/л - 20 мкмоль/л - 27 мкмоль/л - 28 мкмоль/л - 25 мкмоль/л - 29 мкмоль/л | - 25 мкмоль/л - 22 мкмоль/л - 20 мкмоль/л - 14 мкмоль/л - 19 мкмоль/л - 29 мкмоль/л - 22 мкмоль/л - 26 мкмоль/л - 27 мкмоль/л - 29 мкмоль/л |
| --- | --- | --- | --- |

Рассчитайте: Хср, S, CV20, В20. Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики.

Постройте контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели.

3.  При проведении  оперативного  контроля  качества  получены следующие результаты исследования неаттестованного контрольного материала:

| - 17 мкмоль/л - 13 мкмоль/л - 12 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 17 мкмоль/л - 16 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 19 мкмоль/л - 20 мкмоль/л - 12 мкмоль/л | - 17 мкмоль/л - 18 мкмоль/л - 14 мкмоль/л - 15 мкмоль/л - 13 мкмоль/л - 19 мкмоль/л - 20 мкмоль/л - 16 мкмоль/л - 16 мкмоль/л - 17 мкмоль/л |
| --- | --- |

Нанесите эти данные на карту Шухарта для контроля воспроизводимости общего белка и оцените по контрольным критериям.

Задача 29.

Проведите внутрилабораторный контроль качества для методики определения натрия.

1. На первом этапе при исследований неаттестованного контрольного материала получены следующие данные:

- 133 ммоль/л

- 133 ммоль/Л

- 135 ммоль/л

- 134 ммоль /л

- 137 ммоль/л

- 135 ммоль/л

- 136 ммоль/л

- 136 ммоль /л

- 134 ммоль /л

- 137 ммоль /л

Рассчитайте: Х, S, CV10. Оцените внутрисерийную воспроизводимость методики.

2. На втором этапе проведены исследования аттестованного и неаттестованного контрольных материалов, получены следующие значения:

|  | Неаттестованный контрольный |  | Аттестованный контрольный материал: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материал: |  | УЗ =150 ммоль/л |  |
| 1. | 133 ммоль/л | И. 135 ммоль/л | 1. 152 ммоль/л | И. 153 ммоль/л |
| 2. | 132 ммоль/л | 12. 132 ммоль/л | 2. 153 ммоль/л | 12. 150 ммоль/л |
| 3. | 135 ммоль/л | 13. 138 ммоль/л | 3. 149 ммоль/л | 13. 151 ммоль/л |
| 4. | 134 ммоль/л | 14. 137 ммоль/л | 4. 151 ммоль/л | 14. 152 ммоль/л |
| 5. | 138 ммоль/л | 15, 135 ммоль/л | 5. 152 ммоль/л | 15. 148 ммоль/л |
| 6. | 135 ммоль/л | 16. 132 ммоль/л | 6. 148 ммоль/л | 16. 149 ммоль/л |
| 7. | 136 ммоль/л | 17. 135 ммоль/л | 7. 150 ммоль/л | 17. 152 ммоль/л |
| 8. | 137 ммоль/л | 18. 137 ммоль/л | 8. 151 ммоль/л | 18. 151 ммоль/л |
| 9. | 133 ммоль/л | 19. 136 ммоль/л | 9. 153 ммоль/л | 19. 150 ммоль/л |
| 10.137 ммоль/л |  | 20. 133 ммоль/л | 10.154 ммоль/л | 20. 153 ммоль/л |
|  | Рассчитайте: Хср, S, CV20, В20. Оцените систематическую погрешность и общую воспроизводимость методики. Постройте контрольную карту, предварительно рассчитав необходимые показатели. |  |  |  |
|  | 3. При проведении оперативного контроля качества получены следующие результаты |  |  |  |
| исследования неаттестованного контрольного атериала: |  |  |  | материала |
| 1. | 133 ммоль/л |  | 11. 135 ммоль/л |  |
| 2. | 132 ммоль/л |  | 12. 136 ммоль/л |  |
| 3. | 135 ммоль/л |  | 13. 136 ммоль/л |  |
| 4 5. | 134 ммоль/л 138 ммоль/л |  | - 137 ммоль/л - 136 ммоль/л |  |
| 6. | 135 ммоль/л |  | 16. 137 ммоль/л |  |
| 7. | 136 ммоль/л |  | 17. 135 ммоль/л |  |
| 8. | 137 ммоль/л |  | 18. 136 ммоль/л |  |
| 9. | 129 ммоль/л |  | 19. 136 ммоль/л |  |
| 10.137 ммоль/л |  |  | 20. 134 ммоль/л |  |
|  | Нанесите эти данные на карту Шухарта для контроля воспроизводимости натрия и оцените по контрольным критериям. |  |  |  |

Приложение

Предельно допустимые значения смещения и коэффициент аналитической вариации

| Определяемый показатель | В10, % | CVI0, % | В20, % | CV20, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 1. АлТ | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 2.Альбумин | 5 | 5 | 4 |  |
| 3. а-Амилаза | 16 | 12 | 15 | 10 |
| 4. АсТ | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 5. Белок общий | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 6. Билирубин общий | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 7. γ-ГГТ | 16 | 12 | 15 | 10 |
| 8. Глюкоза | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 9. Железо | 12 | 19 | 10 | 16 |
| 10. Калий | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 11. Кальций | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| 12. Кортизол | 18 | 12 | 17 | 10 |
| 13 Креатинин | 11 | 8 | 10 | 7 |
| 14. Креатинкиназа | 23 | 24 | 20 | 20 |
| 15. Лактатдегидрогеназа | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 16 .Магний | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 17. Мочевая кислота | 11 | 8 | 10 | 7 |
| 18.Мочевина | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 19. Натрий | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 |
| 20. Тироксин общий | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 21 .Тироксин свободный | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 22. Тиротропин | 23 | 24 | 20 | 20 |
| 23. Триглицериды | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 24. Трийодтиронин общий | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 25. Трийодтиронин свободный | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 26 .Фосфор | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 27. Хлориды | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| 28. Холестерин | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 29. Щелочная фосфатаза | 16 | 12 | 15 | 10 |

Для оценки случайных и систематических погрешностей измерений при внутрилабораторном контроле качества используются следующие статистические характеристики:

| Среднее арифметическое значение (X) | X=i=1nXin | Расчет систематической погрешности, характеризует правильность измерения. |
| --- | --- | --- |
| Среднее квадратическое отклонение (S) | S=i=1nXi-X2n-1 | Служат характеристикой случайных погрешностей и используются для оценки сходимости и воспроизводимости измерений. |
| Коэффициент вариации (CV) | CV=SX∙100% |  |

Правила Westgarda

- Правило 12S: правило «опасности» или сигнальный критерий. Одно значение превышает контрольные пределы ±2S, это рассматривается как предупреждение, не требует исключения серии исследования.

- Правило 13S: Один контрольный результат превышает контрольные пределы ±3S. Трактуется как показатель случайной ошибки. Серия исключается.

- Правило 22S: Два последовательных результата выходят за пределы ±2S. Трактуется как систематическая ошибка. Серия исключается.

- Правило R4S: два последовательных контрольных измерения расположены по разные стороны от «коридора» ±2S. Трактуется как случайная ошибка. Серия исключается.

- Правило 41S: четыре последовательных контрольных результата находятся по одну строну от средней линии и превышают контрольные пределы ±1S. Трактуется как показатель систематической ошибки. Серия исключается.

- Правило 10Х. десять последовательных результатов находятся на одной стороне от средней. Трактуется как показатель систематической ошибки. Серия исключается.

Эталоны ответов

- CV10 =1,7%; 1.7 ≤  1,8 - соответствует установленным нормам.

- CV10 =1,3%; 1.3  ≤ 2.5, соответствует установленным нормам.

- CV10 =

- CV10 =

- CV10 =

- CV10 =

- CV10 =

- Креатинин - Хср= 55, S= 2, CV20 =  3.63%, В20 = 6.9  %.

- Общий белок - Хср=75 , S=2 , CV20 = 2.7%, В20 = 0.53 %.

- Натрий - Хср=135 , S=2 , CV20 = 1.5 %, В20 =  0.73 %.

- Хлориды - Хср= 95 , S=2.5 , CV20 = 2.6 %, В20 = 0.73 %.

- Билирубин -  Хср = 16, S= 2, CV20 =  12.5%, В20 = 3.7  %.

- Правило 10Х. Трактуется как показатель систематической ошибки. Серия исключается

- Правило 13S.Трактуется как показатель случайной ошибки. Серия исключается.

- Все серии под контролем

- Правило 22S. Трактуется как систематическая ошибка. Серия исключается.

- Правило R4S.Трактуется  как случайная ошибка. Серия исключается

- Правило 13S.Трактуется как показатель случайной ошибки. Серия исключается

- Правило R4S.Трактуется  как случайная ошибка. Серия исключается

- Правило 10Х. Трактуется как показатель систематической ошибки. Серия исключается

- Контрольное правило 22S, систематическая ошибка, серия исключается

- Контрольное правило 13S, случайная ошибка, серия

- Контрольное правило 41S, систематическая ошибка, серия исключается

- Все серии под контролем

- Все серии под контролем

- Контрольное правило 22S, систематическая ошибка, серия исключается.